질산염-질소(Nitrate - Nitrogen) HI 93728 사용법

	이것은 기기가 준비상태에 있고 제로로 만들 수 있음을 나타냅니다.
	샘플 진행 중. 이것이 빠르게 나타나는 경우는 기기가 측정중임을 나타내는 것입니다.
	이것은 기기가 제로화 된 상태이고 측정할 수 있음을 나타냅니다.
	제로기록이 되지 않습니다. 시약을 추가하기 전에 샘플을 삽입하고 ZERO를 누르십시오.
	측정범위보다 아래 값. 깜박이는 “0.00”은 샘플이 제로 기준치보다 빛을 덜 흡수하였다는 뜻입니다. 진행과정을 살펴보시고 당신이 표준(제로)과 측정을 같은 큐벳으로 했는지 확인해 보십시오.
	측정범위보다 위의 값. 기록할 수 있는 최대농도보다 높은 깜박이는 값은 빛을 너무 많이 흡수하였고 농도가 너무 높음을 의미합니다. 샘플을 묽게 하십시오.
	빛이 너무 셈. 큐벳이 정확하게 삽입되지 않았고 과다한 주위의 빛이 탐지기에 닿았습니다. 만약 커버가 제대로 설치되어있다면, 제품구입처에 연락하십시오.
	빛이 약함. 제로화로 만들기 위한 제로샘플이 너무 어둡습니다. 만약 그런 경우가 아니라면 제품구입처에 연락하십시오.
	“V”는 배터리 량이 낮고 배터리를 교체해야할 필요가 있음을 나타냅니다.
	배터리가 다 닳았고 교체해야만 함을 나타냅니다. 참고 : 일단 이 표시 가 나타나면 기기는 꺼질 것입니다. 배터리를 교체하고 다시 시작하십시오.

액정코드설명

작동안내

측정과정

• ON/OFF를 눌러 기기를 켠다.

• LCD에 "----"가 보이면, 준비가 된 것이다.

• 샘플 6mL를 큐벳에 추가하고 캡을 닫는다.

• 홀더에 큐벳을 넣고 캡이 홈에 잘 맞았는지 확인한다.

• ZERO를 누르면 화면에 "SIP"이 나타날 것이다.

• 잠시 기다리면 화면에 "-0.0-"이 보일 것이다.

이제 기기는 제로화 되었고 측정할 준비가 되었다.

• 큐벳을 꺼내고 HI 93728 시약 한 팩을 추가한다.

• 캡을 닫고 정확히 10초 정도 강하게 위아래로 흔든다.

큐벳에 공기방울이 생기지 않도록 주의하면서 50초 동안

큐벳을 천천히 뒤집어준다.

침전물이 남을 수 있지만 측정에 영향을 주지 않는다.

흔드는 시간과 방법이 측정에 영향을 줄 수 있다.

• 흔들리지 않도록 주의하며 큐벳을 기계에 다시 넣는다.

• READ TIMED를 누르면 화면에 측정되기까지 카운트다운이 보이거나 대안으로 4분 30초를 기다린 후 READ DIRECT를 누른다. 이 두 경우 모두 측정동안에 “SIP”라 나타날 것이다.

• LCD에 mg/L 단위로 nitrate-nitrogen 농도가 보인다.

• mg/L 단위 nitrate(NO3-)로 기록을 변환하려면 4.43을 곱한다.

방해물

Ammonia and amines, as urea and primary aliphatic amines

Chloride above 100 ppm (negative interference)

Chlorine above 2 ppm (positive interference)

Copper (it must be absent)

Iron (III) (positive interference)

강산 산화환원 물질

Sulfide (it must be absent)

Note: 정확한 결과를 보장하려면 실내온도 18℃와 28℃사이에서 측정한다.

최상의 결과를 위해: 지나치게 색이 진한 샘플이나 많은 양의 부유물은 방해를 야기할 수 있다. 그러므로 샘플은 측정하기 전에 적절하게 처리되어야 한다.

정확한 측정을 위한 TIPS

아래 나열된 설명은 최고의 정확도를 보장하기 위해 주의 깊게 따라해야만 합니다.

• 손으로 큐벳 벽을 만지지 마십시오.

• 제로와 측정상태를 같은 상태로 유지하기위하여 어떠한 오염이라도 피하기 위해 큐벳을 닫아 놓아야합니다.

• 시약을 추가한 후에 실험할 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오. 그러면 정확도를 잃어버릴 수 있습니다.

• 언제나 큐벳은 측정 셀 안에 두어야 하고 큐벳에 절대로 손자국이나 기름 또는 더러운 것이 묻지 않아야만 합니다. 큐벳을 삽입할 때 전체적으로 HI 731318이나 부드러운 천으로 닦아주십시오.

• 샘플에는 어떠한 오염물도 포함되지 않는 것이 중요합니다. 그것은 기록에 방해를 줄 수 있습니다.

• 연속적으로 여러 가지 기록을 하는 것이 가능합니다. 하지만 각 샘플을 위한 제로 기록을 하는 것이 좋고 제로화된 상태에서 측정하기 위해 같은 큐벳을 사용하는 것이 좋습니다.

․ 기록 후에 바로 샘플을 버리는 것이 중요합니다. 왜냐하면 유리에 얼룩이 지워지지 않을 지도 모르기 때문입니다.

• 큐벳을 흔들면 샘플에 기록을 높게 나오게 하는 방울이 생길 수 있습니다. 정확한 측정을 얻기 위해서 유리병을 가볍게 두드리거나 소용돌이치게 돌리면서 방울들을 제거하십시오.

• 이 설명서에 기록된 모든 반응 시간들은 20℃에서 조회한 것입니다. 일반적으로 어림잡아 시간은 10℃에서 두 배가 되어야 하고 30℃에서 반이 되어야만합니다.

배터리교체

9V 알칼라인 배터리를 사용한다. 기기 뒤의 배터리 커버를 밀어 올린다. 다 닳은 배터리를 꺼내고 새로운 배터리를 잘 맞추어 넣는다. 커버를 다시 닫는다.