HI 96739

사전 조사:

기기를 조심히 다루어주십시오. 기기에 손상이 있는지 확인하시기 바랍니다. 배송 중 어떠한 손상이 있는 경우, 판매자에 알려주시기 바랍니다. 각 HI 96739 Ion Selective Meter는 다음과 함께 제공됩니다:

• 샘플 큐벳과 캡 두개

• 9V 배터리

• 사용 설명서

Note: 기기가 제대로 작동하는지 확인하기 전까지 모든 구성 물품을 보관하시기 바랍니다. 결함이 있는 제품은 정상 제품으로 교환해드립니다.

기능적인 설명:

1. GLP/▲ 키: GLP 모드로 들어가기 위해 누르십시오.

보정모드에서 날짜와 시간을 편집하기위해 사용합니다.

2. CAL CHECK 키: 기기 확인을 수행하기 위해 누르거나 3초간 누르고 있으면 보정     모드로 들어갑니다.

3. ZERO/CFM 키: 측정 전 기기의 제로화하기 위해, 편집된 값을 확정하기 위하거나     공장 보정 재 저장을 확정하기 위해 사용합니다.

4. READ/▶ 키: 측정모드에서 측정하기위해 누릅니다.

GLP 모드에서 누르면 다음 화면으로 넘어갑니다.

5. ON/OFF 키: 기기를 켜고 끕니다.

6. LCD

7. 큐벳 정렬 지지대

8. 큐벳 홀더

화면 구성요소:

1. 측정 스킴(램프, 큐벳, 탐지기)이 제로 혹은 측정 읽기 단계에서 나타납니다.

2. 에러 메시지와 경고

3. 배터리 아이콘이 배터리의 충전 상태를 표시합니다.

4. 내부 체킹이 과정중일 때, 모래시계가 나타납니다.

5. 상태 메시지

6. 반응 타이머가 작동중일 때, 크로노미터가 나타납니다.

7. 날짜가 화면에 나타날 때 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.

8. 주 화면 숫자 4개

9. 측정 단위

10. 부 화면 숫자 4개

에러와 경고:

제로 읽기에서:

Light High: 측정을 수행하기에 빛이 너무 많습니다.

제로 큐벳의 준비단계를 확인하시기 바랍니다.

Light Low: 측정을 수행하기에 빛이 충분하지 않습니다.

제로 큐벳의 준비단계를 확인하시기 바랍니다.

No Light: 기기가 빛 수준에 적응할 수 없습니다.

샘플이 이물질을 포함하고 있는지 확인하십시오.

샘플 읽기:

Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.

Zero: 제로 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기 제로화를   위한 측정 절차를 따르십시오.

Under range: "0.0"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준   보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를 확인하고   제로 표준과 측정에 같은 큐벳을 사용하였는지 확인하십   시오.

Over Range: 농도 최대치가 빛나는 것은 조건 범위를 넘   었음을 가리킵니다. 샘플의 농도는 프로그램된 범위를    넘으면: 샘플을 희석하고 테스트를 다시 수행하십시오.

보정 절차:

Standard Low: 표준 읽기가 예상보다 낮습니다.

Standard High: 표준 읽기가 예상보다 높습니다.

다른 에러와 경고:

Cap errer: 외부 빛이 분석 셀에 들어갈 때 나타납니다.    큐벳 캡이 있는지 확인하십시오.

Cooling lamp: 기기가 램프가 식을 때까지 기다립니다.

Battery low: 배터리를 곧바로 교체해야 합니다.

Dead battery: 배터리가 모두 소모되었거나 교체되어야 할   때 표시됩니다. 이 표시가 화면에 나타날 때, 정상적인 작   동을 방해받을 수 있습니다. 배터리를 교체하고 기기를 재   시작하십시오.

측정 절차:

1. ON/OFF를 누름으로써 기기를 켭니다.

2. 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날 때,

기기가 준비된 것입니다.

"ZERO"가 깜박이는 것은 기기 제로화가 먼저 필요함을

가리킵니다.

3. 주사기로 정확히 HI 93739A-0 버퍼 시약 2.00mL을 큐벳     에 더해주고, 피펫을 사용하여 큐벳에 표시된 10mL를      HI 93739B-0 지시 시약으로 채우십시오.

4. 캡을 닫고 섞기 위해 흔들어주고 1분간 기다리십시오.

5. 큐벳을 큐벳홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히     맞는지 확인하십시오.

6. ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정     단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

7. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가      이제 제로화되었고 측정을 위한 준비가 되었습니다. 큐     벳을 빼내십시오.

8. 주사기를 사용하여 정확히 샘플 1mL을 더해줍니다.

9. 캡을 닫고 흔들어 섞습니다. 1분간 기다리십시오.

10. 큐벳을 홀더에 다시 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확      히 맞는지 확인하십시오.

11. READ/▶를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정                             단계에 따라 나타날 것입니다.

12. 측정 끝에 화면에 mg/L단위로 농도가 나타납니다.

Note: 폐수와 해수 샘플로 측정하려면 측정 수행 전에 샘플의 증류가 필요합니다.

확인과 보정 절차

경고: Hanna CAL CHECK™ Standard 외 다른 표준 용액으로 확인 혹은 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과를 얻을 수 있습니다. 정확한 확인과 보정 결과를 위해 18-25℃의 실내에서 수행하십시오.

확인절차

1. ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

2. 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날

때, 기기가 준비된 것입니다.

3. CAL CHECK™ Standard HI 96739-11 Cuvette A를 홀     더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확     인하십시오.

4. ZERO/CFM을 누르면, 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이     측정 단계에 따라서 화면에 나타날 것입니다.

5. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다.

기기가 이제 제로화되었고 확인을 위한 준비가 되었     습니다.

6. 큐벳을 빼냅니다.

7. CAL CHECK™ Standard HI 96739-11 Cuvette B를

홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 맞는지

확인하십시오.

8. CAL CHECK 키를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기

아이콘이 "CAL CHECK"와 함께 측정 단계에 따라

화면에 나타날 것입니다.

9. 측정 끝에 화면에 확인 표준 값이 나타날 것입니다.

측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 설명된     범위 안에 있어야 합니다. 값이 범위 밖에 있다면, 큐     벳이 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지 확인     한 후 확인 절차를 반복하십시오. 결과가 여전히 범위     밖이라면 기기를 재 보정하십시오.

보정 절차

Note: CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 눌러 보정 절차를 언제든 중단할 수 있습니다.

1. ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

2. 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날

때, 기기가 준비된 것입니다.

3. CAL CHECK를 3초간 눌러 보정 모드로 들어갑니다.

보정 절차 동안 화면에 "CAL"이 보일 것입니다.

"ZERO"가 깜박이는 것은 기기 제로화를 요청하는

것입니다.

4. CAL CHECK™ Standard HI 96739-11 Cuvette A를

큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인하십시오.

5. ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이      측정 단계에 따라 나타날 것입니다.

6. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기     가 이제 제로화되었고 보정을 위한 준비가 되었습니     다. "READ"가 깜박이는 것은 보정 표준 읽기를 요청     하는 것입니다.

7. 큐벳을 빼냅니다.

8. CAL CHECK™ Standard HI 96739-11 Cuvette B를 홀더     에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하     십시오.

9. READ/▶를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정     단계에 따라 나타날 것입니다.

10. 기기가 3초간 CAL CHECK™ 표준 값을 보여줄 것입니

다.

Note: "STD HIGH"가 화면에 보이면 표준 값이 너무 높습        니다. "STD LOW"가 화면에 보이면 표준 값이 너무        낮습니다. CAL CHECK™ Standard HI 96739-11           Cuvettes A와 B가 지문 혹은 먼지로 오염되지

않았는지, 정확히 삽입되었는지 확인하십시오.

11. 지난 보정 날짜(예: "01.08.2009")가 화면에 나타나      거나 공장 보정이 선택된 경우 "01.01.2009"가 나타      납니다.

12. 원하는 연도(2009-2099)를 편집하려면 GLP/▲를 누      르십시오. 키를 누르고 있으면 연도 부분 숫자가 자      동으로 증가됩니다.

13. 알맞은 연도가 설정되면 ZERO/CFM 혹은 READ/▶를      눌러 확정합니다. 이제 화면에 월 부분이 깜박일       것입니다.

14. 원하는 월(01-12)을 편집하려면 GLP/▲를 누르십시      오. 계속 누르고 있으면 월 부분 숫자가 자동으로      증가됩니다.

15. 알맞은 월이 설정되면 ZERO/CFM 혹은 READ/▶를 눌      러 확정합니다. 이제 화면에 일 부분이 깜박일 것      입니다.

16. 원하는 일 (01-31)을 편집하려면 GLP/▲을 누르십          시오. 계속 누르고 있으면 일 부분의 숫자가 자동         으로 증가됩니다.

Note: READ/▶를 눌러 일에서 연도 와 월 편집으로

변경이 가능합니다.

17. 보정 날짜를 저장하려면 ZERO/CFM을 누르십시오.

18. 화면에 "Stor"이 1초간 보이고 보정이 저장됩니다.

19. 기기가 화면에 대시기호를 보여주고 자동으로 측정모      드로 돌아갈 것입니다.

GLP

GLP 모드에서, 지난 보정 날짜를 확인할 수 있고 공장 보정을 재 저장할 수 있습니다.

지난 보정 날짜

1. GLP/▲를 눌러 GLP 모드에 들어갑니다. 보정 월과 일이     메인 화면에 나타날 것이고 연도가 부 화면에 나타날 것    입니다.

2. 보정이 수행되지 않았다면, 공장 보정 메시지 "F.CAL"이     메인 화면에 나타날 것이고 3초 후 측정 모드로 돌아갑     니다.

공장 보정 재 저장

보정 삭제와 공장 보정 재 저장이 가능합니다.

1. GLP/▲를 눌러 GLP모드로 들어갑니다.

2. READ/▶를 눌러 공장 보정 재 저장화면으로 들어갑니      다. 기기가 사용자 보정 삭제의 확정을 요청합니다.

3. 공장 보정을 재 저장하려면 ZERO/CFM을 누르고

공장 보정 재 저장을 중단하려면 GLP/▲를 다시

누릅니다.

4. 측정 전 공장 보정 재 저장까지 기기가 짧게 "donE"     을 화면에 보여줍니다.

배터리 관리

배터리를 아끼기 위해, 기기를 측정 모드에서 10분 동안 미사용하거나 보정 모드에서 1시간동안 사용하지 않으면 자동 종료됩니다.

자동 종료 전 유효한 측정이 화면에 있다면, 스위치를 켰을 때 화면에 그 값을 보여줍니다. “ZERO"가 깜박이는 것은 새로운 제로화를 요청하는 것입니다.

새 배터리는 빛 수준에 따라 750번의 측정동안 지속됩니다.

남은 배터리는 기기가 시작할 때와 각 측정이 끝났을 때 평가됩니다. 기기가 화면에 배터리 상태를 다음과 같이 세단계로 표시합니다:

• 3 lines for 100% capacity

• 2 lines for 66% capacity

• 1 line for 33% capacity

• 10% 미만이면 배터리 아이콘이 깜박입니다.

배터리가 비어있고 더 이상 정확한 측정이 수행되기 어렵다면, 기기가 “dEAd bAtt"을 보여주고 종료됩니다.

기기를 다시 시작하려면, 배터리를 새것으로 교체해야 합니다.

기기의 배터리를 교체하려면 다음 지시를 따르십시오:

• ON/OFF를 눌러 기기를 끕니다.

• 기기를 뒤집어 배터리 커버를 시계반대방향으로 돌려 뺍니다.

• 배터리를 빼내어 새것으로 교체합니다.

• 배터리 커버를 다시 끼우고 시계방향으로 돌려 닫습니다.