품 목 규 격 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
관세분류번호	품목번호	품 명	단위	수량	모델
		휴대용 탁도계	system	1	TN-100

가. 특    징

1. 야외 현장에서 쉽게 휴대하여 사용할 수 있도록 설계된 탁도계로 측정범위 0-1000NTU까지 측정이 가능합니다.

2. 내구성이 우수한 휴대용 가방안에 현장 특정을 위한 모든 것을 넣어 운반할 수 있으며 분해능 0.01 NTU까지 안정된 데이터를 얻을 수 있습니다.

3. Carrying case사용으로 운반 용이하며, 건전지, 사용설명서, 교정용 표준액 등을 포함하여 측정에 필요한 모든 것을 동시에 운반 및 휴대할 수 있습니다.

4. 자동범위설정기능으로 샘플에 따라 측정 범위를 조절합니다.

5. 탁도 측정에 관련된 국제규격 ISO7027 규정 method에 적합한 탁도 측정기입니다.

나. 사  양

측정범위 : 0 ~ 1000 NTU (Auto Range)

정밀도 : ± 2% of reading ± 1digit ( 0 ~ 500 NTU)
± 2% of reading ± 1digit ( 501 ~ 1000 NTU)

재현성 : ± 1% of reading ± 1digit

분해능 : 0.01 NTU ( 0 ~ 9.99 NTU )

0.1 NTU ( 10 ~ 99.9 NTU )

1 NTU ( 100 ~ 1000 NTU )

응답시간 : 6 sec 이하

교정 : 1 ~ 3 점 교정

샘플크기 : 10ml

사용온도 : 0 ~ 50 ℃

출력 : 4 digit custom LCD

크기 : 280 x 305 x 76 mm

무게 : 1.25 kg

설계표준 : ISO 7027 (Nephelometric non-ratio)

검출광원 : Infrared-emitting diode (850nm)

전원 : DC 1.5V AAA  x   4 ea  ( 1,200 test 이상)

다. 구성내역

1. Main Body: 1 EA

2. Standard Calibration Kit (0.02, 10.0, 100, 1000 NTU ; 1 SET)

3. Measuring Cuvette (2 EA)

4. User's Manual : 1 EA

5. 품질보증기한은 납품 후 1년입니다.