HI 96738C

사전 준비

기기를 조심히 다뤄주십시오. 기기가 배송 중 손상되지 않았는지 확인하십시오. 배송 중 어떠한 손상이 있는 경우, 판매자에 알려주시기 바랍니다.

HI 96738C	HI 96738
• 샘플 큐벳과 캡 두개	• 샘플 큐벳과 캡 두개
• CAL CHECK 표준 큐벳	• 9V 배터리
• 9V 배터리	• 품질 보증서
• 가위	• 사용 설명서
• 큐벳 닦는 티슈
• 사용 설명서
• 품질 보증서
• 가방

각 HI 96738 Ion Selective Meter는 다음과 함께 제공됩니다:

Note: 기기가 정확히 작동하는지 확인하기 전까지 구성 물품을 잘 보관하시기 바랍        니다. 결함이 있는 제품은 정상 제품으로 교환해 드립니다.

기능적인 설명

기기 설명

1) GLP/▲ 키

2) CAL CHECK 키

3) ZERO/CFM 키

4) READ/▶/TIMER 키

5) ON/OFF 키

6) LCD

7) 큐벳 정리대

8) 큐벳 홀더

키패드 설명

• ON/OFF: 기기 켜고 끄기

• ZERO/CFM: 측정 전 기기 제로화하기, 편집된 값 확정하기 혹은 공장 보정 재                 저장 확정하기

• READ/▶/TIMER: 이것은 멀티기능 키입니다. 측정 모드에서 측정하기 위해 누르                     거나 3초간 누르면 측정 전 미리 설정된 카운트다운이 시작합                     니다. GLP 모드에서는 다음 화면을 보기 위해 누릅니다.

• CAL CHECK: 이것은 두가지 기능키입니다. 기기의 확인을 수행하기 위해 누르                  거나 3초간 누르고 있으면 보정 모드로 들어갑니다.

• GLP/▲: 이것은 두가지 기능키입니다. 누르면 GLP 모드로 들어갑니다.

보정 모드에서 누르면 날짜와 시간을 편집할 수 있습니다.

작동 모드

• 측정 모드: 작동 모드를 멈추고, 확인과 측정 모두 가능합니다.

• 보정 모드: CAL CHECK를 3초간 누르고 있으면 들어갈 수 있으며("CAL" 태그가    나타납니다), 기기의 보정이 가능합니다.

• GLP 모드: GLP/▲를 3초간 누르면("GLP"가 나타납니다), 사용자 보정 날짜나

공장 보정 재 저장의 조절이 가능합니다.

화면 구성요소 설명

1) 측정 스킴(램프,큐벳,탐지기)이 제로의 단계 혹은 측정 읽기 동안에 나타납니다.

2) 에러메시지와 경고

3) 배터리 아이콘이 배터리 충전 수준을 보여줍니다.

4) 내부 체킹이 수행되는 동안 모래시계가 나타납니다.

5) 상태 메시지

6) 반응 타이머가 작동중일 때 크로노미터가 나타납니다.

7) 날짜가 화면에 나타날 때, 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.

8) 메인 화면 숫자 4개

9) 측정 단위

10) 부 화면 숫자 4개

에러와 경고

잘못된 상태가 나타나면 기기가 확실한 메시지로 알려줍니다. 얻어진 값이 예상 범위 밖인 경우에도 메시지가 나타납니다. 에러가 생기면 신호음이 울립니다.

a) 제로 읽기에서

Light High: 측정을 수행하기에 빛이 너무 많습니다.

제로 큐벳의 준비사항을 확인하십시오.

Light Low: 측정 수행하기에 빛이 충분하지 않습니다.

제로 큐벳의 준비사항을 확인하십시오.

No Light: 기기가 빛 수준에 적응할 수 없습니다.

샘플이 어떠한 이물질을 포함하고 있는지 확인하십시오.

b) 샘플 읽기에서

Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.

Zero: 제로 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기 제로화를 위한 측정 절차의 지시사항을 따르십시오.

Under range: "0.00"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를 확인하고 제로 표준을 위한 큐벳과 측정을 위한 큐벳에 같은 것을 사용하였는지 확인하십시오.

Over Range: 농도 최대치의 값이 빛나는 것은 상태 범위를 넘었음을 가리킵니다. 샘플의 농도가 프로그램된 범위를 넘었습니다: 샘플 희석하고 테스트를 다시 수행하십시오.

c) 보정 절차 동안에

Standard Low: 표준 측정치가 예상 범위보다 적습니다.

Standard High: 표준 측정치가 예상 범위보다 높습니다.

d) 다른 에러와 경고들

Cap error: 외부 빛이 분석 셀에 들어갔을 때 나타납니다. 큐벳 캡이 있는지 확인하십시오.

Cooling lamp: 기기가 램프가 식을 때까지 기다립니다.

Battery low: 배터리를 곧 교체해야 합니다.

Dead battery: 이것은 배터리가 모두 소모되었고 교체되어야 함을 가리킵니다. 이 표시가 화면에 나타나면 기기가 잠길 것입니다. 배터리를 교체하고 기기를 다시 시작하십시오.

정확한 측정을 위한 조언

최고의 정확도를 위해 테스트 하는 동안 아래에 나타난 지시 사항을 따르십시오.

• 색이나 많은 양의 의심 물질이 방해를 할 수 있으므로, 활성탄으로 트리트먼트하    고 여과하여 제거해주어야 합니다.

• 큐벳을 정확하게 채우기 위해 큐벳 안에 들어간 액체    의 꼭대기 아랫부분이 10 mL 표시된 부분에 딱 맞아    야 합니다.

• 정확한 가루 시약 패킷 사용:

(a) 파우더 패킷을 열기위해 가위를 사용하십시오.

(b) 패킷의 가장자리를 눌러 봉곳하게 만듭니다.

(c) 패킷의 내용물을 붓습니다.

• 샘플이 부유물질을 포함하고 있지 않은지 확인하십시오. 이는 측정치 오류를 유발합니다.

• 큐벳을 사용할 때마다 캡을 같은 강도로 조여 주십시오.

• 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다, 외부에 물기를 제거해야하며 지문,

기름이나 먼지를 제거해야 합니다. 삽입 전에 HI 731318이나

보풀이 없는 천으로 전체적으로 닦아줍니다.

• 큐벳을 흔들면 더 높은 측정치를 유발하는 거품을 제거합니다.

정확한 측정치를 얻기 위해, 큐벳을 돌리거나 부드럽게

두드려서 거품을 제거하십시오.

• 시약을 넣은 후에 반응한 샘플을 너무 오랫동안 두지 마십시오.

그렇지 않으면 정확도가 떨어질 것입니다.

• 측정을 연속해서 얻으려면, 각 샘플마다 새로운 제로화를 하는 것과 제로화와 측정을 위    한 같은 큐벳을 사용할 것을 권장합니다.

• 측정치를 얻은 후에 즉시 샘플을 폐기하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 유리가 영구    적으로 얼룩질 수 있습니다.

• 이 설명서에 나와 있는 반응 시간은 20℃와 관련되어 있습니다. 대략적으로, 10℃에서는    두 배로, 30℃에서는 반으로 적용되어야 합니다.

• 정확도를 최대로 높이기 위해 측정 전에 확인 절차를 따라 기기가 확실히 보정되었는지     확인하시기 바랍니다. 필요시, 기기를 보정하십시오.

시작하기

측정을 위해 다음 지시사항을 따라 기기를 준비하십시오.

• 큐벳 홀더에서 보호 슬리브를 제거하여 기기포장을 푸십시오.

• "배터리 교체"에서 설명된 절차를 따라 배터리를 끼웁니다.

• 편평한 테이블에 기기를 올려놓습니다.

• 기기를 직사광선에 두지 마십시오.

측정 절차

기기를 샘플 탁도나 색으로 보상하려면 두 단계로 측정이 이루어져야 합니다. 먼저 기기를 반응하지 않은 샘플로 제로화합니다. 시약을 반응한 샘플에 더해준 후 측정합니다.

• ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다. 화면에 짧게 모든 태그가 보입니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날 때, 기기가 준비된 것입니다. "ZERO"가 깜박이는 것은 기기 제로화가 먼저 필요함을 가리킵니다.

• 두 개의 믹싱 실린더(#1 & #2)를 25mL 표시된 부분까지 샘플로 채웁니다.

• HI 93738A-0 시약 A를 0.5mL씩 각 실린더에 넣고 닫아 섞어줍니다.

• HI 93738B-0 시약 B 한 패킷을 두 개의 실린더 중 하나(#1)에 넣고 섞어줍니다. 이것은 blank입니다.

• HI 93738C-0 시약 C를 각 실린더에 0.5mL씩 넣고 섞어줍니다.

• HI 93738D-0 시약 D를 각 실린더에 0.5mL씩 넣고 섞어줍니다. 실린더 2가 샘플입니다.

• 큐벳을 10mL 표시된 부분까지 blank(#1)으로 채우고 뚜껑을 닫습니다.

• blank(#1)을 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인합니다.

• ZERO/CFM을 누르면 측정 단계에 따라 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 화면에 나타날 것입니다.

• 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 보일 것입니다. 기기가 이제 제로화되었고 측정을 위한 준비를 합니다.

• 큐벳에 반응한 샘플(#2)를 10mL 표시까지 넣고 캡을 닫습니다.

• 샘플을 기기에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

• READ/▶를 누르면 측정 단계에 따라 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 나타날 것입니다.

• 측정 끝에 화면에 측정 농도가 나타날 것입니다.

샘플링 절차

샘플은 어둡고 새지 않는 입구가 좁은 유리병에 보관하는 것이 좋습니다. 직사광선과 25℃이상의 온도를 피하십시오.

확인 절차

기기가 알맞게 보정되었는지 확인하기 위해 확인 절차를 사용하십시오.

경고: HANNA CAL CHECK™ Standards 이외의 다른 용액으로 기기를 확인하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과가 초래될 수 있습니다.

정확한 절차를 위해 실내 온도는 18℃-25℃가 좋습니다.

• ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타나     면, 기기가 준비된 것입니다.

• CAL CHECK™ Standard HI 96738-11 Cuvette    A를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에

정확히 맞는지 확인하십시오.

• ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기

아이콘이 측정 단계에 따라 화면에 나타날

것입니다.

• 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다.

기기가 이제 제로화되었고 확인을 위한 준비가

되었습니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• CAL CHECK™ Standard HI 96738-11 Cuvette B    를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확    히 맞는지 확인하십시오.

• CAL CHECK™을 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이    콘이 "CAL CHECK"와 함께 측정 단계에 따라

화면에 나타날 것입니다.

• 측정 끝에 화면에 확인 표준 값이 보일 것입니다.

측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 설명된 범위 안에 있어야 합니다. 이 값이 범위 밖에 있다면, 큐벳이 지문, 기름이나 먼지로 인해 오염되지 않았는지 확인하고 확인 절차를 반복하십시오. 그래도 여전히 범위 밖에 있다면 기기를 재 보정하십시오.

보정 절차

Note: CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 눌러 언제든지 보정 절차를 중단할 수 있습니다.

경고: HANNA CAL CHECK™ Standards 이외에 다른 용액으로 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다.

보정할 때 실내 온도가 18℃-25℃가 좋습니다.

• ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타나면,

기기가 준비된 것입니다.

• CAL CHECK를 3초간 누르면 보정 모드로 들어갑니다.

화면에 "CAL"이 보정 절차동안 보일 것입니다.

"ZERO"가 깜박이는 것은 제로화를 요청하는 것입니다.

• CAL CEHCK™ Standard HI 96738-11 Cuvette

A를 큐벳 홀더에 두고 캡에 있는 표시가 홈에 정

확히 맞는지 확인하십시오.

• ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이    콘이 측정 단계에 따라 나타날 것입니다.

• 몇 초 후, "-0.0-"이 화면에 나타날 것입니다.      기기가 이제 제로화 되었고, 보정을 위한

준비가 되었습니다.

"READ"가 깜박이는 것은 보정  표준 읽기를

요청하는 것입니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• CAL CHECK™ Standard HI 96738-11 Cuvette

B를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에

정확히 맞는지 확인하십시오.

• READ/▶/TIMER를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기

아이콘이 측정 단계에 따라 나타날 것입니다.

• 측정 후 기기가 3초간 Cal Check Standard 값을

보여줄 것입니다.

Note: 화면에 "STD HIGH"가 보이면 표준 값이 너무 높습니다. 화면에 "STD LOW"가 보이면 표준 값이 너무 낮습니다. CAL CHECK™ Standards HI 96738-11     Cuvettes A와 B가 지문 혹은 먼지로부터 오염되지 않았는지, 알맞게 삽입되었는지 확인하십시오.

마지막 보정 날짜(예: "01.08.2005")가 화면에 나타나거나 공장 보정이 선택된 경우 "01.01.2005"가 화면에 나타납니다. 두 경우에서 연도 숫자가 깜박이면 날짜 입력을 위한 준비가 된 것입니다.

날짜 입력

• 원하는 연도(2000-2099) 편집하려면

GLP/▲를 누르십시오. 키를 계속 누르면

연도 숫자가 자동으로 증가됩니다.

• 알맞은 연도가 설정되면 ZERO/CFM 혹은

READ/▶/TIMER를 눌러 확정합니다. 이제        화면에 월이 깜박일 것입니다.

• 원하는 월(01-12)을 편집하려면

GLP/▲를 누르십시오. 키를 계속 누르면 월

숫자가 자동으로 증가됩니다.

• 알맞은 월을 설정하면, ZERO/CFM 혹은

READ/▶/TIMER를 눌러 확정합니다.

이제 화면에 일(day)부분이 깜박일 것입니

다.

• 원하는 일 (01-31)을 편집하려면 GLP/▲을      누르십시오. 키를 계속해서 누르면 자동으로     일 숫자가 증가합니다.

Note: READ/▶/TIMER를 누르면 일에서 연도와 월 편집으로 변경할 수 있습니다.

• 보정 날짜를 저장하려면 ZERO/CFM을 누르십시오.

• “Stor"이 화면에 1초 간 보이고 보정이 저장됩니다.

• 화면에 대시기호를 보이고 기기가 자동으로 측정

모드로 돌아갈 것입니다.

GLP

GLP모드에서 지난 사용자 보정 날짜가 조정될 수 있고 공장 보정이 재저장될 수 있습니다.

마지막 보정 날짜

보정 날짜를 보기 위해:

• GLP/▲를 누르면 GLP 모드에 들어갑니다. 보정 월과 일이 메인 화면에 나타날 것이고 연도가 부 화면에 나타날 것입니다.

• 보정이 수행되지 않았다면, 공장 보정 메시지        "F.CAL"이 메인 화면에 나타날 것이고 3초 후 측정 모드로 돌아갈 것입니다.

공장 보정 재 저장

보정 삭제와 공장 보정 재 저장이 가능합니다.

• GLP/▲를 누르면 GLP 모드로

들어갑니다.

• 공장 보정 재 저장 화면으로 들어가기 위해

READ/▶/TIMER를 누르십시오. 기기가 사용자

보정 삭제의 확정을 요청합니다.

• 공장 보정 재 저장을 위해 ZERO/CFM을 누르고

혹은 공장 보정 재 저장 중단을 위해

GLP/▲를 다시 누르십시오.

• 공장 보정 재 저장할 때 기기가 짧게 “done"을 보    여주고 측정 모드로 돌아갑니다.

배터리 관리

배터리를 아끼기 위해 기기가 측정 모드에서 10분간 미사용 시, 보정 모드에서 1시간 미사용 시 자동으로 종료됩니다.

자동으로 종료되기 전 화면에 유효한 측정이 있다면 기기를 다시 켰을 때 그 값이 화면에 나타납니다. “ZERO"가 깜박이는 것은 새로운 제로화를 먼저 수행할 것을 의미합니다.

새 배터리는 빛 수준에 따라 750번의 측정동안 유지됩니다.

남은 배터리는 기기 시작과 각 측정이 끝날 때마다 평가됩니다.

화면에 배터리 표시가 다음처럼 나타납니다:

• 3 lines for 100% capacity

• 2 lines for 66% capacity

• 1 line for 33% capacity

• 배터리 아이콘이 깜박이는 것은 10% 미만 남았을 가리킵니다.

배터리가 비어있고 정확한 측정을 수행할 수 없을 때. 기기가 “dead batt"을 보이고 종료됩니다.

기기를 다시 시작하려면 배터리를 새 것으로 교체해야 합니다.

배터리 교체

기기의 배터리를 교체하려면 다음 단계를 따르십시오:

• ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

• 기기를 엎어 놓고 배터리 커버를 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.

• 배터리를 빼내어 새것으로 교체합니다.

• 배터리 커버를 다시 넣고 시계방향으로 돌려 닫습니다.