HI 96708

초기 준비

기기를 조심히 다루어주십시오. 기기에 손상이 있는지 확인하시기 바랍니다. 배송 과정에서 손상이 생긴 경우, 판매자에 알려주시기 바랍니다.

HI 96708C	HI 96708
샘플 큐벳과 캡 두개	샘플 큐벳과 캡 두개
CAL CHECK™ 표준 큐벳	9V 배터리
9V 배터리	품질 보증서
가위	사용 설명서
큐벳 닦는 천
품질 보증서
사용 설명서
가방

HI 96708 Ion Selective Meter는 다음과 함께 제공됩니다:

Note: 기기가 정확히 작동하는지 확인하기 전까지 모든 물품을 잘 보관해주시기 바랍니다.         어떠한 결함이 있는 물품은 정상적인 제품으로 교환해드립니다.

기능적인 설명

기기 설명

1) GLP/▲ 키

2) CAL CHECK 키

3) ZERO/CFM 키

4) READ/▶/TIMER 키

5) ON/OFF 키

6) LCD

7) 큐벳 지지대

8) 큐벳 홀더

키패드 설명

• ON/OFF: 기기 켜고 끄기

• ZERO/CFM: 이 키는 두 가지 기능키입니다. 측정 전에 기기를 제로화하기 위해 누르거나    편집된 값을 확정하기 위해 누릅니다. 보정모드에서 공장 보정 재 저장을 확정하기 위해    누릅니다.

• READ/▶/TIMER: 이 키는 멀티 기능키입니다. 측정 모드에서 측정하기 위해 누르거나 3    초간 누르고 있으면 측정 전 이미 프로그램 되어 있던 카운트다운이 시작됩니다. GLP 모    드에서 다음 화면을 보기 위해 누릅니다.

• CAL CHECK: 이 키는 두 가지 기능키입니다. 기기의 확인을 수행하기 위해 누르거나 3초    간 누르고 있으면 보정 모드로 들어갑니다.

• GLP/▲: 이 키는 두 가지 기능키입니다. 누르면 GLP모드로 들어갑니다. 보정 모드에서     날짜와 시간을 편집하기 위해 누릅니다.

작동 모드

• 측정 모드: 디폴트 작동 모드, 확인과 측정이 가능합니다.

• 보정 모드: CAL CHECK키를 3초간 누름으로써("CAL" 태그가 나타납니다) 들어갈 수 있으    며, 기기의 보정이 가능합니다.

• GLP/▲를 누름으로써 ("GLP"가 나타납니다), GLP 모드로 들어갈 수 있습니다. 사용자 보    정 날짜 혹은 공장 보정 재 저장 기능이 가능합니다.

화면 구성 요소 설명

1) 측정 스킴(램프, 큐벳, 탐지기)이 제로의 다른 단계 혹은 측정치 읽기에서 나타납니다.

2) 에러 메시지와 경고

3) 배터리 아이콘이 배터리의 충전 상태를 표시합니다.

4) 내부 확인이 과정 중 일 때, 모래시계가 나타납니다.

5) 상태 메시지

6) 반응 타이머가 작동중일 때, 크로노미터가 나타납니다.

7) 날짜가 화면에 나타날 때, 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.

8) 메인 화면 숫자 4개

9) 측정 단위

10) 부 화면 숫자 4개

에러와 경고

잘못된 상태가 나타날 때 기기가 메시지로 알려줍니다. 예상된 범위 밖인 값이 나올 때 메시지가 나타납니다. 에러가 있으면 신호음이 울립니다.

a) 제로 읽기에서

Light High: 측정 수행하기에 빛이 너무 많습니다.

제로 큐벳의 준비를 확인하시기 바랍니다.

Light Low: 측정 수행하기에 빛이 너무 적습니다.

제로 큐벳의 준비를 확인하시기 바랍니다.

No Light: 기기가 빛 수준에 적응할 수 없습니다. 샘플이 어떠   한 이물질을 포함하고 있는지 확인하시기 바랍니다.

b) 샘플 읽기에서

Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.

Zero: 제로 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기 제로화를 위한     측정 절차의 지시사항을 따르십시오.

Under range: "0.000"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준    보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를 확인하고 제    로 표준과 측정에 같은 큐벳을 사용하였는지 확인하십시    오.

Over Range: 농도 최대치가 빛나는 것은 범위를 넘은 상    태를 가리킵니다. 샘플의 농도가 프로그램된 범위를 넘습    니다: 샘플을 희석하고 테스트를 다시 진행하십시오.

c) 보정 단계 동안

Standard Low: 표준 측정치가 예상보다 적습니다.

Standard High: 표준 측정치가 예상보다 높습니다.

d) 다른 에러와 경고

Cap error: 외부 빛이 분석 셀에 들어갈 때 나타납니다. 큐벳    캡이 있는지 확인하십시오.

Cooling lamp: 기기가 램프가 식을 때까지 기다립니다.

Battery low: 배터리를 곧 교체해야 합니다.

Dead battery: 이 표시는 배터리가 모두 소모되었고

교체되어야 함을 가리킵니다. 이 표시가 나타나면, 기기의 정    상적인 작동을 방해받을 수 있습니다. 배터리를 교체하고 기    기를 재 시작하십시오.

정확한 측정을 위한 설명

측정하는 동안 최고의 정확도를 위해 아래에 지시사항을 따르십시오.

• 색 혹은 많은 양의 부유 물질이 영향을 미칠 수 있으므로 활성    탄으로 트리트먼트하거나 여과과정을 거쳐 제거해야 합니다.

• 정확히 큐벳 채우기 위해: 큐벳에 있는 액체의 윗부분은 오목    한 형태입니다; 오목한 부분의 아랫부분이 10mL 표시된 수준    과 맞아야 합니다.

• 가루 시약 패킷의 정확한 사용:

(a) 가루 시약을 열기 위해 가위를 사용합니다;

(b) 패킷의 가장자리를 봉곳하게 만들어 주기 위해 눌러줍니다;

(c) 패킷의 내용물을 붓습니다.

• 샘플이 어떤 이물질을 포함하고 있는지 확인합니다. 이는 측정치를 방해할 수 있습니다.

• 큐벳을 사용할 때마다 캡을 정확한 강도로 조여 주십시오.

• 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다 겉면이 건조한지, 지문이나 기름,    먼지로 오염되지 않았는지 확인하십시오. 삽입하기 전에 HI       731318 혹은 보풀이 나지 않는 천으로 전체적으로 닦아줍니다.

• 큐벳을 흔들어 높은 측정치를 유발할 수 있는 샘플 속에 있는  공기 방울을 제거합니다.    정확한 측정을 얻기 위해 큐벳을 흔들거나 천천히 두드려주어 공기 방울을 제거합니다.

• 시약을 더해준 후, 반응한 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오. 그렇지 않으면 정확    도를 잃을 수 있습니다.

• 연속적으로 여러 가지 측정치를 얻을 수 있지만, 각 샘플을 측정 후 제로화를 해주고 측    정과 제로화를 위해 같은 큐벳을 사용하십시오.

• 이 설명서에 있는 반응 시간은 20℃에 맞춰있습니다. 대략적으로 10℃에서 두 배로 계산    하고 30℃에서 반으로 계산하십시오.

• 정확도를 최대화하려면 정확하게 보정을 했는지 확인하기 위해 측정 전 확인 절차를 따르    십시오. 필요시, 기기를 보정하십시오.

시작하기

다음 지시사항을 따라 기기를 준비하십시오:

• 먼지 보호 슬리브를 기기 큐벳 홀더에서 제거하여 기기 포장을 푸십시오.

• "배터리 교체"에서 설명된 절차를 따라 기기 배터리를 끼웁니다.

• 기기를 편평한 테이블 위에 두십시오.

• 기기를 직사광선 아래 두지 마십시오.

측정 절차

샘플 탁도나 색으로 기기 보정을 하려면, 측정이 두 단계로 이루어져야 합니다. 먼저, 반응하지 않은 샘플로 기기 제로화를 하십시오. 시약을 더해준 후 반응한 샘플을 측정합니다.

• ON/OFF를 누름으로써 기기를 켭니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 "----"기호가 나타나    면, 기기가 준비된 것입니다. "ZERO"가 깜박이는 것    은 기기 제로화가 먼저 필요함을 가리킵니다.

• 반응하지 않은 샘플의 10mL로 표시된 부분까지 큐벳    을 채우고 캡을 다시 닫습니다.

• 큐벳을 큐벳 홀더에 두고 캡에 표시가 홈에 정확히     맞는지 확인하십시오.

• ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이    측정 단계를 따라 화면에 나타날 것입니다.

• 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가 이제

제로화되었고 측정을 위한 준비가 되었습니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• HI 93708-0 시약 한 패킷을 더해주십시오.

캡을 다시 닫고 15초간 흔드십시오.

• 큐벳 홀더에 큐벳을 넣고 캡에 표시가 홈에 정확히    맞는지 확인하십시오.

• READ/▶/TIMER를 3초간 누르십시오. 화면에 측정     전 카운트다운을 보여줄 것입니다. 카운트다운 끝에    신호음이 울립니다.

그렇지 않으면, 10분간 기다리고 READ/▶/TIMER를    누르십시오.

이 두 경우에서 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이 측정    단계를 따라 화면에 나타날 것입니다.

• 측정 끝에 기기가 직접적으로 mg/L 단위 농도를

화면에 보여줍니다.

• NO₂⁻농도를 이온 농도(NO₂⁻N)로 전환시키기 위해    측정치에 3.29를 나눠줍니다.

• NO₂⁻농도를 sodium nitrite 농도(NaNO₂)로 전환시    키기 위해 측정치에 1.5을 곱해줍니다.

확인 절차

기기가 정확히 보정되었는지 확인하기 위해 확인 절차를 사용하십시오.

경고: HANNA CAL CHECK™ 용액 대신 다른 용액으로 기기를 확인하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과를 얻을 수 있습니다.

• ON/OFF 키를 눌러 기기를 켭니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날    때, 기기가 준비된 것입니다.

• CAL CHECK™ Standard HI 96708-11 Cuvette     A를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정    확히 맞는지 확인하십시오.

• ZERO/CFM을 누르면 측정 단계에 따라 램프, 큐    벳과 탐지기 아이콘이 화면에 나타날 것입니다.

• 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다.     기기가 이제 제로화되었고 확인을 위한 준비가    되었습니다.

• 큐벳을 빼냅니다.

• CAL CHECK™ Standard HI 96708-11 Cuvette    B를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에     정확히 맞는지 확인하십시오.

• CAL CHECK를 누르면 측정 단계에 따라 램프,    큐벳과 탐지기 아이콘이 "CAL CHECK"와 함께    화면에 나타날 것입니다.

• 측정 끝 화면에 확인 표준 값이 보일 것입니다.

측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 설명된 범위 안에 있어야 합니다. 값이 범위 밖에 있는 경우 큐벳이 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지 확인하고 확인절차를 다시 하십시오. 결과가 여전히 범위 밖인 경우 기기를 재 보정하십시오.

보정 절차

Note: CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 누르면 보정 절차를 언제든지 중단할 수 있습니다.

경고: HANNA CAL CHECK™ Standard 외에 다른 표준 용액으로 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과가 일어날 수 있습니다. 정확한 보정을 위해 실내 온도 18-25℃인 곳에서 테스트를 수행하십시오.

• ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

• 신호음이 짧게 울리고 화면에 대시기호가 나타날 때    기기가 준비된 것입니다.

• CAL CHECK를 3초간 누르면 보정 모드로 들어갑니    다. 보정 절차 동안 화면에 "CAL"이 보일 것입니다.    "ZERO"가 깜박이는 것은 기기 제로화를 요청하는     것입니다.

• CAL CHECK™ Standard HI 96708-11 Cuvette A    를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 맞는지    확인해주십시오.

• ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이    측정 단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

• "-0.0-"이 화면에 몇 초 간 나타날 것입니다. 기기    가 이제 제로화되었고 보정을 위한 준비가 되었습    니다. "READ"가 깜박이는 것은 보정 표준 측정 읽    기를 요청하는 것입니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• CAL CHECK™ Standard HI 96708-11 Cuvette B    를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확    히 맞는지 확인하십시오.

• READ/▶/TIMER를 누르면 측정 단계에 따라 램프,    큐벳과 탐지기 아이콘이 화면에 나타날 것입니다.

• 측정 후 기기가 CAL CHECK™ Standard 값을 3초    간 보여줄 것입니다.

Note: 기기 화면에 "STD HIGH"가 보이면, 표준 값이

너무 높습니다. 기기 화면에 "STD LOW"가 보이면,

표준 값이 너무 낮습니다. CAL CHECK™ Standards

HI 96708-11 Cuvettes A와 B가 지문 혹은 먼지로

오염되지 않았는지, 정확히 삽입되었는지 확인하십시오.

• 지난 보정의 날짜(예: "01.08.2008")가 화면에 보이거나,

공장 보정이 선택되어 있는 경우 "01.01.2008"가 보입니다.

두 경우 모두 연도 숫자가 깜박이고 날짜 입력을 위한 준비를

합니다.

날짜 입력

• GLP/▲를 눌러 원하는 연도(2000-2099)를 편집합니다. 키를    누르고 있으면 연도의 숫자가 자동으로 증가합니다.

• 알맞은 연도가 설정되면, ZERO/CFM 혹은

READ/▶/TIMER를 눌러 확정합니다. 이제 화면

에 월 부분이 깜박일 것입니다.

• GLP/▲를 누르고 원하는 월(01-12)을 편집합니다.

계속 누르고 있으면, 월 부분 숫자가 자동으로 증가합니다.

• 알맞은 월이 설정되면 ZERO/CFM 혹은

READ/▶/TIMER를 눌러 확정합니다. 이제 화면에서

일 부분 숫자가 깜박일 것입니다.

• GLP/▲를 눌러 원하는 일(01-31)을 편집합니다.

계속 누르고 있으면 숫자가 자동으로 증가합니다.

Note: READ/▶/TIMER를 누르면 일에서 연도와

월 편집으로 변경이 가능합니다.

• 보정 날짜를 저장하려면 ZERO/CFM을 누르십시오.

• 화면에 "Stor"이 1초간 보이고 보정이 저장됩니다.

• 기기가 화면에 대시 기호를 보여주고, 자동으로 측정 모드로

돌아갈 것입니다.

GLP

GLP 모드에서 지난 사용자 보정 날짜를 확인할 수 있고 공장 보정이 재 저장될 수 있습니다.

지난 보정 날짜

보정 날짜 화면에 보이기:

• GLP 모드로 들어가기 위해 GLP/▲를 누르십시오. 보    정 월과 일이 메인 화면에, 연도가 부 화면에 나타날    것입니다.

• 보정이 수행되지 않으면, 공장 보정 메시지 "F.CAL"    이 메인 화면에 나타날 것이고 3초 후, 기기가 측정    모드로 돌아갑니다.

공장 보정 재 저장

보정 삭제와 공장 보정 재 저장이 가능합니다.

• GLP/▲를 누르십시오.

• 공장 보정 재 저장 화면으로 들어가려면

READ/▶/TIMER를 누르십시오. 기기가 사용자

보정 삭제의 확정을 요청합니다.

• 공장 보정을 재 저장하기 위해 ZERO/CFM을 누르    고 공장 보정 재 저장을 중단하려면 GLP/▲를 다    시 누르십시오.

• 측정모드로 돌아가기 전 공장 보정의 재 저장까지    기기가 “donE"을 표시합니다.

배터리 관리

배터리를 아끼기 위해서 측정 모드에서 10분 동안 사용하지 않거나, 보정모드에서 1시간 동안 사용하지 않으면, 그 후에 기기가 꺼집니다.

만약 자동으로 꺼지기 전에, 유효한 측정이 화면에 보이면  그 값은 기기가 켜질 때 화면에 다시 보입니다. "ZERO" 가 깜박이면 새로운 제로화가 실행되는 것입니다.

새 배터리 하나는 빛의 레벨에 따라서 약 750번 측정이 지속됩니다.

남은 배터리 능력은 기기를 시작할 때 그리고 각각 측정 후에 확인할 수 있습니다.

배터리는 기기 화면에 다음 세 단계로 나타납니다.

▪ 3 lines for 100% capacity

▪ 2 lines for 66% capacity

▪ 1 line for 33% capacity

▪ 배터리 아이콘이 깜박이면 배터리는 10% 아래입니다.

만약 배터리가 비어있고 정확한 측정을 더 이상 할 수 없으면 기기는 "dead batt"가 화면에 보이고 꺼집니다.

측정을 다시 시작하려면 배터리가 반드시 새것으로 교체되어야 합니다.

배터리 교체

기기의 배터리를 교체하려면 다음을 따르십시오:

• ON/OFF를 눌러 기기를 종료합니다.

• 기기를 뒤집고 시계 반대방향으로 돌려 배터리 커버를 빼내십시오.

• 배터리를 빼내고 새 것으로 교체합니다.

• 배터리 커버를 다시 끼우고 시계방향으로 돌려 닫습니다.