목    차

건조필름법의 정의

3MTM 페트리필름의 구조

3MTM 페트리필름의 국내공인현황

3MTM 페트리필름의 국외공인현황

3MTM 페트리필름에서 지시약의 기능과 검출원리

3MTM 페트리필름의 배양온도와 배양기간

식품 미생물 시험에 필요한 검체의 채취 및 취급

3MTM 페트리필름을 사용하여 실험하는 방법

3MTM 페트리필름을 사용하여 환경모니터링 하는 방법

미생물 종류별 실험 목적과 해당되는 식품

미국 FDA BAM 시험법과 3MTM 페트리필름의 비교

3MTM 페트리필름을 사용할 때의 가치 증가와 시간절감 효과

3MTM Food Safety Department (식품위생사업부) 제품의 생산성

3MTM 페트리필름의 저장 방법과 유통기한

3MTM 페트리필름의 폐기

3MTM 페트리필름의 FAQ

3MTM 페트리필름의 종류별 특징

건조필름법

건조필름법은 건조필름배지를 이용하여 세균 및 진균류를 검사하는 미생물시험법이다. 건조필름배지는 Biological film에서 세균 및 진균류가 증식할 수 있도록 영양성분을 필름에 코팅한 것으로 시료를 건조필름배지에 접종하면 수분을 흡수하여 한천배지와 같이 겔을 형성하여 미생물이 집락을 형성하는 dry rehydratable film media이다. 국내에서 유일하게 공인된 제품인 3MTM Petrifilm은 미생물의 생육 특성을 고려하여 지시약이 건조필름배지에 포함되어 있어 균의 판독을 한천배지보다 용이하게 해준다. 3MTM Petrifilm은 한천배지와 같은 영양성분을 이용하므로 실험의 원리는 전통적인 한전배지법과 같으나 배지의 제조나 배양 시간 등을 최대한 감소하여 짧은 시간에 많은 실험을 할 수 있도록 개발된 새로운 미생물 시험법이다.

3MTM 페트리필름의 구조

3MTM 페트리필름은 (Petrifilm)는 미생물 생장에 필요한 영양성분과 cold water soluble gel 그리고 염색지시약 등을 film에 특수 코팅하여 미생물 검사를 할 수 있도록 개발된 건조필름배지(dry rehydratable film media)로서 필름, 코팅, 접착제의 핵심 기술로 만들어졌다.

3M 건조필름배지는 상위 필름과 하위필름, 2개의 필름 구조로 이루어져 있다. 상위 필름은 폴리프로필렌필름, 접착제 + 지시약, 수용성 겔로 이루어져 있고, 하위 필름은 영양성분 + 수용성 겔, 접착제, 격자가 새겨진 폴리에틸렌 필름으로 이루어져 있다.

3MTM 페트리필름 국내 공인현황

식품의약품안전청

제 7. 일반시험법

8. 미생물시험법

2) 세균수(일반세균수)

① 시험조작

1) 일반사항 (1) 검체의 채취 및 취급 ②의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 세균수 건조필름배지(배지 53)에 접종한 후 잘 흡수시키고 35±1℃에서 24~48시간 배양한 후 생성된 붉은 집락수를 계산하고 그 평균집락수에 희석배수를 곱하여 일반세균수로 한다.

② 세균수의 기재보고

표준평판법에 있어서 검체 1㎖ 중의 세균수를 기재 또는 보고할 경우에 그것이 어떤 제한된 것에서 발육한 집락을 측정한 수치인 것을 명확히 하기 위하여1평판에 있어서의 집락수는 상당 희석배수로 곱하고 그 수치가 표준평판법에 있어서 1㎖ 중(1g 중)의 세균수 몇개라고 기재보고하며 동시에 배양온도를 기록한다. 이 산출법에 의하지 않을 때에는 "표준"이란 문자를 사용해서는 아니 된다. 숫자는 높은 단위로부터 3단계를 4사5입하여 유효숫자를 2단계로 끊어 이하를 0으로 한다.

5) 대장균군

1) 일반사항 (1) 검체의 채취 및 취급 ②의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 대장균군 건조필름배지(배지 54)에 접종한 후 잘 흡수 시키고, 35±1℃에서 24±2시간 배양한 후 생성된 붉은 집락 중 주위에 기포를 형성하고 있는 집락수를 계산하고, 그 평균집락수에 희석배수를 곱하여 대장균군 수를 산출한다.

6) 대장균

1) 일반사항 (1) 검체의 채취 및 취급 ②의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 대장균 건조필름배지(배지 55)에 접종한 후 잘 흡수시키고, 35±1℃에서 24~48시간 배양한 후 생성된 푸른 집락 중 주위에 기포를 형성하고 있는 집락수를 계산하고 그 평균집락수에 희석배수를 곱하여 대장균수를 산출한다.

국립수의과학검역원

제 3. 축산물 시험방법

III. 일반시험법

9. 미생물시험법

ㄱ. 일반세균수

1) 배지 및 시액

가) 세균수 건조필름배지

Ⅷ. 미생물시험용 시액 및 배지 2. 배지 디. 에 따라 제조한다.

나) 희석액: Butterfield's phosphate buffered dilution water(BPD)

Ⅷ. 미생물시험용 시액 및 배지 1. 시액 나. 에 따라 제조한다.

2) 시험방법

나. 시료채취 및 준비 (2)의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 세균수 건조필름배지에 접종 한 후 잘 흡수시키고35±1℃에서 24~48시간 배양한 후 생성된 붉은 집락수를 계산하고 그 평균집락수에 희석배수를 곱하여 일반 세균수로 한다.

3) 기록

세균수는 Ⅲ. 일반시험법 9. 미생물 시험법 다 세균수 (1) 일반세균수 (가) 표준평판배양법 다) 기록의 방법과 같이 기록한다.

ㄴ. 대장균군수

나. 시료채취 및 준비 (2)의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 대장균군 건조필름배지에 접종한 후 잘 흡수시키고, 35±1℃에서 24±2시간 배양한 후 생성된 붉은 집락 중 주위에 기포를 형성하고 있는 집락수를 계산하고, 그 평균 집락수에 희석배수를 곱하여 대장균군수를 산출한다.

ㄷ. 대장균수

나. 시료채취 및 준비 (2)의 시험용액 1㎖와 각 단계 희석액 1㎖를 대장균 건조필름배지에 접종한 후 잘 흡수시키고, 35±1℃에서 24~48시간 배양한 후 생성된 푸른 집락중 기포를 주위에 형성하고 있는 집락수를 계산하고 그 평균집락수에 희석배수를 곱하여 대장균수를 산출한다.

3MTM 페트리필름에서 지시약의 기능과 검출 원리

| 페트리필름 | 영양성분 | 지시약 | 콜로니 모양 | 검출 원리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반세균 (Petrifilm Aerobic Count Plates) | Standard Nutrient | TTC* | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
| 대장균군 (Petrifilm Coliform Count Plates) | Violet Red Bile Lactose | TTC* | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | Gas | 가스 포집 | 유당발효에 의한 CO2 생성 |
| 대장균 (Petrifilm E. coli/Coliform Count Plates) | Violet Red Bile Lactose | TTC | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | BCIG* | 파란 콜로니와 파란 영역 | Glucuronidase의 존재여부 |
|  |  | Gas | 가스 포집 | 유당발효에 의한 CO2 생성 |
| 효모 및 곰팡이 (Petrifilm Yeast and Mold Count Plates) | Potato Dextrose with Antibiotics* | BCIP | 파란-녹색 (효모) | Phosphatase의 존재여부 |
| 황색포도상구균 (Petrifilm Staph Express Count Plates) | Modified Baird Parker | TTC | 적자색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | Toluidine blue-O | 핑크존 | Dnase의 존재 여부 |
| 환경 리스테리아 (Petrifilm Environmental Listeria Plates) | PALCAM, Modified Oxford(MOX), IDF pre-enrichment broth, LRB |  |  |  |
| 속성대장균군 (Petrifilm Rapid Coliform Count Plates) | Violet Red Bile Lactose | TTC* | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | Methyl Red | 노란색 영역 | 산 생성 |
|  |  | Gas | 가스 포집 | 유당발효에 의한 CO2 생성 |
| 장내세균 (Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plates) | Violet Red Bile Glucose | TTC* | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | Phenol Red | 노란색 영역 | 산 생성 |
|  |  | Gas | 가스 포집 | 포도당발효에 의한 CO2 생성 |
| 대장균 | Modified Violet Red Bile Lactose | BCIG* | 푸른색 영역 | Glucuronidase 존재여부 |
| 고민감도 대장균군 (High Sensitivity Coliform Count Plates) | Violet Red Bile Lactose | TTC* | 붉은색 | 살아있는 균의 존재 여부(산화-환원 반응) |
|  |  | Gas | 가스 포집 | 유당발효에 의한 CO2 생성 |

* 주석

TTC: Tri-phenyl-tetrazolium chloride

BCIG: 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-β-D-glucuronide

BCIP: 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate

PYM 항생물질: chloromaphenicol과 chlorotetracycline

3MTM 페트리필름의 배양온도와 배양 기간

| 페트리필름 종류 | 배양 온도 (℃) | 배양 시간 (시간) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반세균 | 35 | 24~48 | AOAC는 48±2시간 |
| 대장균군 | 35 | 24 |  |
| 대장균 | 35 | 24~48 |  |
| 효모 및 곰팡이 | 25 | 72~120 |  |
| 황색포도상구균 Dnase 디스크 | 35 35 | 24 1~3 | Dnase 디스크는 3시간까지만 배양 |
| 환경 리스테리아 | 35 | 28±2 |  |
| 속성대장균군 | 35 | 8~24 |  |
| 장내세균 | 35 | 24 |  |
| 고민감도 대장균군 | 35 | 24 |  |

식품미생물 시험에 필요한 검체의 채취 및 취급

① 채취방법

㉮ 검체가 균질한 상태일 때에는 어느 일부분을 채취하여도 무방하나 불균질한 상태일 때에는 일반적으로 많은 양의 검체를 채취하여야 한다.

㉯미생물학적검사를 하는 검체는 잘 섞어도 균질하게 되지 않을 수 있기 때문에 실제와는 다른 검사 결과를 가져올 경우가 많다.

예를 들면 우유 한병(180㎖)에서 검체 1㎖를 취하여 대장균군시험을 할 때 이 한병 중에 90개의 대장균군이 있어도 검출되지 않을 확률이 60.7%나 된다. 그러므로 가능한 한 검체를 잘 섞어 균질에 가깝도록 하여 검체를 채취하여야 한다.

㉰미생물학적 검사를 위한 검체의 채취는 반드시 무균적으로 행하여야 하며 멸균한 용기(유리제용기, 페트리접시 등)에 넣어 원칙적으로 저온(5±3°)으로 유지시키면서 빨리(검체 채취 후 4시간 이내) 검사기관에 운반하여야 하며 될 수 있는 대로 빨리 시험에 착수하여야 한다. 부득이 저온으로 검체를 유지할 수 없거나 즉시 운반이 곤란할 경우에는 반드시 채취일시 및 채취 당시의 검체 상태를 상세히 기록하여야 한다. 특히 신선한 어패류와 같이 세균의 증식이 적당한 검체는 채취와 운반에 특히 주의하여야 한다.

㉱검체 채취기구는 미리 핀셋, 스푼, 스파테르 등을 몇 개씩 건열 및 화염멸균을 한 다음 검체 1건 마다 바꾸어 가면서 사용하여야 한다.

㉲미생물학적 검사용 검체일지라도 곡분이나 분유와 같이 건조되어 잘 변질 또는 부패되지 않는 검체는 냉장상태에서 운반할 필요는 없으나 2차오염을 방지하기 위하여 밀봉 또는 밀폐하여야 한다.

㉳냉장운반을 위하여 얼음을 사용할 때에는 2차오염을 방지하기 위하여 얼음이나 그 녹은 물이 검체에 직접 접촉되지 않도록 하여야 한다.

㉴시험에 사용되는 검체의 균질화를 위하여 액상 검체인 경우에는 강하게 진탕하여 균질화하고 고형 및 반고형인 검체는 균질기(homogenizer 또는 stomacher)를 이용하여 적당량의 희석액과 혼합하여 균질화한 것을 검액으로 사용한다.

㉲칼·도마 및 식기류에서 검체를 채취할 때에는 멸균한 탈지면에 멸균생리식염수를 적셔, 검사하고자 하는 기구의 표면을 완전히 닦아낸 탈지면을 무균용기에 넣어 시험용액으로 사용한다.

②시험용액의 조제

일반적인 주의사항으로서는 검체를 무균적으로 취급하는 것이다. 미생물의 수가 적은 것으로 예상되는 검체에 대해서는 특히 신중히 취급하여야 한다.

㉮액상검체：채취된 검체를 강하게 진탕하여 혼합한 것을 시험용액으로 한다.

㉯반유동상검체：채취된 검체를 멸균유리봉과 멸균스파테르 등으로 잘 혼합한 후 그 일정량(10∼25㎖)을 멸균용기에 취해 9배 양의 멸균생리식염수와 혼합한 것을 시험용액으로 한다.

㉰고체검체：채취된 검체의 일정량(10∼25g)을 멸균된 가위와 칼 등으로 잘게 자른 후 멸균생리식염수를 가해 균질기를 이용해서 가능한 한 저온으로 균질화한다. 여기에 멸균생리식염수를 가해서 일정량 (100∼250㎖)으로 한 것을 시험용액으로 한다.

㉱고체표면검체：검체표면의 일정면적(보통 100cm2)을 일정량(1∼5㎖)의 멸균 생리식염수로 습한 멸균가제와 면봉 등으로 닦아내어 일정량 (10∼100㎖)의 멸균생리식염수를 넣고 세게 진탕하여 부착균의 현탁액을 조제하여 시험용액으로 한다.

㉲분말상검체：검체를 멸균유리봉과 멸균스파테르 등으로 잘 혼합한 후 그 일정량(10g)을 멸균용기에 취해 9배 양의 멸균생리식염수와 혼합한 것을 시험용액으로 한다.

㉳버터와 아이스크림류：버터와 아이스크림류는 40°이하의 온탕에서 15분내에 용해시켜 10㎖를 취한 후 멸균생리식염수를 가하여 100㎖로 한 것을 시험용액으로 한다.

㉴캅셀제품류：캅셀을 포함하여 검체의 일정량(10∼25g)을 취한 후 9배 양의 멸균생리식염수를 가해 균질기와 스토마커 등을 이용하여 균질화한 것을 시험용액으로 한다. 이와 같이 조제된 시험원액에 대해서는 멸균생리식염수를 이용하여 필요에 따라 10배, 100배, 1,000배… 희석액을 만들어 사용한다. 시험용액의 조제시 검체를 용기 포장한 대로 채취할 때에는 그 외부를 물로 씻고 자연건조시킨 다음 마개 및 그 하부 5∼10cm의 부근까지 70% 알코올 탈지면으로 닦고, 화염멸균한 후 냉각하고 멸균한 기구로 개봉, 또는 개관하여 2차 오염을 방지하여야 한다. 지방분이 많은 시료의 경우는 Tween 80과 같은 세균에 독성이 없는 계면활성제를 첨가하는 것이 좋다.

㉵냉동식품은 냉동상태의 검체를 포장된 상태 그대로 40°이하에서 될 수 있는 대로 단시간에 녹여 용기, 포장의 표면을 70% 알코올솜으로 잘 닦은 후 상기 ㉮∼㉴의 방법으로 시험용액을 조제한다.

3MTM 페트리필름을 사용하여 실험하는 방법

시료 전처리: 위의 검체 채취방법과 시료 용액 제조에 따라 전처리한다.

| 1. 적당한 양의 샘플을 준비한다 | 2. 멸균한 희석액(Phosphate buffer, 0.1% peptone water, distilled water, phosphate buffered saline, and Butterfield’s buffer)을 더하여 희석한다(참조 다음 페이지). | 3. 스토마커나 균질기를 사용하여 시료를 균질화 한다. |
| --- | --- | --- |

접종           		 	배양	                   판독

| 4. 균질화 시킨 시료를 분주한다(1ml (PAC, PCC, PEC, PEB, STX, PYM) or 3ml (RCC) or 5ml (PEL)) | 5. 페트리필름을 20장 이내로 쌓아서 배양시킨다. | 6. Technical guide book의 해석지를 참고하여 집락을 확인한다. |
| --- | --- | --- |

3MTM 페트리필름을 사용시 료의 희석을 준비하는 방법

대부분의 시료들이 접종 전에 희석과정을 필요로 한다. 희석할 때 이 가이드라인을 따라 희석한다. 특히 유제품과 주스제품을 3MTM 페트리필름을 사용하여 실험할 때에는 명확한 희석이 적용되어야한다.

희석양 계산

필요한 버퍼의 양 = (시료의 무게 X 희석배수) – 시료의 무게

Ex) 7.5 ml 의 시료를 1 : 10 으로 희석할 때

(  7.5 ml  X  10  )  -  7.5 ml  =  67.5 ml

(시료의 무게)  (희석배수)     (시료의 무게)  (필요한 버퍼의 양)

집락수의 계산

배양 후 즉시 colony counter 혹은 PPR을 사용하여 생성된 집락 수를 계산한다. 부득이할 경우에는 5℃에 보존시켜 24시간 이내에 산정한다. 집락수의 계산은 액화 현상이 없고 (전면의 1/2이하 일 때에는 지장이 없음) 1개의 배지 당 30∼300개의 집락을 생성한 평판을 택하여 집락 수를 계산하는 것을 원칙으로 한다. 페트리필름에 300개 이상 집락이 발생한 경우 300에 가까운 페트리필름에 대하여 격자를 한칸 1cm2내의 평균 집락수에 20를 곱하여 그 건조필름법의 집락 수로 계산한다. 모든 페트리필름에 30개 이하의 집락 만을 얻었을 경우에는 가장 희석배수가 얕은 것을 측정한다. 그러나 보고는 반드시 몇 개

이하라고 보고한다.

페트리디쉬에 있어서 검체 1㎖ 중의 세균 수를 기재 또는 보고할 경우에 그것이 어떤 제한된 것에서 발육한 집락을 측정한 수치인 것을 명확히 하기 위하여 한 개 페트리필름에 있어서의 집락 수는 상당 희석배수로 곱하고 그 수치가 건조필름법에 있어서 1㎖ 중(1g 중)의 세균수 몇 개라고 기재보고하며 동시에 배양온도를 기록한다. 이 산출법에 의하지 않을 때에는 "표준"이란 문자를 사용해서는 안된다. 숫자는 높은 단위로부터 3단계를 4사5입하여 유효숫자를 2단계로 끊어 이하를 0으로 한다.

세균수의 계산 예는 다음과 같다.

| 각 희석배수의 집락수 |  |  | 세균수 CFU/g | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 10-2 | 10-3 |  |  |
| TNTC TNTC | 160 200 | 14 21 | 18,000 | 희석배수에 30~300개의 집락이 있는 경우 |
| TNTC TNTC | 222 244 | 36 32 | 29,000 | 연속하는 2 희석배수에 30~300개의 집락이 있는 경우 |
| 24 21 | 4 0 | 0 0 | 400 이하 | 모든 페트리필름이 30개 이하의 집락만 있는 경우 |
| TNTC TNTC | TNTC TNTC | 500 440 | 47,000 이상 | 모든 페트리필름에 300개 이상의 집락이 있는 경우 |
| 0 0 | 0 0 | 0 0 | N.D. | 모든 페트리필름에서 집락이 없는 경우 |

TNTC : Too Numerous To Count (수없이 많음)

N.D.   : Not Detected

3MTM 페트리필름을 사용하여 환경 모니터링을 하는 방법

| 페트리필름 | 방법 | 수화 |
| --- | --- | --- |
| Aerobic Count Coliform Count E. coli/Coliform Count Rapid Coliform Countt Enterobacteriaceae Count | Air sampling 또는 Direct Contact Method | 약 1ml의 멸균된 희석액을 사용하여 plate를 수화시킨다. 사용하기 최소한 1시간 전에 수화된 plate를 만든다. |
| Staph Express Count | Air sampling 또는 Direct Contact Method | 약 1ml의 멸균된 희석액을 사용하여 plate를 수화시킨다. 사용하기 최소한 3일 전에 수화된 plate를 만든다. |
| Yeast and Mold Count | Air sampling Method | 약 1ml의 멸균된 희석액을 사용하여 plate를 수화시킨다. 사용하기 최소한 1시간 전에 수화된 plate를 만든다. |
| Yeast and Mold Count | Direct Contact Method | Yeast and Mold plate는 1ml의 letheen broth만 사용하여 수화시킨다. 수화시킨 plate를 밀봉하여 30-37℃에서 24시간 배양한 후 냉장고에서 최소 4시간 동안 보관하여 응고시킨다. |

Air sampling Method

| 1. 페트리필름용 clip에 양면테이프를 붙인다. | 2. 수화시킨 부분에 접촉하지 않고, clip에 평평하게 붙인다. |
| --- | --- |

| 3. 페트리필름용 clip 없이 테이프로 접착시켜서 공기 중에 노출이 가능하다. 15분 이내로 공기 중에 노출 시킨 뒤 상위 필름을 덮는다. | 4. 배양 후 3MTM페트리필름의 해석지를 참고하여 결과를 산출한다. |
| --- | --- |

Direct Contact Method

| 1. 미리 수화시킨 페트리필름의 상위필름을 떼어낸다. 상위필름에 수화된 겔이 접착될 것이다. | 2a. 겔이 붙어있는 상위 필름을 테스트할 표면에 접촉시킨다. |
| --- | --- |

| 2b. 손가락과 손의 일부분을 겔 부분에 접촉시킨다. 접촉 후 상위필름과 하위 필름을 재결합시킨다. 손이나 손가락 접촉 후 손을 씻는다. | 3. 배양 후 3MTM Petrifilm의 해석지를 참고하여 결과를 산출한다. |
| --- | --- |

미생물 종류별 실험 목적과 해당되는 식품

| 미생물 | 목적 | 문제가 될 수 있는 식품 | 3MTM 페트리필름 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반세균 | 일반적인 체크 | 일반 식품 | Petrifilm Aerobic Count plates |
| 진균류 (효모 및 곰팡이) | 일반적인 체크, 건조, High sugar, 산성식품, High salt | 일반 식품, 제빵, 산성 식품, 잼, 향료 | Petrifilm Yeast and Mold Count Plates |
| 대장균군 | 위생체크, 교차오염체크, 표면 검사 | 원료육, 유제품, 가금류, 해산물 및 다른 모든 식품류 | Petrifilm Coliform Count Plates |
| 속성 대장균군 | 빠른 위생 체크 | 원료육, 유제품, 가금류, 해산물 및 다른 모든 식품류 | Petrifilm Rapid Coliform Count Plates |
| 고감도 대장균군 | 고민감성 위생 체크 | 유아식, 밀크파우더, 유가공품 | Petrifilm High-Sensitivity Coliform Count Plates |
| 대장균 | 대장균군 체크의 확장, 분원성 오염 체크 | 원료육, 유제품, 가금류, 해산물 및 다른 모든 식품류 | Petrifilm E. coli/Coliform Count Plates |
| 장내세균 | 대장균군의 엄격한 관리 | 유제품, 해산물, 유아식 | Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plates |
| 황색포도상구균 | 병원성 체크, 환경 체크, 교차오염 체크 | 원료육, 유제품, 제빵, 해산물, 가공식품 | Sraph Express Count Plates |
| 환경 리스테리아 | 병원성 체크, 냉장 환경 체크 | 원료육, 해산물, 유제품 공장 환경 | Petrifilm Environmental Listeria Count Plates |

미국 FDA (Food & Drug Administration) BAM (Bacteriological Analytical Manual) 시험법과 3MTM 페트리필름의 비교

일반세균

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 검출시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutrient 배지 | 48시간 at 35℃ | 모든 집락 | 2일 | 확정시험 |
| Petrifilm 일반세균 | 48시간 at 35℃ | 붉은색 집락 | 2일 | 확정시험 |

효모 및 곰팡이

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 검출시간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDA 배지 | 5일 at 25℃ | 균사체 | 5일 | 확정시험 |
|  |  | 다른 색 집락 | 5일 |  |
| Petrifilm 효모 및 곰팡이 | 5일 at 25℃ | 균사체 및 녹색-푸른색 집락 | 5일 | 확정시험 |

대장균군

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| VRBA | 24시간 at 35℃ | Illumination | 추정시험 |
| BGLB | 24~48시간 at 35℃ | 가스 양성반응 | 확정시험 |
| Gram 음성 염색 | 젖당 발효성인 그람 양성 바실러스는 제외 |  |  |
| 검출시간 | 3일 |  |  |

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LST ×3 each dil | 24~48시간 at 35℃ | 가스 양성반응 | 추정시험 |
| BGLB broth | 48시간 at 35℃ | 가스 양성반응 | 확정시험 (MPN/g) |
| Gram 염색 | 젖당 발효성인 그람 양성 바실러스는 제외 |  |  |
| 검출시간 | 4일 |  |  |

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petrifilm 대장균군 | 24시간 at 35℃ | 가스방울이 있는 적색 집락 | 확정시험 |
| 검출시간 | 24시간 |  |  |

대장균

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LST/BGLB | 48시간 후 가스 양성인 튜브를 EC broth에 streaking |  |  |
| EC Broth | 24~48시간 at 45.5℃ | 가스 양성 | 분원성대장균 MPN |
| L-EMB 배지 | 24시간 at 35℃ | 금속광택의 어두운 중심 | 의심 집락으로 분류 |
| PCA slalnt | 24시간 at 35℃ | Bio(IMVIc), 그람 염색 | 확정시험 |
| 검출시간 | 4~6일 |  |  |

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petrifilm 대장균 | 48시간 at 35℃ | 가스 포집 푸른 집락 | 확정시험법 |
| 검출시간 | 2일 |  |  |

황색포도상구균

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| BP 배지 | 48시간 at 35℃ | 3개의 페트리디쉬, 회색, 검정색 | 추정시험 |
| BHI Broth | 24시간 at 35℃ |  | Purify & Enumerate |
| Coagulase | 6시간 at 35℃ | 응고 형성 | 확정시험 |
| 검출시간 | 4일 |  |  |

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petrifilm 황색포도상구균 | 26시간 at 35℃ | 적자색 집락 | 확정시험 |
| 검출시간 | 1일 |  |  |

리스테리아

| 배지 | 배양 조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 증균 배지 (10-1) | 4시간 at 30℃- 선택적으로 acriflavin, nalidixic acid, cycloheximide를 첨가한 후 44시간 at 30℃ |  | 증균 |
| PALCAM OXA | 24~48시간 at 35℃ | Black Halo | 분리 |
| TSAYE (5집락) | 24~48시간 at 30℃ |  |  |
| BioChem& Rapid Kit | 그람 염색, Henry, NO2 반응 illumination, motility, CHO ferment, Elisa, Serology |  | 동정 및 확정시험 |
| 검출 시간 | 6~7일 |  |  |

| 배지 | 배양 조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Petrifilm 리스테리아 | 31시간 at 35℃ | 적자색 | 확정 시험 |
| 검출 시간 | 31시간 |  |  |

장내세균

| 배지 | 배양조건 | 관찰 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| VRBG | 24시간 at 37℃ | Brack red 집락 | SMEDP |
| BGGB (MPN) | 48시간 at 37℃ | 성장 | ISO 7402 |
| Petrifilm 장내세균 | 24시간 at 35℃ | 가스양성 또는 산생성 콜로니 | 확정시험 |

BAM과 3MTM페트리필름의 실험법 비교표

| 페트리필름 | 전통적인 FDA BAM |
| --- | --- |
| 일반세균용 건조필름배지 | Nutrient Agar |
| 효모 및 곰팡이용 건조필름배지 | Potato Dextrose Agar (PDA) |
| 대장균군용 건조필름배지 | 최확수법 또는 VRB Agar |
| 황색포도상구균용 건조필름배지 | Baird Parker Agar (BP Agar) & Coagulase |
| 대장균용 건조필름배지 | MPN-EMB-PCA Slant |
| 환경 리스테리아용 건조필름배지 | ISO 11290-2 |

3MTM 페트리필름을 사용할 때의 가치 증가와 시간 절감 효과

황색포도상구균

시간 절감(일)

대장균

대장균군

3

2

리스테리아

0

효모 및 곰팡이

1

장내세균

일반세균

가치

3M Food Safety Department(식품위생사업부) 제품의 생산성

1. 3MTM 페트리필름

3MTM 페트리필름은 dry rehydratable film media로 따로 배지를 만들 필요가 없어 실험자의 작업시간을 줄여 전체적으로 기업의 효율성 향상에 기여합니다. 효율성의 증가는 생산성의 증가를 의미하며 생산성의 증가는 결국 기업의 이익의 증가를 의미한다.

효율성  =  생산성  =  기업의 이익

(Efficiency)          (Productivity)             (Profitability)

아래 테이블에서 일반세균을 표준평판법과 3M 건조필름법을 이용하여 실험할 경우에 실험 1건당 소요되는 비용을 환산하였다. 연봉이 1500만원인 연구원이 표준평판법으로 실험할 경우 실험 1건당 1,405원이 그리고 건조필름법으로 실험할 경우 1건당 1,353원이 소요되어 실험을 한번 할 때마다 회사는 52원의 비용을 절감할 수 있다.

(단위 : 원)

|  | 표준평판법 | 3M 페트리필름법 |
| --- | --- | --- |
| 인건비(원/테스트) |  |  |
| 1년 연봉(원) | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 임금 및 복리후생(원/시간) | 12,207 | 12,207 |
| 시간당 테스트건(건/시간) | 14.8 | 36.7 |
| 합(원) | 825 | 333 |
| 재료비(원/테스트) |  |  |
| 피펫(팁 포함) | 150 | 150 |
| 페트리디쉬 | 110 | 0 |
| 배지 | 160 | 800 |
| 합 | 420 | 950 |
| 추가비용(원/테스트) (오토클레이브 및 폐기비) | 160 | 70 |
| 총합(원)/테스트 | 1,405 | 1,353 |
|  | 인건비 절감 (원/건)= | 52원 |
|  | 1년에 5만건 일 경우= | 2,609,138원 |

만약, 근로자의 연봉이 1,340만원이라면 실험 1건당 드는 비용이 표준평판법, 건주필름법 모두 1,317원으로 같은 비용으로 실험할 수 있다. 즉, 근로자의 임금이 올라갈수록 건조필름법을 사용하는 것이 더 비용 절감 효과가 있다.

즉, 3MTM 페트리필름의 효과는 다음의 4가지로 축약할 수 있다.

(Increased Efficiency)  (Increased Productivity)

효율성 증가  생산성 증가  노동시간 감소  비용 절감

(Decreased Labor hour)  (Decreased Cost)

위와 같은 3MTM 페트리필름의 비용 절감효과 외에 아래와 같은 추가적인 이익이 있다.

- 배지 준비과정을 없애주고 실험자의 variability를 증가시켜 효율성 향상에 기여한다.

- 오토클레이브, water bath, 인큐베이터 같은 기구의 사용을 줄인다.

- 에너지 소비를 감소한다.

- 필요한 공간이 전체적으로 줄어든다.

- 폐기 비용을 줄이고 환경 친화적 효과가 있다.

- 식품공전, 축산물시험법, AOAC 등에서 공인된 시험법이다.

- 사용과 판독이 쉬어서 생산성 향상에 기여한다.

2. 3MTM Petrifilm Plate Reader (PPR)

3MTM Petrifilm Plate Reader(이하 PPR)는 3MTM 페트리필름을 자동적으로 판독하는 기계이다. PPR은 3MTM 페트리필름 을 자동으로 신속하게 판독하므로 생산성 증가, 비용 절감 그리고 연구원간의 판독 결과가 상이할 수 있는 문제를 해결해 준다.

PPR의 특징은 다음과 같다.

• 대부분의 회사에서 사용하는 일반세균용, 대장균군용, 대장균/대장균군용 페트리필름을 판독할 수 있다.

• 배지를 일정하게 판독하므로 연구원간에 일어 날 수 있는 결과 해석의 차이를 줄일 수 있다. 국제적인 학회인 IAFP의 보고서에 따르면 숙련된 실험자 3명이 집락이 20개 안팎인 배지를 manual 방식으로 판독한 결과 실험자마다 다른 결과를 보인 적이 있다.

• 페트리필름을 1장 판독하는데 4초가 걸리므로 생산성을 증가시키고 노동비용을 절감할 수 있다.

• 컴퓨터 화면에 배지의 컬러이미지와 결과가 나오며, 집락에 표시를 해주므로 실험을 아주 쉽게 할 수 있다.

• 희석배수를 고려하여 자동적으로 실험 결과를 계산한다.

• 사용자의 ID와 비밀번호 부여 기능이 있어 시스템 접근을 조절할 수 있고 오디트 목적으로 문서화 하는데 있어서 용이하다..

• 적절하게 사용자의 권한을 부여하며, 편집기능으로 결과를 쉽고 빠르게 편집할 수 있다.

3MTMPPR의 Data 자동저장기능은 time saving, transcription error제거, data의 용이한 전송을 도와주며, 다음과 같은 특징이 있다.

실험결과를 Microsoft Excel의 sheet 나 uneditable log file로 자동으로 전송하여 transcription error와 입력시간을 줄인다. Transcription error는 실험자가 실험결과를 용지에 기입할 때나 기입한 결과를 컴퓨터에 입력할 때 발생하는 에러로 실험결과에 심각한 악영향을 미칠 수 있다.

Unchangeable log file은 오디티 목적을 위한 데이터 기록에 도움을 주며, FDA 12CFRPart11에 관련된 법규를 수행할 수 있게 된다.

Log file을 text 파일로 자동적으로 전달할 수 있어 실험데이터를 다른 LIMS (Lab information management system)으로 쉽게 전달할 수 있게 한다.

Mapping 기능이 있어 실험 데이터를 엑셀시트에 전송하여 실험자의 양식대로 실험 데이터를 꾸밀 수 있게 한다.

이미지를 저장할 수 있게 되어 있어 실험 결과를 확인하거나 데이터를 증빙 자료로 보관하는데 용이하다.

PPR을 설치하기 위한 컴퓨터 시스템의 사양은 다음과 같다.

Microsoft®Windows 2000/XP

Microsoft® Excel 2000 or higher (to use spreadsheet option)

USB2 Port

256MB RAM

CD-Rom Drive

1.5GHz CPU

5GB disk space needed (to allow for saving data and images)

3M PPR은 3MTM 페트리필름과 더불어 실험실의 효율성을 증가시켜 생산성을 향상시킬 수 있는 powerful한 도구이며, 다음과 같이 실험실의 process를 효율적으로 변경할 수 있다.

전형적인 실험과정

9단계

기구 준비

배지 제조

시료 전처리

접종

배양

직접 판독

데이터 입력

데이터 전송

자료 관리

3M 제품을 이용한 실험과정

5단계

- 건조필름배지를 이용한 실험 준비

- 시료 전처리

- 접종

- 배양

- PPR을 이용한 판독 및 자료 관리

위의 그림에서와 같이 3M PPR은 페트리필름의 신속, 정확한 판독이 주된 기능처럼 보이지만, PPR은 판독 외에 실험 결과의 전송과 자료 관리 기능 등 LIMS(Laboratory Information Management System)의 기능을 가지고 있는 software이다. PPR의 소프트웨어는 3M과 마이크로소프트사가 공동으로 개발하였으며, 페트리필름과 PPR을 사용할 경우의 실험시간 감소와 비용절감 효과는 다음과 같다.

| 3MTM 페트리필름과 PPR을 사용할 때 시간 비교 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 과정 | 전통적인 방법으로 실험할 때 시간(분) | 3M 제품으로 실험할 때 시간(분) |
| 배지 준비 | 110 | 0 |
| 시료 전처리 | 50 | 50 |
| 접종 | 65 | 24 |
| 배양 | 5 | 1 |
| 판독/결과 기록 | 72 | 9 |
| 데이터 입력 | 25 | 0 |
| 자료 정리 | 8 | 5 |
| 총 시간(분) | 335 | 89 |
| 총 시간(시간) | 5.6 | 1.5 |
| * 1일 100장 실험 기준 |  |  |
|  | 1년 동안 절감되는 시간(시간) | 1,049.6 |
|  | 1년 동안 절감되는 시간(근무일수) | 131.2 |
|  |  | * 1일 8시간 근무기준 |

즉, 1일 100장의 배지를 사용하는 실험실의 경우 3M 페트리필름과 3M PPR을 사용하여 실험한다면 1년에 약 131일의 노동시간을 절감할 수 있다. 주 5일 근무하는 회사의 일년 중 근무일수가 약 250일인 점을 감안한다면 연구원은 3M 제품을 사용할 경우 일년 중 131일을 보다 가치 있는 일에 집중적으로 투자할 수 있다.

아래의 표에서 국내 대기업을 기준으로 PPR의 재정적 가치를 판단하였다. 이 회사의 경우는 일일 160장의 페트리필름을 사용하고 있고 PPR을 이용해서 판독 및 데이터 관리를 하고 있다. 이 기업은 4.2개월 만에 PPR에 투자한 비용을 모두 회수하였으며, 연간 1,240만원의 인건비를 절감하는 효과를 얻고 있다. 따라서, 실험실에서 배지 제조와 실험 결과의 판독을 하던 연구원이 식품의 저장실험, 원재료 관리, 환경 모니터링, 작업자 교육 등 많은 보다 가치 있는 일에 많은 시간을 투자하여 효율성을 꽤할수 있다.

| 3M™ Petrifilm™ Plate Reader Benefit Analysis Input Worksheet/Overall Results |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 통상적인 방법에 따라 사람이 판독할 때 |  |  |  |  |  |
|  | - 배지의 판독 |  |  |  |  |
| 하루 중 판독하는 배지의 판독 |  |  |  |  | 160 |
| 하루 중 배지를 읽는데 걸리는 시간 |  |  |  |  | 3.2 |
| 일주일 중 배지를 판독하는 날짜의 수 |  |  |  |  | 4 |
| 배지를 판독하는 사람의 시간당 임금 |  |  |  |  | 8,000원 |
| -복리후생비의 시간당 임금의 % |  |  |  |  | 72.00 % |
|  | - 결과의 기록과 입력 |  |  |  |  |
| 하루 중 배지의 결과를 입력하는데 걸리는 시간 |  |  |  |  | 1.333333333 |
| 일주일 중 배지의 결과를 입력하는 날짜의 수 |  |  |  |  | 4 |
| 결과를 입력하는 사람의 시간당 임금 |  |  |  |  | 8,000원 |
| -복리후생비의 시간당 임금의 % |  |  |  |  | 72.00 % |
|  |  |  |  |  | $13,760.00 |
| 3M™ Petrifilm™ Plate Reader의 가격 |  |  |  |  | 4,400,000원 |
| 종합비교 - 배지를 판독하고 기록하는데 드는 연간 비용 |  |  |  |  |  |
| - 사람이 할때 |  |  |  |  | 12,974,763원 |
| - 3M Petrifilm Plate Reader를 사용할 때 |  |  |  |  | 508,814원 |
| 3M Petrifilm Plate Reader를 사용할 때 연간 절약되는 시간 = |  |  |  |  | 906 원 |
| 3M Petrifilm Plate Reader를 사용할 때 절감되는 노동비 = |  |  |  |  | 12,465,948원 |
| PPR 비용을 회수하는데 걸리는 시간(달) |  |  |  |  | 4.2 |

3MTM 페트리필름의 저장 방법과 유통 기한

저장법

(1) 개봉 전 파우치

개봉전의 페트리필름 파우치는 섭씨 8℃ 이하의 환경에서 냉장 혹은 냉동해서 보관한다. 사용하기 전에는 개봉하지 않은 페트리필름 파우치가 상온에 도달할 수 있도록 일정시간 방치한다.

(2) 개봉 후 파우치

수분에 노출되는 것을 방지하기 위해 개봉한 파우치는 냉장고에서 보관하지 않는다. 파우치의 개봉된 부분을 여러 번 접은 후 테이프나 클립을 이용해서 밀봉한다. 개봉한 파우치는 건냉한 장소에서 보관하며, 한달 이상 사용하지 않는다.

개봉된 파우치도 냉동고에서 보관할 수 있다. 만약 실험실의 온도가 25℃를 초과하거나 상대습도가 50% 이상인 조건이라면 개봉한 파우치를 냉동상태로 보관할 것을 권고한다. 파우치를 밀봉한 후 용기에 담아 냉동보관 한다. 냉동된 페트리필름을 사용하기 위해서는 보관 용기에서 사용할 페트리필름만을 꺼낸 다음 바로 남은 페트리필름을 보관용기에 담아 냉동 보관한다. 냉동보관하면 유통기한까지 페트리필름을 사용할 수 있다.

유통기한

개봉한 파우치의 유통기한은 상온에서 보관할 경우 개봉한 날로부터 1개월이다.

개봉하지 않은 파우치는 8℃에서 보관할 때 아래의 유통기한까지 사용할 수 있다.

| 제품 | 제조일로부터 유통기한 |
| --- | --- |
| 일반세균용 페트리필름(PAC) | 18개월 |
| 대장균군용 페트리필름(PCC) | 18개월 |
| 대장균/대장균군용 페트리필름(PEC) | 18개월 |
| 효모 및 곰팡이용 페트리필름(PYM) | 18개월 |
| 속성대장균군용 페트리필름(RCC) | 12개월 |
| 장내세균용 페트리필름(PEB) | 18개월 |
| 고민감성 대장균군 페트리필름(HSCC) | 18개월 |
| 황색포도상구균용 페트리필름(STX) | 18개월 |
| 환경 리스테리아용 페트리필름(PEL) | 18개월 |

Note: 제품의 만기일과 Lot 번호는 각 페트리필름 파우치의 뒷면에 선명히 명시되어 있다.

3MTM 페트리필름의 폐기

페트리필름을 사용한 다음 살아있는 세균이 건조필름에 있을 수 있으므로 다음과 같이 폐기할 것을 권고한다.

1) 오토클레이브한다.

2) 전문 폐기업체를 이용한다.

3) 압력 쿠커를 이용한다.

Option 1: Autoclave or bench-top sterilizer

Autoclaving of inoculated Petrifilm Plates prior to disposal is recommended. A typical autoclave protocol of 121℃/250℉ and 15 pounds per square inch (psi) is appropriate for decontaminating inoculated Petrifilm Plates. Most lab supply houses sell portable sterilizers and autoclaves that range from $500 to $50,000.

Option 2: Contract waste disposal service

Professional disposal services may be contracted for removal of biological waste, such as inoculated Petrifilm Plates.

Option 3: Pressure cooker

Five- to 12-quart pressure cookers can be purchased for less than $100 from most discount or farm stores. A lab hotplate may be required for heating the pressure cooker. Follow the operator’s instructions when using the pressure cooker.

1. Place Petrifilm Environmental Listeria Plates into a suitable heat resistant container (e.g., metal or polypropylene)

2. Add water to the pressure cooker to produce steam

3. Process at a minimum of 10 psi (115.6℃/240℉)*

4. Process for a minimum of 30 minutes

o It is important to begin the 30-minute timing AFTER the unit reaches a

minimum of 10 psi (which is when pressure controller “jiggles”)

o The time required to reach 10 psi can vary depending on the amount of material inthe pressure cooker

*CRC Handbook of Chemistry and Physics, 54th Edition, E-18 Steam Tables

Handbook of Chemical Engineering Calculations 2nd Edition, 1994. Ed. N.P. Chopey, McGraw Hill Inc.

3MTM 페트리필름 FAQ

Q) 3MTM 페트리필름의 구성성분은 무엇입니까?

A) 3MTM 페트리필름은 미생물의 생육에 필수적인 영양성분, 지시약, 그리고 찬물에도 용해가 되는 gelling agent로 구성되어 있습니다. 배지마다 선택성과 특이성을 지녀야 하기 때문에 검출 미생물 종류별로 다른 성분을 함유하고 있으며, 본 책자에 있는 “3MTM 페트리필름에서 지시약의 기능과 검출원리”에 배지명이 명시되어 있습니다. 구체적인 성분의 함량은 식품공전 또는 축산물시험법을 참고하십시오.

Q) 3MTM 페트리필름의 미생물 검출 원리는 무엇입니까?

A) 3MTM 페트리필름의 원리는 전통적인 실험 방법인 한천배지법과 같습니다. 희석한 시료를 페트리필름에 접종하게 되면 배지가 수화가 일어납니다. 만약 미생물이 시료에 있다면, 미생물은 페트리필름에서 자라게 되며 3MTM 페트리필름에 있는 선택성이 있는 지시약과 반응하게 되어 균이 붉은색, 푸른색 등의 색으로 나타나게 됩니다. 대장균, 황색포도상구균 등의 선택성 배지에는 다른 세균이 못 자라도록 저해제가 들어 있습니다. 각 미생물의 검출 원리는 본 책자에 있는 “3MTM 페트리필름에서 지시약의 기능과 검출원리”를 참고하시기 바랍니다.

Q) 제가 3MTM 페트리필름의 원리에 대해 어떻게 확신을 하지요?

A) 3MTM 페트리필름은 AOAC 인증을 가지고 있습니다. AOAC에서는 인증 전에 연구실간 협동 연구를 통해 실험법을 검증하고 있으며, 한천배지법과 MPN법(최확수법)과 같은 FDA(Food Drug Administration) BAM(Bacteriological Analytical Manual) 시험법과 비교하여 통계적으로 유의차가 없을 때 공인시험법으로 인정됩니다.

Q) 3MTM 페트리필름은 국제 혹은 국내 공인을 받은 제품입니까?

A) 3MTM 페트리필름은 국내에서는 식품의약품안전청(식품공전)과 국립수의과학검역원(축산물시험법)에서 인정한 건조필름배지이며, 국제적으로는 AOAC, AFNOR 등 권위 있는 기관에서 인정한 공인시험법입니다. 미국의 경우 전체 미생물실험의 약 75%를 3MTM 페트리필름을 이용하여 실험하고 있습니다.

Q) 3MTM 페트리필름을 이용하여 어떤 시료를 검사할 수 있습니까?

A) 3MTM 페트리필름은 식품, 음료, 그리고 축산물의 실험에서 사용할 수 있는 건조필름배지입니다. 3M에서는 화장품, 약품 그리고 물의 테스트에 페트리필름을 적용할 수 있다는 것을 공식적으로 문서화 하지 않았습니다. 그러나, 미생물의 검출 원리와 페트리필름의 검출 원리를 생각할 때 QC 차원에서 식품 외 제품에 페트리필름을 적용하는 것은 가능합니다.

Q) 살모넬라, 대장균 O157:H7, 슈도모나스, 바실러스 세레우스, 비브리오 등에 대한 3MTM 페트리필름이 있습니까?

A) 3MTM 페트리필름의 일반세균용 배지는 살모넬라, 대장균 O157:H7, 슈도모나스, 바실러스 세레우스, 비브리오를 검출할 수 있으나 미생물간 차이를 식별하지는 못합니다. 현재 3M에서는 위의 미생물 들에 대한 제품 개발을 고려하고 있지 않으나 요청을 하신다면 마케팅과 연구소에서 제품 개발을 고려할 수 있습니다. 그러나, 이 부분에 대해 3M이 보장할 수는 없습니다.

Q) 3MTM 페트리필름이 바실러스, 슈도모나스, 대장균 O157:H7 을 검출할 수 있습니까?

A) 3MTM 페트리필름의 일반세균용 배지는 대장균 O157:H7, 슈도모나스, 바실러스를 검출할 수 있으나 미생물간 차이를 식별하지는 못합니다. 3MTM 페트리필름은 식품 및 유제품 산업에서 사용할 목적으로 디자인되었으며, 따라서 식품과 유제품에서 흔히 발견되는 세균과 진균을 증식시키고 검출하기 위해 개발된 제품입니다. 따라서, 3MTM 페트리필름은 식품위생의 지표성격을 가지고 있는 지표 미생물 위중의 제품을 가지고 있습니다.

Q) 최근 구매한 3MTM 페트리필름을 몇 일 동안 냉장 보관하지 않았습니다. 사용해도 괜찮은 건가요?

A) 3MTM 연구소에서 실험한 결과 화씨 100도에서 일주일간 보관해도 제품에 문제가 없었습니다. 만약 문서가 필요하시면 3M Korea에 Technical Bulletin TB-001 Shipping and Receiving에 관한 문서를 요구하십시오.

Q) 언제 희석을 해야합니까?

A) 일반적으로, 시료가 저온살균한 우유의 농도나 점도라면 직접 접종을 해도 상관없습니다. 시료의 점도나 농도가 우유보다 크다면 (예, 아이스크림) 희석을 해야 합니다.  물론, 고체 시료는 보통 1:10 희석이 최소한 필요합니다. 때때로 문제가 되는 것은 시료의 밀도가 아니라 시료에 있는 미생물의 수준입니다. 만약, 시료에 미생물이 많이 존재한다면 몇 번의 희석이 추가로 필요합니다. 희석액으로 보통 사용할 수 있는 것은 다음과 같습니다: Butterfield’s phosphate water, buffered peptone water, quarter-strength Ginger’s solution, saline solution (0.85~0.90%), bisulfate-free Letheen broth.

Q) 시료의 pH를 조절하는 것이 필수적입니까?

A) 시료의 pH가 낮거나 높다면 일반세균, 대장균/대장균군, 대장균군, 장내세균, 속성대장균군 또는 황색포도상구균용 페트리필름에 접종하기 전에 pH를 적정할 것을 권고합니다.

여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 대부분의 미생물은 중성의 pH에서 가장 잘 자라기 때문입니다. 두 번째 이유는 미생물이 성장하는 표시가 색의 변화이기 때문입니다. 만약 시료가 중성이 아니라면 배지 색의 변화가 미생물 때문인지 시료 때문인지 알기 힘든 경우가 있습니다. 3M에서 권고하는 pH는 7부근이지만 정확할 필요는 없습니다. 일반세균, 대장균군, 장내세균용 배지에서는 6.5~7.5가 적당하며, 황색포도상구균용 배지는 6~8이면 충분합니다. 보통 대부분의 버퍼의 pH가 7.0~7.2이므로 희석한 다음 시료의 pH가 약간 올라갈 수 있습니다.

효모 및 곰팡이는 넓은 범위의 pH에서 증식할 수 있으므로 3M 효모 및 곰팡이용 페트리필름의 접종 전에 pH를 중성으로 맞출 필요는 없습니다.

이렇게 pH를 조절하는 것은 한천배지도 마찬가지로, 시료의 pH를 중성으로 만들어 미생물이 잘 자랄 수 있는 환경을 만들어야 정확한 실험결과를 얻을 수 있습니다.

Q) 시료의 pH를 조절하기 위한 절차는 무엇입니까?

A) 시료의 pH를 맞추기 위해서 pH가 낮은 시료는 NaOH를 pH가 높은 시료는 HCl을 사용하십시오.

Q) pH를 어떻게 무균적인 과정으로 조절하지요?

A) pH를 무균적인 과정으로 조절하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 피펫을 이용하여 pH를 조절한 시료를 pH strip으로 검사하는 방법이고, 시료 중 일부만 pH meter로 측정하는 방법입니다. 시료의 pH는 중성 부근에만 있으면 되므로, pH가 꼭 정확할 필요는 없습니다.

3MTM 페트리필름의 종류별 특징과 해석

Petrifilm Aerobic Count Plate (PAC)

검출균종

페트리필름 일반세균용 배지로는 검체 중에 존재하는 세균 중 일반세균의 검출이 가능하다. 일반세균은 호기적인 조건에서 자라는 모든 박테리아를 지칭하며 일반적으로 신선도나 위생상태를 감별할 때 검사한다.

배지조성

Pancreatic Digest of Casein				3.4g

Yeast Extract					2.4g

Sodium Pyruvate					6.8g

Dextrose						0.6g

Potassium Phosphate(dibasic)			1.3g

Potassium Phosphate(monobasic)			0.4g

Guar Gum(Cold water soluble gelling agent)		91.4g

2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride			0.0205g

(Tetrazolium indicator dye for red color reaction)

일반세균용 페트리필름을 적용하여 검출 가능한 균

1) 저온균 – 저온성 세균은 보통 20-25℃의 저온에서 비교적 신속하게 발육하는 세균으로서 일반세균용 페트리필름에 접종 후 25±1℃에서 72±3시간 배양한 후 관찰되는 집락의 수를 측정하여 저온세균수로 한다.

2) 내열성균 – 일반적인 세균보다 고온에서 저항이 강한 세균으로서

pasteurization 과정에서도 살아남을 수 있다. 배양은 35±1℃ 에서 48±3시간 배양하여 발육한 집락의 수를 측정하여 내열성균 수로 한다.

| Genera/group | Associated Foods |
| --- | --- |
| Actinomycetes | Milk |
| Alcaligenes | Milk |
| Arthrobacter | Milk |
| Bacillus | Milk/eggs |
| Clostridium | Milk |
| Coryneform bacteria | Eggs |
| Lactobacillus | Milk/meats/juices |
| Microbacterium | Milk |
| Micrococcus | Milk |
| Psuedomonas | Eggs |
| Streptococcus/Enterococcus | Milk/meats/eggs |

* From “Compendium of Methods for the Microbial Examination of Foods”, by the American Public Health Association

3) 유산균 – 발효유 또는 유산균음료, 김치 중의 유산균 수를 측정하기 위하여 실시한다. 실험 시에는 희석액을 MRS broth를 희석액으로 사용하여 접종한다. 35-37℃에서 72±3시간 배양한 후 계수한다.

일반세균용 페트리필름의 Liquifier

1) 페트리필름에서 일반세균을 측정할 때 중 몇 가지 속의 균들(Liquifiers)에 의해 액화 현상이 일어날 수 있는데, 이 현상은 Agar plates 상에서 퍼짐 현상과 유사한 것이다. 전분, 곡류 등의 바실러스 속이 많이 존재하는 식품에서 발생할 수 있는 현상이다. 이러한 현상이 발견되었을 때는 번짐 현상이 일어난 부분을 제외한 나머지 부분만 판독하여 AOAC 혹은 식품공전 시험법에 따라 추정 계수한다.

예) 액화현상을 제외한 부분의 한 칸의 평균 집락 수이 16집락이라면…

총 일반세균 수= 16 CFU/square/g × 20 squares = 320 CFU/g

2) 번짐 현상을 줄일 수 있는 방법

- 희석배수를 늘려서 실험한다.

- 실험 결과를 24시간에 판독한 후 표시하고 48시간에 2차 확인한다.

- 배양할 때 5-10개 정도의 plate만 쌓아서 배양한다

- 30 ~ 32℃ 정도의 낮은 온도로 배양한다

- 일반세균용 누름판이 아닌 효모 및 곰팡이용 누름판을 사용한다

Petrifilm Coliform Count plates (PCC)

검출균종

대장균군이라 함은 Gram 음성, 무아포성 간균으로 유당(lactose)을 분해하여 가스를 발생하는 모든 호기성 또는 통성 혐기성 세균을 말한다. 대장균군은 온혈동물의 분변 1g에

108-11 CFU (colony forming unit)가 존재하며 식품의 제조, 가공, 저장 중 직간접적인 분변 오염과 노출을 암시한다. 그러므로, 대장균군은 위생의 척도로 사용된다. 그러나, 장내, 토양, 물 생육세균을 총망라하므로 반드시 분변오염이라고 단정할 수 없다. 대장균군에는 E. coli, Klebsiella pneumoniae(분변유래주), Enterobacter cloacae & aerogenes(분변 및 자연유래주), Erwinia carotovora & Citrobacter freundii(식품, 토양, 물 유래) 등이 포함되며 지금까지 밝혀진 대장균군만 6,600여종으로 넓은 의미의 지표미생물이다.

배지조성

Yeast Extract					9.6g

Pancreatic Digest of Gelatin				20.9g

Bile Salt #3 					1.6g

Peptic Digest of Animal Tissue			1.6g

Lactose						21.4g

Sodium Chloride					5.3g

Crystal Violet					2㎎

Neutral Red					0.1g

Guar gum(Cold water soluble gelling agent)		65.7g

2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride			0.11g

대장균군용 페트리필름을 적용하여 검출 가능한 균

1) 분원성 대장균군

대장균군 중 43~45℃에서 유당을 분해하여 가스 생성하는 균을 분원성 대장균군이라 하며 대장균군보다 더 구체적인 분변오염의 지표가 되는 균이다. 대장균군용 페트리필름으로 분원성 대장균군을 검출할 때는 배양온도를 44-44.5℃로 높게 배양하여 검출하면 된다.

Petrifilm Rapid Coliform Count plates (RCC)

검출균종

검체 중에 존재하는 대장균군을 좀 더 신속하게 검출하고자 할 때 사용하는 건조필름 배지이다. 검출의 원리는 대장균군용 페트리필름과 거의 같으나 대장균이 생성하는 산의 검출 속도를 높여 검사하는 방법이다. 미국이나 유럽에서는 주로 유제품 등 유통기한이 짧은 제품의 검사에 응용하고 있다.

배지조성

“3M 페트리필름에서 지시약의 기능과 검출 원리” 참조.

Petrifilm E. coli/Coliform Count plates (PEC)

검출균종

대장균/대장균군용 페트리필름으로는 검체에 존재하는 대장균과 대장균군의 검출이 가능하다. 대장균은 분변에 가장 흔하고 많이 존재하여 분변 오염의 정확한 지표가 된다. 대장균이 갖는 또 다른 의미는 병원성 세균의 존재 지표가 됨이 동시에 대장균 자체의 병원성이다. 따라서, 대장균이 다량 존재한다는 것은 위생적으로 문제가 있을 뿐 아니라 안전의 문제도 수반될 수 있음을 의미한다. 대장균은 대장균군 중 가장 내열성이 강하며 가공처리된 식품에서의 대장균 검출은 부적절한 가공 (undercook etc.) 또는 가공후의 오염 (post-contamination)을 의미한다. 병원성대장균은 EPEC, ETEC, EIEC, EHEC 네 가지가 있다. 3M 페트리필름에는 β-glucuronidase indicator가 들어있어 β-glucuronidase를 가진 대장균은 모두 파란색으로 검출된다. 하지만 다른 chromogenic media와 마찬가지로 E. coli O157과 같은 β-glucuronidase를 가지지 못한 균들은 검출되지 못한다.

배지조성

Yeast Extract						9.6g

Pancreatic Digest of Gelatin					20.9g

Bile Salt #3						1.6g

Peptic Digest of Animal Tissue				1.6g

Lactose							21.4g

Sodium Chloride						5.3g

Crystal Violet						2㎎

Neutral Red						0.1g

Guar gum						65.4g

5-Bromo-4-Chloro-3-Indoxyl-beta-D-Glucuronic Acid,		0.2g

Cyclohexylammonium Salt

2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride				0.11g

Petrifilm Staph Express Count plates and Disk

검출균종

황색포도상구균용 페트리필름으로는 검체 중에 존재하는 황색포도상구균의 검출이 가능하다. 포도상구균은 자연계에 널리 분포되어 있는 세균의 하나로서 19세기부터 식중독의 원인균으로 알려져 왔다. 식중독뿐만 아니라 피부의 화농·중이염·방광염 등 화농성질환을 일으키는 원인균으로 우리나라에 있어 살모넬라균 및 장염비브리오균 다음으로 식중독을 많이 일으키는 세균이다.

배지조성

Modified Baird Parker agar

3M 황색포도상구균용 페트리필름으로 실험할 때 어려운 시료와 해결책

| 건조식품 | 문제점 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| Dried potato flakes | 1:10으로 희석했을 시에 플레이트에 너무 두껍게 깔리게 된다. | 1:100 이상으로 희석한다. |
| Whey powder | 1:10으로 희석했을 시에 S. aureus의 콜로니 색이 검은색으로 나타난다. | Staph Express disk를 삽입하여 확인하거나 희석을 1:100 이상으로 한다. |
| Soy flour | 1:10으로 희석했을 시에 S. aureus의 콜로니 색이 검은색으로 나타난다. | Staph Express disk를 삽입하여 확인하거나 희석을 1:100 이상으로 한다. |
| Beef gravy mix | 1:10으로 희석하여 접종하였을 시에 샘플 색이 검은 갈색으로 나타나 플레이트상에서 콜로니의 확인이 어렵다. | Staph Express disk를 삽입하여 확인하거나 희석을 1:100 이상으로 한다. |
| Dried orange or red cheese powder | 1:10으로 희석하여 접종하였을 시에 샘플 색이 오렌지색이나 빨간색으로 나타나 플레이트에서 콜로니의 확인이 어렵다. | 1:100 이상으로 희석한다. |
| Dried dark chocolate mix | 1:10으로 희석하여 접종하였을 시에 샘플 색이 검은 갈색으로 나타나 플레이트상에서 콜로니의 확인이 어렵다. | Staph Express disk를 삽입하여 확인하거나 희석을 1:100 이상으로 한다. |

| 오염도가 높은 식품들 | 문제점 | 해결책 |
| --- | --- | --- |
| Raw milk | Raw milk를 바로 접종하였을 시에는 일반적으로 phosphatase 반응에 의해 pink 색을 띠게 되는데, 이때 콜로니의 확인이 어렵게 된다. 샘플의 오염도가 높다. | 1:10 이상으로 희석하여 사용한다. |
| Raw milk cheese | Raw milk를 바로 접종하였을 시에 phosphatase 반응에 의해 pink 색을 띠게 될 수 있는데, 이 때 콜로니의 확인이 어렵게 된다. 샘플의 오염도가 높다. | 1:10 이상으로 희석하여 사용한다. 오염도가 높다면, Staph Express disk를 삽입하여 확인한다. |
| Raw shrimp | Disk를 사용하여도 Pink zone이 작게 나타나거나 해석이 어렵다. | 의심되는 S. aureus를 가려내고, Coagulase test를 한다. |
| Meat trimmings | 샘플의 오염도가 높다. | Red-violet colony가 아닌 다른 콜로니가 나타난다면 Staph Express disk를 삽입하여 확인한다. |
| Refrigerated dough | 샘플의 오염도가 높다. | Red-violet colony가 아닌 다른 콜로니가 나타난다면 Staph Express disk를 삽입하여 확인한다. |
| Raw products/In-process foods | 샘플의 오염도가 높다. | Red-violet colony가 아닌 다른 콜로니가 나타난다면 Staph Express disk를 삽입하여 확인한다. |

황색포도상구균용 페트리필름(STX)에서 자주 나오는 질문 및 답.

Q) Staph Express plate(STX)는 어떻게 사용해야 하는가?

A) 다른 페트리필름과 같은 방법으로 사용한다. 배지를 수화시키기 위해 식품샘플이나 희석한 액을 페트리필름의 배지부분에 접종한다. 페트리필름에는 저해제가 들어있어서 S. aureus 이외의 대부분의 미생물들은 자라지 않는다. S. aureus는 페트리필름상에서 적자색(붉은색+보라색), 포도즙 색깔로 나타난다.

Q) Disk를 왜 사용하는가?

A) 식품자체의 오염도가 높을 경우 페트리필름에 포함된 저해제들의 기능이 유지되기 힘들다. S. aureus 의 적자색 색소형성 능력에 저해를 받을 수 있기 때문이다.

Q) Disk는 어떻게 작용하는 것인가?

A) S. aureus는 Disk에 있는 DNA를 분해할 수 있는 특이적 효소를 생산할 수 있다. 효소반응에 의해 생성된 DNA조각들은 페트리필름내의 염색약과 반응하여 pink zone을 형성한다.

Q) Disk는 매번 사용해야 하는 것인가?

A) Red-violet 색의 콜로니가 아닌 다른 색의 콜로니가 검출되었을 시에만 사용한다. 실험하고자 하는 샘플의 오염도가 낮을 시에는 disk를 사용하지 않아도 된다.

Q) STX 상에 다른 콜로니들은 자주 나타나는가?

A) 때때로 나타나지만 매번 보이는 것은 아니다. 샘플 내에서 식품의 유형이나 박테리아의 종류에 따라 나타나기도 한다.

Q) STX상의 red-violet색의 콜로니는 무엇인가?

A) 적자색의 콜로니는 S. aureus이다.

Q) STX상의 blue-green색의 콜로니는 무엇인가?

A) Blue-green색의 콜로니는 Enterococcus or Bacillus 이다.

Q) STX상의 black색의 콜로니는 무엇인가?

A) Black 색의 콜로니는 staphylococcus 속의 다른 종일 수도 있고, stress 받은 S. aureus도 포함한다. 다른 종류의 박테리아를 포함할 수도 있다.

Q) Environmental testing에 STX를 사용할 수 있습니까?

A) STX를 사용하여 직접표면검사, 손 위생검사 그리고 swab test가 가능하다.

Q) S. aureus 는 항상 pink-zone을 만들어 내는가?

A) Pink-zone은 S.aureus로 판독한다. 그러나 Staphylococcus hyicus, Staphylococcus intermedius도 경우에 따라서 pink-zone을 만들 수도 있으며, 이 균주들 또한 enterotoxin을 생산하는 독소형 식중독균이다.

Q) surface sampling에 STX를 사용할 수 있습니까?

A) surface sampling에 STX를 사용할 수 있다. 그러나 최소한 sampling 3일전에 배지를 미리 수화시킨 후 사용한다. 수화된 플레이트는 밀봉된 컨테이너 내에서 7일간 냉장고에서 보관 가능하다.

Q) 배양 후 플레이트를 냉장온도에 보관 후 판독이 가능한 기간은 어느 정도 인가?

A) 1주일 내에 판독해야 한다.

Q) 첫 번째 배양 후 냉동 보관 후에 disk 사용과 배양을 할 수 있는가?

A) 냉장고에서 플레이트를 꺼낸 후 약 5분 정도 해동 뒤에 disk를 사용 후 배양할 수 있다. 결과는 냉동 보관에 영향 받지 않는다.

Q) 보관 시에는 냉장이나 냉동 보관을 권고하는데 수송시나 배송시에 냉장이나 냉동을 하지 않아도 되는가?

A) 냉장이나 냉동은 shelf-life를 연장하는 방법이다. 만약 오픈하지 않은 plates나 disk는 실온에서 오랜 기간 동안 방치 된다면 플레이트나 disk가 영향을 받을 수 있다. 그러나 짧은 기간 동안(2주 이내) 노출이 된다면 수송시 냉장온도가 아니라 할지라도 영향을 받지 않는다.

Q) 만약에 disk를 오픈된 상태로 저장했다면 어떻게 되는가?

A) 오픈된 pouch의 disk를 냉동온도에서 저장하지 않았다면 disk가 물을 흡수하여 변색이 될 수 있다. 변색이 된 disk는 사용할 수 없다.

Q) STX로 enterotoxin 을 검출할 수 있나?

A) 할 수 없다. 페트리필름 상에서는 살아있는 박테리아만 검출이 가능하다. Enterotoxin은 살아있는 박테리아가 아니고, S. aureus에 의해 생성되는 protein이므로 검출되지 않는다.

Petrifilm Enterobacteriaceae Count plates (PEB)

검출균종

장내세균용 페트리필름으로는 검체 중에 있는 장내세균의 검출이 가능하다. 장 속에는 대장균, 장구균, 젖산균, 황색포도상구균, 진균 등이 존재하고, 그 밖에 살모넬라균, 쉬겔라, 변형균 등이 있다. 이 중 살모넬라균, 쉬겔라 및 일부 대장균은 병원성을 나타낸다. 장내세균은 그람음성의 간균으로 아포를 형성하지 않는다. 또, 포도당을 분해하는 능력과 질산염을 아질산염으로 환원하는 능력이 있다. 식품에서 장내세균은 대장균군이 가지는 지표미생물보다 더 광범위한 의미의 지표성을 띄며 저온살균한 식품에서 장내세균이 검출되는 것은 여러 가지 기술적인 처리나 작업장의 위생상태가 좋지 않다는 것을 의미한다.

배지조성

Violet red bile/glucose nutrients

Petrifilm Environmental Listeria plates (PEL)

검출균종

환경에 존재하는 Listeria 속의 검출이 가능하다. Listeria monocytogenes 는 임산부에서 유산, 사산등을 일으키는 병원균이며 포유류와 조류에도 감염한다. 그람 양성, 호기성이며 분리 배양할 수 있다. Listeria 속에는 Listeria monocytogenes, Lsiteria innocua, Listeria welshimeri and Listeria grayilmurrayi 등 8종이 알려져 있으며, 이 중에 리스테리아병(listeriosis)을 일으키는 종은 Listeria monocytogenes 1종만이 알려져 있다. 이 종은 면역력이 약한 사람, 임산부, 유아, 노인에게서 주로 발병되며 사망률은 약 30%정도로 높으며, 치료가 늦거나 급성인 경우에는 사망률이 70%에 이른다. 자연계에 광범위하게 분포하고 있어서 식품자체의 오염도 보다는 환경으로부터 식품으로 교차오염의 위험도가 높아 환경에서의 Listeria 오염도 측정이 중요하다.

배지조성

PALCAM

Modified Oxford (MOX) medium

IDF pre-enrichment broth

Listeria repair broth (LRB)

식품과 식품 주위 환경에서 Listeria 속의 검출

3M Petrifilm, Environmental Listeria Plate를 이용하여 Listeria monocytogenes 와 다른 Listeria 속들을 검출 가능하다. 아래의 결과는 2,600 개의 샘플을 분석한 결과이다. Listeria 양성을 나타낸 샘플 중 L. monocytogenes, L. innocua, L. welshimeri가 약 98%의 샘플에서 검출되었고, 나머지 2%정도는 L. grayi, L. ivanovii, L. seeligeri가 검출되었다.

| 시료 (Food, Food environments, Feed) | 시료수 | Listeria species (Percentage of Listeria-positive sample) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Raw refrigerated ground beef, pork sausage, ground turkey, chicken | 180 | L. innocua L. monocytogenes L. welshimeri | 45.4% 40.2% 14.6% |
| Food processing environmental | 552 | L. monocytogenes L. innocua L. seeligeri L. ivanovii | 89.4% 8.8% 0.9% 0.9% |
| Seafood | 128 | L. innocua & L. welshimeri L. monocytogenes | 74.1% 25.9% |
| Smoked fish | 258 | L. innocua L. welshimeri L. monocytogenes | 42% 30% 28% |
| Crawfish plants-whole, raw crawfish | 78 | L. innocua L. monocytogenes L. welshimeri L. grayi | 66.6% 14.8% 14.8% 3.7% |
| Crawfish plants-environment | 407 | L. innocua L. monocytogenes L. welshimeri L. grayi L. welshimeri/innocua | 60.8-74.1% 13.0-18.9% 3.4-13.0% 1.7-4.3% 1.7-8.7% |
| Animal feed-corn, hay and grass silage | 210 | L. innocua L. monocytogenes L. welshimeri | 83.7% 13.5% 2.7% |
| Dairy plants-environment and equipment | 378 | L. innocua L. monocytogenes L. welshimeri | 60% 35% 5% |
| Raw vegetables, beef, chicken, pork, frozen foods | 410 | L. innocua L. monocytogenes L. seeligeri L. welshimeri | 71.7% 17.4% 6.5% 4.4% |

참고문헌

- Elliot T. Ryser, Samuel M. Arimi, M. Marie-Claire Bunduki & Catherine W. Donnelly, 1996. “Recovery of different Listeria ribotypes from naturally contaminated, raw refrigerated meat and poultry products with two primary enrichment media.” Applied & Environmental Microbiology, 62 (5): 1781-1787.

- Joseph A. Odumeru, Jennifer Belvedere, Cara van Donkersgoed, 2004. “Evaluation of the MicroFoss system for the detection of Listeria species in environmental samples.” Journal of Microbiological Methods 57: 1-7.

- Ralf Hartemink and Franklin Georgsson, 1991. “Incidence of Listeria species in seafood and seafood salads.” International Journal of Food Microbiology 12(2-3): 189-195.

- Ronda Dillon, Thakor Patel and Samuel Ratnam, 1994. “Occurrence of Listeria in hot and cold smoked seafood products. “International Journal of Food Microbiology 22(1): 73-77

- Joanne Thimothe, Jonathan Walker, Varanuch Suvanich, Ken L. Gall, Michael W. Moody & Martin Wiedmann, 2002. “Detection of Listeria in crawfish processing plants and in raw, whole crawfish and processed crawfish (Procambarus spp.).” Journal of food protention, 65(11): 1735-1739

- Victoria R. Lappi, Joanne Thimothe, Johnathon Walker, Jon Bell, Kenneth Gall, Michael W. Moody and Martin Weidmann, 2004. “Impact of intervention strategies on Listeria contamination patterns in crawfish processing facilities: a longitudinal study.” Journal of food protection 76(6): 1163-1169.

- Elliot T. Ryser, Samuel M. Arimi and Catherine W. Donnelly, 1997. “Effects of pH on distribution of Listeria ribotypes in corn, hay and grass silage.” Appllied & Environmental Microbiology, 63(9): 3695-3697.

- Todd J. Pritchard, K.J. Flanders, C.W. Donelly, 1995. “Comparison of the incidence of Listeria on equipment versus environmental sites within dairy processing plants.” International Journal of Food Microbiology, 26: 375-384.

- Young-Chun Choi, Sun-Young Cho, Boo-kil Park, Duck-Hwa Chung & Deog-Hwan Oh, 2001. “Incidence and characterization of Listeria spp. From foods available in korea.” Journal of Food Protection, 64(4): 554-558.

Petrifilm Yeast and Mold Count plates (PYM)

검출균류

검체 중에 있는 진균류 (곰팡이와 효모)의 검출이 가능하다.

배지조성

Potato dextrose agar nutrients

3MTM Swab kit (환경검사용)

3M에는 작업자의 손표면, 작업장 내부의 표면 등 환경검사를 위해 두 종류의 Swab kit가 있다.

3MTM Quick swab 제품 정보

- 바로 사용할 수 있는 swab 시스템으로 환경 검사를 위한 도구가 키트 하나에 모두 들어 있다.

- 접종할 때 1.0mL가 남아 있어 피펫을 사용할 필요가 없다.

- 길이가 5인치로 채취가 힘든 장소도 검사할 수 있다.

- Letheen broth가 들어 있어 잔존하는 살균소독제를 효과적으로 중화시킬 수 있다.

- 시료 채취할 때 wet swab과 dry swab가 가능하다.

- 감마선 조사 되어 있어 완전 멸균된 제품이다.

- Rayon이 코팅되어 있어 면이나 Ca alginate에 비해 균의 성장을 저해하지 않는다.

3MTM e-Swab 제품 정보

- 10ml Buffered Peptone Water (BPW)가 들어 있다.

- 페트리필름 속성대장균군용에는 사용할 수 없다.

- 10mL가 들어 있어 한번 샘플링으로 여러 종류의 미생물검사를 수행할 수 있다.

- Rayon이 코팅되어 있어 면이나 Ca alginate에 비해 균의 성장을 저해하지 않는다.

|  | e.Swab | Quick Swab |
| --- | --- | --- |
| 성분 | BPW | Letheen brith |
| 살균소독제의 중화 | No | Yes |
| 페트리필름에의 접종 | 가능 | 가능 |
| 부피 | 10 mL | 1 mL |
| 특징 | 피펫없이 접종 가능 | Wet & Dry swab이 모두 가능 |
| Swab head | Rayon | Rayon |