물 품 규 격 서

□ 과산화수소잔류량 측정기 : 1set

품 명	수 량
과산화수소계	1 Set

가. 특  징

1. 카탈라제(Catalase) 반응에 의한 과산화수소 잔량 측정방법이며, 이때 사용되는 전극은 고감도의 용존산소 전극이어야 한다.

2. 화면은  LCD 화면이며, 본체 크기는 300(W)x 163(H)x 190(D) mm  이어야 한다.

3. 미량의 과산화수소도 측정 가능하여야 한다. 0.01ppm(액체)/0.1ppm(고체)를 측정가능하여야 한다.

4. 전처리를 제외한 측정시간이 액체는 10분, 고체는 약 20분에 측정하여야 한다.

5. 시료의 전처리를 위해 고순도의 질소 공급장치가 있어야 한다.

나. 사   양

1. 품명 : H2O2 Hydroxy Peroxide Meter

2. 측정원리 : 카탈라제 반응법

3. 측정방식 : 폴라로그래픽식 격막산소전극법

4. 측정범위 : 0~10 ppm, 0~1 ppm, 0~0.1 ppm (희석을 통해서 고농도 측정 가능)

5. 최소분해능 : 0.01 ppm (액체), 0.1 ppm (고체)

6. 측정시간 : 약 10분 (액체), 약 20분 (고체) (전처리 제외: 고순도 질소에 의한 산소제거외)

7. 출력 :  0 ~ 100mV

8. 공급전원 : AC 100V, 50/60Hz

9. 소비전력 : 4 W ( 항온수조의 경우, 600 W )

10. 본체크기 : 300 (W) x 190 (D) x 163 (H) mm

11. 본체중량 : 약 3.5Kg

다. 구성 및 부속품

1. 본체(Oritector-5) 1unit (with Electrode 1ea)

2. 카탈라아제(Catalase) 50mL 1ea(*)

3. 소포실리콘 15mL 1ea

4. 마이크로실린지 1ea

5. 거품병 2ea

6. 거품뚜껑 (커트파이프 첨부) 2ea

7. 거품대 (아크릴제) 1ea

8. 격막 (실리콘고무) 2ea

9. 전해액탈기용 튜브 (포아론튜브: 1.6×3.2mm×30cm) 1ea

10. 튜브 커넥터→본체접속 튜브 (포아론튜브: 3×5mm×50cm) 1ea

11. 질소원(질소 봄베)→튜브커넥터 1ea

12. 접속튜브 1ea

13. 비닐튜브 (6×10mm×150cm) 1ea

14. 폴리피펫 (5mL) 1ea

15. 튜브 커넥터 (폴리프로필렌제) 1ea

16. 교반자 (10mm 아크릴제) 1ea

17. 격막 (1mil, 10매 들이) 1ea(*)

18. 폴라로용 전해액 (50mL) 1ea(*)

19. O링 (니트릴 고무 S8×2, P8×2) 4ea

20. 연마제 50g 1ea

21. 프린터 1unit

22. 본체용 커버 1ea

23. 항온수조장치 1unit

(*)표는 측정용 소모품입니다.

라. A/S(품질보증기간)

1. 제품의 품질보증기간은 1년으로 한다.

2. 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.

마. 기   타

1. 한글 사용 설명서를 제공한다.

2. 기기사용에 필요한 교육을 제공한다.