HI 96705

기능적인 설명

1. GLP/▲ 키: GLP 모드를 누르십시오. 보정 모드에서 누르고 날짜와 시간을 편집합니다.

2. CAL CHECK 키: 기기 확인을 수행하고 3초간 누르고 있으면 보정 모드로 들어갑니다.

3. ZERO/CFM 키: 측정 전 제로화를 위해 누르거나 공장 보정 재 저장을 확정하기위해

누릅니다.

4. READ/▶/TIMER 키: 측정모드에서 측정하기위해 누르거나 3초간 누르면 측정 전

카운트다운이 시작됩니다. GLP, 모드에서는 다음화면을 보기 위해 누릅니다.

5. ON/OFF 키: 기기를 켜고 끕니다.

6. LCD

7. 큐벳 지지대

8. 큐벳 홀더

화면 구성 요소

1. 측정 스킴(램프,큐벳,탐지기)이 제로화 단계     혹은 측정 읽기 단계에 따라 나타납니다.

2. 에러 메시지와 경고

3. 배터리 아이콘이 배터리 충전 상태를 알려     줍니다.

4. 내부 체크 중 모래시계가 나타납니다.

5. 상태 메시지

6. 반응 타이머가 작동될 때 크로노미터

표시가 나타납니다.

7. 날짜가 화면에 나타날 때 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.

8. 화면에 네 개의 숫자가 나타납니다.

9. 측정 단위

10. 부 화면에 네 개의 숫자가 나타납니다.

에러와 경고:

제로 읽기에서

Light High: 측정 수행하기에 빛이 너무 많습니다.

제로 큐벳의 준비를 확인하시기 바랍니다.

Light Low: 측정 수행하기에 빛이 너무 적습니다.

제로 큐벳의 준비를 확인하시기 바랍니다.

No Light: 기기가 빛 수준에 적응할 수 없습니다.              샘플이 어떠한 이물질을 포함하고 있는지 확인하시기

바랍니다.

샘플 읽기에서

Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.

Zero: 제로 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기 제로화를      위한 측정 절차의 지시사항을 따르십시오.

Under range: "0.000"이 깜박이는 것은 샘플이 제로

표준보다 빛을 덜 흡수했음을 가리킵니다. 절차를

확인하고 제로 표준과 측정에 같은 큐벳을 사용하였는지      확인하십시오.

Over Range: 농도 최대치가 빛나는 것은 범위를 넘은          상태를 가리킵니다. 샘플의 농도가 프로그램된 범위를          넘습니다: 샘플을 희석하고 테스트를 다시

진행하십시오.

보정절차에서

Standard Low: 표준 측정치가 예상보다 적습니다.

Standard High: 표준 측정치가 예상보다 높습니다.

다른 에러와 경고

Cap error: 외부 빛이 분석 셀에 들어갈 때 나타납니다.          큐벳 캡이 있는지 확인하십시오.

Cooling lamp: 기기가 램프가 식을 때까지 기다립니다.

Battery low: 배터리를 곧 교체해야 합니다.

Dead battery: 이 표시는 배터리가 모두 소모되었고

교체되어야함을 가리킵니다. 이 표시가 나타나면, 기기의         정상적인 작동을 방해받을 수 있습니다. 배터리를

교체하고 기기를 재 시작하십시오.

측정 절차

1. ON/OFF 를 눌러 기기를 켭니다.

2. 신호음이 울리고 화면에 대시 기호가 나타나면 기기가 준비된     것입니다. "ZERO"가 깜박이는 것은 먼저 기기 제로화가

필요함을 가리킵니다.

3. 반응 전 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지 채우고 캡을      닫습니다.

4. HI 93705A 몰리브덴산염 시약 6방울을 더해줍니다. 캡을

닫고 흔들어 섞어줍니다.

5. 4분을 기다린 후 HI 93705B 시트르산 시약 한 패킷을 넣고

완전히 녹을 때까지 흔들어 섞어줍니다.

6. 1분간 기다리십시오. 이것이 blank입니다.

7. 큐벳을 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인하십시오.

8. ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이 측정

단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

9. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가 이제

제로화 되었고 측정을 위한 준비가 되었습니다. 큐벳을

빼내십시오.

10. HI 93705C 아미노산 시약 한 패킷을 넣고 녹을 때까지

흔들어 주십시오.

11. 큐벳을 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지         확인하십시오.

12. READ/▶/TIMER를 3초간 누르고 측정 전 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 3분간 기다린 후

READ/▶/TIMER를 누르십시오. 신호음은 카운트다운이

끝났음을 가리킵니다. 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이

측정 절차에 따라 화면에 나타날 것입니다.

13. 측정 끝에 기기가 실리카 농도를 mg/L 단위로 보여줍니다.

영향 원인:

60 mg/L 이상의 인산염(측정치의 2% 감소 유발)

75 mg/L 이상의 인산염(측정치의 11% 감소 유발)

황화물과 높은 농도의 철

확인과 보정 절차

경고: Hanna CAL CHECK™ 표준 외 다른 용액으로 기기를 확인하거나 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 잘못된 결과를 얻을 수 있습니다.

정확한 확인과 보정 결과를 위해 실내 온도 18-25℃에서 테스트를 수행하십시오.

확인하기

1. ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

2. 신호음이 울리고 화면에 대시기호가 나타나면 기기가

준비된 것입니다.

3. CAL CHECK™ Standard HI 96705-11 Cuvette A를 홀더에      넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

4. ZERO/CFM을 누르면 측정 단계에 따라 램프, 큐벳과

탐지기 아이콘이 화면에 나타날 것입니다.

5. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 기기가 이제       제로화 되었고 확인 절차를 위한 준비가 되었습니다.

6. 큐벳을 빼내십시오.

7. CAL CHECK™ Standard HI 96705-11 Cuvette B를 홀더에      넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지 확인하십시오.

8. CAL CHECK 키를 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이

측정 단계에 따라 "CAL CHECK" 표시와 함께 화면에

나타날 것입니다.

9. 측정 마지막에 확인 표준 값이 화면에 나타날 것입니다.

측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 표시된

범위 안에 있어야 합니다. 그 값이 범위 밖에 있다면 큐벳에

지문, 기름 혹은 먼지가 있는지 확인 후 확인 절차를 다시

수행합니다. 여전히 결과가 범위 밖이라면 기기를

재 보정하십시오.

보정하기

Note: 보정을 중단하려면 CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 누르십시오.

1. ON/OFF를 눌러 기기를 켭니다.

2. 신호음이 울리고 화면에 대시기호가 나타나면 기기가

준비된 것입니다.

3. CAL CHECK를 3초간 눌러 보정 모드로 들어갑니다. 보정

절차 동안 화면에 "CAL"이 보일 것입니다. "ZERO"가

깜박이는 것은 기기 제로화를 요청하는 것입니다.

4. CAL CHECK™ Standard HI 96705-11 Cuvette A를

큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지

확인하십시오.

5. ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이 측정

단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

6. 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 이제 기기

제로화가 되었고 보정을 위한 준비가 되었습니다. "READ"가

깜박이는 것은 보정 표준 읽기를 요청하는 것입니다.

7. 큐벳을 빼내십시오.

8. CAL CHECK™ Standard HI 96705-11 Cuvette B를

큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히 맞는지

확인하십시오.

9. READ/▶/TIMER를 누르면 램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이

측정 단계에 따라 화면에 나타날 것입니다.

10. 화면에 CAL CHECK™ 표준 값이 3초간 보일 것입니다.

Note : "STD HIGH"가 화면에 보이면 표준 값이 너무 높습니다. "STD LOW"가 화면에 보이면 표준 값이 너무 낮습니다. CAL CHECK™ Standard HI 96705-11 큐벳 A와 B가 지문이나 먼지로 오염되지 않았는지 확인하십시오.

11. 마지막 보정 날짜가 화면에 보이거나 공장 보정이 선택되어

있는 경우 "01.01.2009"가 보입니다. 두 경우에서 모두

연도 숫자가 깜박이면 입력을 위한 준비가 된 것입니다.

12. GLP/▲를 누르면 원하는 연도(2009-2099)를 편집할 수

있습니다. 누르고 있으면 연도 값이 자동으로 증가합니다.

13. 알맞은 연도가 설정되면 ZERO/CFM 혹은 READ/▶/TIMER       를 눌러 확정합니다. 이제 월(month) 부분이 깜박일

것입니다.

14. GLP/▲를 누르면 원하는 월(01-12)을 편집할 수 있습니다.      누르고 있으면 월 값이 자동으로 증가합니다.

15. 알맞은 연도가 설정되면 ZERO/CFM 혹은 READ/▶/TIMER       를 눌러 확정합니다. 이제 일(day) 부분이 깜박일

것입니다.

16. GLP/▲를 누르면 원하는 일(01-31)을 설정합니다.

누르고 있으면 일 값이 자동으로 증가합니다.

Note: 일에서 연도나 월 편집으로 변경하려면 READ/▶/TIMER를 누르십시오.

17. ZERO/CFM을 누르면 보정 날짜를 저장합니다.

18. 기기가 "Stor"를 1 초간 보여주고 보정을 저장합니다.

19. 화면에 대시기호가 보이고 기기가 자동으로 측정 모드로

돌아갈 것입니다.

GLP

GLP모드에서 마지막 보정 날짜를 확인할 수 있고 공장 보정을 재 저장할 수 있습니다.

마지막 보정 날짜

1. GLP/▲를 누르면 GLP 모드로 들어갑니다. 보정 월과 일이

메인 화면에 나타날 것이고 연도가 부 화면에 나타날

것입니다.

2. 보정이 수행되지 않으면, 공장 보정 메시지 "F.CAL"이 메인

화면에 나타날 것이고 3초 후 기기가 측정 모드로 돌아갈

것입니다.

공장 보정 재 저장하기

보정을 삭제하고 공장 보정을 재 저장할 수 있습니다.

1. GLP/▲를 누르면 GLP 모드로 들어갑니다.

2. READ/▶/TIMER를 누르면 공장 보정 재 저장 화면으로

들어갑니다. 기기가 사용자 보정 삭제의 확정을 요청합니다.

3. ZERO/CFM을 누르면 공장 보정을 재 저장하고 GLP/▲를 다시 누르면 공장 보정 재 저장을 중단합니다.

4. 측정 모드로 돌아가기 전 기기가 화면에 "donE"을

보여줍니다.

배터리 관리

배터리를 아끼기 위해서 측정 모드에서 10분 동안 사용하지 않거나, 보정모드에서 1시간 동안 사용하지 않으면, 그 후에 기기가 꺼집니다.

만약 자동으로 꺼지기 전에, 유효한 측정이 화면에 보이면  그 값은 기기가 켜질 때 화면에 다시 보입니다. "ZERO" 가 깜박이면 새로운 제로화가 실행되는 것입니다.

새 배터리 하나는 빛의 레벨에 따라서 약 750번 측정이 지속됩니다.

남은 배터리 능력은 기기를 시작할 때 그리고 각각 측정 후에 확인할 수 있습니다.

배터리는 기기 화면에 다음 세 단계로 나타납니다.

▪ 3 lines for 100% capacity

▪ 2 lines for 66% capacity

▪ 1 line for 33% capacity

▪ 배터리 아이콘이 깜박이면 배터리는 10% 아래입니다.

만약 배터리가 비어있고 정확한 측정을 더 이상 할 수 없으면 기기는 "dead batt"가 화면에 보이고 꺼집니다.

측정을 다시 시작하려면 배터리가 반드시 새것으로 교체되어야 합니다.

배터리 교체

기기의 배터리를 교체하려면 다음을 따르십시오:

• ON/OFF를 눌러 기기를 종료합니다.

• 기기를 뒤집고 시계 반대방향으로 돌려 배터리 커버를 빼내십시오.

• 배터리를 빼내고 새 것으로 교체합니다.

• 배터리 커버를 다시 끼우고 시계방향으로 돌려 닫습니다.