물 품 규 격 서

품목번호	품명	규격	수량	단위
1	휴대형 초음파유량계	Ulsoflow309S	1	set

특징

사용자가 지시기에 안내에 따라 손쉽게 유량계를 설치할 수 있도록 고안된 스마트초음파 유량계임.

UlsoFlow 309S는 탁도가 10,000 ppm(부유물질 미세공기방울의 농도) 이하인 단일유체에서 측정한다.

UlsoFlow 309S는 5,000 mm 의 배관까지 측정이 가능하다.

UlsoFlow 309S는 순방향과 역방향 모두 측정이 가능하다.

UlsoFlow 309S는 검출기의 상태이상 유무 및 설치상태를 수치화하여 표시한다.

UlsoFlow 309S는 검출기, 변환기, 지시기로 분리되어 있다.

UlsoFlow 309S는 배터리 완충시 24시간 이상 연속 사용이 가능하다.

검출기는 그 외형과 제작방법이 특허 제10-1135213호로 기술을 채용하였다.

검출기는 유체온도가 최고 120℃까지 측정할 수 있다.

변환기는 휴대가 편리한 가방으로 되어 있고, 배터리의 잔량을 육안으로 확인할 수 있도록 5개의 LED로 표시한다.

변환기는 전원의 On/Off를 LED로 표시한다.

변환기의 전원 Error를 LED로 표시한다.

변환기는 지시기로 검출기의 측정데이터를 무선으로 전송한다.

변환기에는 검출기와 지시기 및 유량측정에 소요되는 여러 가지 장치를넣을 수 있는 휴대형 가방이 있다.

변환기는 사용자가 편리하게 휴대할 수 있도록 어깨끈이 있다.

지시기는 터치스크린으로 backlight 기능을 내장하며, 무선통신을 지원하는 스마트기기로 사용자가 쉽게 접하고 사용할 수 있는 장비이다.

지시기에는 측정된 유량데이터를 내장된 16GB SD card에 저장하고, 이 SD card를 분리하여 PC 등으로 전송할 수 있을 뿐만 아니라 저장된 파일을 Wifi 및 USB 케이블 등을 이용하여 직접 전송할 수도 있다.

사양서

검출기

케 이 블 : 5m (Std.) 최대 30m(Opt.)

컨 넥 터 : One Touch connectors

측정관경 : 50 mm ～ 5,000 mm (Std.)

유체온도 : -40 ～ 120℃ (Std.)

보호동급 : NEMA6, IP68

사용환경 : 온도 -40 ～ 85℃, 습도 95% RH 이하

재    질 : PEI, Aluminium

변환기

정 밀 도 : 유속 0.2m/sec 이상에서 측정값의 ± 1%
(현장 교정 시 측정값의 ± 0.5% )

재 현 성 : ± 0.2 %

반응속도 : 2 sec

유속범위 : 0 ∼ ± 15 m/sec

측정주기 : 40 pico-second

화면표시 : 지시기를 통한 화면출력(유량 데이터/트랜드 그래프/데이터 저장 등)

키 패 드 : On/Off 스위치

배 터 리 : 리듐이온 배터리 내장

사용시간 : 약 25 시간

충전시간 : 약 5 시간

전원공급 : 충전기 DC 12.6V, 2 A @AC100 ∼ 240V, 50/60Hz.

데이터로거: 16 GB

출력신호 : 아날로그출력 : DC 0/4∼20mA   (Max. Road 750Ω)
펄스 출력 : 0∼1,000 Hz, Open   Collector

사용환경 : 작동시 : -20∼60℃
보관시 : -30∼70℃ 95% RH 이하

보호등급 : 상부 커버 Open시 : NEMA 4X (IP 65),
상부 커버 Close시 : NEMA 6P (IP 68)

외함재질 : ABS

외함크기 : 335(W) × 210(H) ×   136(D) unit : mm

중    량 : 약 5 Kg

지시기

기본형태 : Full touch

해 상 도 : 1280 × 800

통신사양 : WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz

무선사양 : 블루투스 지원

인 터 넷 : 무선지원

한글자판 : 천지인 한글

메 모 리 : 최대 64GB(외장)

배 터 리 : 4600mAh

추가기능 : 전자사전/메모장/계산기/알람/시계/사진촬영/동영상촬영

구 성 품 : 본체/충전기/데이터통신케이블/전용펜/전용보호케이스

표준구성품

UlsoFlow 309S Transmitter (본체)	1 EA

갤럭시 노트 8.0 Display	1 EA

Transducer & cable 5m (일체형)	2 EA

lubricating Compound	1 EA

Mounting strep	4 EA

Transducer Mounting Guide	1 EA

Battery Charger	1 EA

Carrying Bag	1 EA

Nut Driver                       1 EA

교정검사성적서 5 Points (영문)	1 EA

사용설명서 (한글)	1 EA

품질보증기간

Ulsoflow 309S의 품질보증기간은 1년으로 한다.

지시기를 제외하고, 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.

지시기는 지시기 제조사의 기준에 따르며, 제품이상에 따른 고장수리도 해당사에서 지원한다.