HI 99181 사용법

OPERATIONAL GUIDE

프로브 연결하기

기기를 끄고 HI1414D/50프로브를 기기 위쪽 DIN 소켓에 끼운다. 제대로 연결되도록 너트를 꽉 조인다. 측정하기 전에 프로브의 보호캡을 벗긴다.

기기 켜도 배터리 상태 확인하기

액정에 불이 들어올 때까지 ON/OFF/MODE 버튼을 누른다. 시작하면 1초 동안 사용되는 LCD 모든 부분이 표시되고 배터리 량을 퍼센트 단위로 표시해준다.(예. % 100 BATT). 기기는 정규 측정모드로 들어간다.

참고 : 액정을 체크하려면 기기가 켜있을 때 ON 버튼을 누른다. 기기는 버튼을 누르고 있는 동안 모든 구획이 켜질 것이다.

액정 고정하기

측정모드에 있을 때 SET/HOLD 버튼을 누르면 보조 액정에 HOLD가 나타나고 기록이 LCD에 고정된다.(E.g. pH 5.73 HOLD). 아무 버튼이나 누르면 원래의 모드로 돌아간다.

기기 끄기

정규 측정모드에 있을 때 ON/OFF/MODE버튼을 누른다. 보조 액정에 OFF가 나타날 것이다. 버튼에서 손을 뗀다.

참고: 이 기기는 배터리 칸에 스위치를 전환하여 사용여부를 설정하는 음향신호 기능이 있다.

참고: 기기에 온도프로브의 부재가 발견되면 자동온도보정(ATC)에 불이 꺼지고, 기기는 온도 측정과 보정을 위해 기본값 25℃를 사용한다.

이런 상황에서 보조 LCD에 25.0℃이 깜박인다. 프로브가 연결되면 기기는 자동적으로 ATC 모드로 되돌아가고 ATC 표시에 불이 들어오며 온도값이 보조액정에 보인다.

참고: 기기를 세척할 때 강한세제를 사용하지 않는다.

pH 측정 & 보정

* 사용전에 기기가 보정되었는지 확인한다.

* 프로브가 건조되면 HI 70300 보관용액에 프로브가 다시 활성화 되도록 약 1시간 정도 담가둔다.

* 최상의 결과를 위해 측정하기 전에 측정할 피부부분을 증류수 또는 HI70960전해질용액으로 적신다.

* 측정할 표면에 프로브 끝을 댄다.

* LCD의 왼쪽 위에 ⌷문자가 꺼질 때까지 기다린다.

* 보조 LCD에 용액의 온도가 보이는 동안 메인LCD에 pH 값이 보일 것이다.(온도에 대해 자동 보정된)

* 각 측정 후에 더러운 물질과 오염을 없애기 위해 프로브를 HI 70620과 HI 70621Cleaning & disinfection 용액으로 세척하는 것이 좋다.

* 사용 중이 아닐 때, 프로브를 저장하기 전에 기기를 끄고 프로브를 HI 70620과 HI 70621Cleaning & disinfection 용액으로 세척한다.

pH 보정

정확도를 위해 자주 보정해주는 것이 좋다. 게다가 다음의 경우일때 기계를 다시 보정해주어야 한다.:

a) pH 전극을 교체 하였을 때.

b) 강한 약품을 시험한 후.

c) 고도의 정확도가 필요한 경우.

d) 최소 한 달에 한번.

* 정규모드에서 보조 액정에 OFF가 CAL로 교체될 때까지 ON/OFF/MODE버튼을 누르고 있는다. 버튼에서 손을 뗀다.

* LCD에 pH 7.01 USE (또는 만약 NIST 버퍼 설정이 선택되었을 경우 pH 6.86 USE)가 보일 것이다. 1초 후에 기기는 자동 버퍼인식기능이 활성화 된다. 유효 버퍼 값이 탐지되면 그것의 값이 주요 액정에 보일 것이고 보조 LCD에 REC가 나타날 것이다. 만약 유효 버퍼 값이 없다면 기기에 USE표시가 12초 정도 나타나고 유효 버퍼값이 없다고 알리기 위해 WRNG로 대체된다.

* 버퍼 pH 4.01, 9.18 또는 10.01로 싱글포인트 보정하기 위해 기기는 자동적으로 기록이 안정될 때 보정을 수락한다.; 기기는 보조액정에 “OK 1”메시지와 함께 메인 액정에 수락된 버퍼가 보일 것이고 신호음이 들린다. 1초 후에 기기는 자동적으로 원래의 측정모드로 돌아간다.

pH 7.01 또는 6.86 싱글포인트 보정을 원한다면 보정포인트가 수락된 후에 원래의 측정모드로 돌아가기 위해  ON/OFF/MODE버튼을 눌러야한다. 버튼을 누른 후에 기기는 "7.01" (or "6.86") - "OK 1"가 보이고 신호음이 들린다. 1초 후에 기기는 자동적으로 원래의 측정모드로 돌아간다.

참고: 정확도를 위해 투포인트 보정을 하는 것이 좋다.

* 투포인트 보정을 위해 프로브를 H 7.01 (또는 pH 6.86) buffer에 넣는다. 보정포인트가 수락된 후에  “pH 4.01 USE” 메시지가 나타날 것이다. 이 메시지는 유효버퍼가 인식될 경우 12초 동안 유지된다.

유효버퍼가 인식되지 않을 경우 WRNG 메시지가 보인다. 유효버퍼 (pH 4.01, pH 10.01 또는 pH 9.18)가 인식되면, 기기는 보정과정이 끝난 것이다.

버퍼가 수락되었을 때 LCD에 수락된 값이 보조 화면에 “OK 2”메시지와 함께 보일 것이다. 기기는 원래의 측정모드로 돌아간다.

참고: 보정과정이 완료되면 CAL표시가 켜진다.

보정 멈추고 기본값으로 재설정하기

* 보정모드로 들어간 후에 첫 번째 포인트를 수락하기 전에 보정과정을 멈출 수 있고 ON/OFF/MODE버튼을 눌러 마지막 보정데이터로 돌아갈 수 있다.

보조 LCD에 1초동안 ESC가 나타나고 기기는 정규 모드로 돌아간다.

* 기본 값으로 재설정하고 이전의 보정을 삭제하려면  보정모드로 들어간 후에 첫 번째 포인트를 수락하기 전에 SET/HOLD 버튼을 누른다.

보조 LCD에 CLR이 1초 동안 나타나고 기기는 기본 보정으로 재설정되며 LCD에 “CAL” 표시가 나타난다.

METER SETUP

Setup모드에서 온도 단위와 pH 버퍼 설정을 선택할 수 있다.

Setup 모드로 들어가려면 보조 액정에 CAL이 TEMP와 현재 온도 단위(E.g. TEMP °C)로 교체 될 때까지 ON/OFF/MODE버튼을 누른다. 그리고:

* °C/°F 선택을 위해, SET/HOLD버튼을 사용한다.

온도 단위가 선택된 후에 버퍼 설정 선택모드로 들어가기 위해 ON/OFF/MODE버튼을 누른다.: ON/OFF/MODE버튼을 두 번 누르면 원래의 측정모드로 돌아간다.

* 보정 버퍼 설정을 변경하려면 온도단위 설정 후에 기기에 현재 버퍼 설정이 h일 것이다: “pH 7.01 BUFF” (4.01/7.01/10.01를 위해) 또는 “pH 6.86 BUFF” (4.01/6.86/9.18를 위해). SET/HOLD버튼으로 설정을 변경하고 정규 모드로 돌아가려면 ON/OFF/MODE를 누른다.

배터리 교체

기기를 켜면 배터리 잔류량이 보인다. 배터리 량이 5% 이하이면 배터리 그림이 LCD 아래 왼쪽에 보일 것이다. 배터리 농도가 에러기록이 발생할 정도로 너무 낮으면 배터리 에러 방지 시스템(BEPS)이 HI 99161 전원을 끈다.

기기 뒷면에 4개의 나사를 풀고 배터리 칸에 있는 3AA 배터리를 조심스레 교체한다. 물이 들어가지 않도록 잘 닫고 나사를 꽉 조인다.