제  품  규  격  서

품목번호 ITEM No.	품목 DESCRIPTION	수량 Q'TY	단위 UNIT
	수질 다항목 측정기 Manta 2-40	1	Set

A. 특  징

- 현장, 모니터링용 수질 다항목 측정 장비로 호소, 댐, 하천, 바다 등의 수질 분석이 가능

- 수온, pH, DO, 염도, 전도도, 탁도, 클로로필a, 수심 등의 항목을 동시 측정 및 모니터링 가능

- 전도도센서는 흑연전극으로 부식이 적어 장기 모니터링 측정에 적합

- 투명 하우징으로 장비 내부 상태 확인이 가능하며, 컬러별 LED 표시로 진행상태 확인함

- 별도의 전원 없이 USB 연결포트로 PC에 전원공급이 가능하여 사용이 편리함

- 센서와 Main-body부분의 이중 o-ring으로 방수를 확실히 예방

- RS232C 또는 SDI-12를 통한 네트워크 연결이나 실시간 자료수집 가능

- 측정 주기 사용자 선택 가능

- 투명 reference 센서로 내부에 pH 측정값에 영향을 줄수 있는 공기방울 유무 확인 가능하여 정확한 데이터를 얻을 수 있음

- 탁도 센서는 자동으로 센서 세척이 가능한 와이퍼가 장착되어 장기간 사용이 가능

- 윈도우를 기반으로 한 현장용 디스플레이어 또는 PC와 연결 가능하여 실시간으로 자료 데이터 수집

- 전체 세척 브러쉬로 오염물질을 제거하여 장기간 모니터링 측정에 아주 적합

- 배터리팩(IBP-내부장착용)을 이용하여 무인으로 데이터 로깅(저장) 가능

B. 센서 사양

1. 온 도

측정범위 : -5~70 ℃

정 확 도 : ±0.1 ℃

분 해 능 : 0.01 ℃

타    입 : 고정밀도 thermistor

2. pH

측정범위 : 0~14 pH

정 확 도 : ±0.2 pH

분 해 능 : 0.01

타    입 : 유리 셀

3. DO (HDO)

측정범위 : 0~50 mg/l

정 확 도 : (at 0-25mg/L) -1% of reading or 0.02 mg/l

분 해 능 : 0.01

타    입 : 광학측정 방식 (Luminescence method)

4. 전 도 도 (Conductivity)

측정범위 : 0～275mS/㎝

정 확 도 : ±0.001 or ±0.3% (@0~5mS/cm)

±0.001 or ±0.6% (@0~25mS/cm)

±0.001 or ±1% (@0~100mS/cm)

±0.001 or ±1% (@100~275mS/cm)

(옵션으로 정밀도 0.5%로 맞춰 제공 가능)

분 해 능 : 4 digits

타    입 : 흑연전극

5. 염 도(Salinity)

측정범위 : 0 ~ 70 PSU(PPT)

정 확 도 : ±1% of reading or ±0.1 PSS

분 해 능 : 0.01 ppt

타    입 : 전도도 & 수온 상관관계 계산

6. 탁 도 (Self-cleaning)

측정범위 : 0 ~ 3000 NTU

정 확 도 : ±1 or ±1% (@0~600 NTU)

±2% (@600~3000 NTU)

분 해 능 : 4 digits

타    입 : 90° light scattering (self-cleaning)

7. 클로로필a (Chlrophyll a)

측정범위 : 0 - 500 μg/L

정 확 도 : 0.99R2 직선성

분 해 능 : 4 digits

타    입 : Fluorometric sensors

8. 수 심 (Depth)

측정범위 : 0~200m

정 확 도 : ±0.02 (@0~10m)

±0.05 (@0~25m)

±0.1 (@0~50m)

±0.2 (@0~100m)

±0.4 (@0~200m)

분 해 능 : 0.01m

9. 하우징 크기

외 경 : 4.0 inch (10.16 cm)

길 이 : 19 inch (48.26 cm)

무 게 : 10 lb (4.5 kg) with 측정용 가드

5 lb (2.2 kg) without 측정용 가드

10. 전원 공급

USB 케이블 : PC에 연결하여 별도의 전원 케이블 없이 간편하게 전원 공급

C. 현장용 디스플레이어(Amphibian2)

1. 온 도

작동 온도 : -30~55 ℃

보관 온도 : -30~60 ℃

2. 메모리 : 512MB

3. Windows 6.0 모바일 기반 소프트웨어

4. 전원공급 : 리튬이온 충전 배터리(20시간 연속 사용)

5. 통신 연결 포트 : RS232C

6. 4.3“ 터치스크린 화면

D. 기본 구성

- 메인바디 Manta2-40	1set

: 장착 센서-pH(ref)/HDO/전도도(염도)/탁도/클로필a/수심/온도

- 측정용 가드	1ea

- 보정/보관 컵	1ea

- 데이터 케이블	1ea

- USB 아답터	1ea

- Manta2 Control 소프트웨어	1ea

- 매뉴얼	1ea

- Buffer pH 4,7,10 (475ml)	3set

- Conductivity Standard solution 1413mS/cm(475ml)	3ea

- Turbidity Standard solution(zero, 100 NTU), 1L	1set

- 클로로필-a 보정 kit	1ea

- IBP(Internal Battery Pack)-내부배터리팩	1ea

- 전체 세척 브러쉬-탁도브러시 연장형	1ea

- 30m 측정 케이블	1ea

- 휴대용 Displayer Amphibian2 (윈도우 기반)	1ea

F. 기 타

- 설치 후 1년간 하자 보수 가능

- 납품 시 국문 매뉴얼 첨부