HI 98188 사용법

기능설명

앞면

① LCD

② F1,F2F3 기능키

③ ▲/▼키 수동으로 항목들을 올리고 내리거나

항목리스트 사이를 이동할 때

④ ESC 현재모드에서 나갈 때, 보정모드, setup,

help에서 나갈 때

⑤ CAL키, 보정모드로 들어가거나 나갈 때

⑥ RCL키, 로그 된 데이터 모드 보기로 들어가거나 나갈 때

⑦ SETUP키, SETUP 모드로 들어가거나 나갈 때

⑧ ON/OFF키, 기계를 키고 끌 때

⑨ GLP키, GLP정보 표시할 때

⑩ LIGHT 키, 액정 배경조명을 돌릴 때

⑪ MODE 키, EC와 USP사이 또는 염도 범위 사를 이동할 때

⑫ RANGE 키, EC, Resistivity, TDS, NaCl 사이 전환

⑬ HELP 키, 문맥상의 도움말로 들어가거나 나갈 때

⑭ 전극 DIN 커넥터

⑮  USB 커넥터

작동법

초기준비

배터리 공급됨. 시작 전에 완전히 충전한다.

야외 측정할 때 적절한 stopper과 함께 시리얼 통신 소켓을 닫는다.(방수를 위해)

기기의 위쪽에 EC프로브와 DIN커넥터를 연결한다. 스레드 링을 꽉 조인다. 프로브관이 제대로 삽입되었는지 확인한다.

기계를 ON/OFF 버튼으로 켠다.

시작하면 액정에 한나 로고가 잠시 동안 보이고 이어서 배터리 잔류량이 보이면서 “Loading Log....”메시지가 보인다. 그리고 측정모드로 들어간다.

자동 꺼짐 기능은 설정된 기간(기본값 30분)동안 사용이 없으면 배터리 수명을 절약하기 위해 기계가 꺼진다. 기간을 설정하려면 SETUP참고. 자동 로징이 시작되면 기계는 입력을 관리하고 기록을 메모리한다. 자동로징을 멈추려면 StopLog를 누르거나 간단하게 기계의 전원을 끈다.

배경조명 자동 꺼짐 기능은 설정기간 동안(기본값 1분) 아무 버튼을 누르지 않을 경우 자동으로 조명이 꺼진다. 설정은 SETUP 메뉴 참고

측정

프로브를 측정할 용액에 담근다. 슬리브 구멍이 완전히 잠겨야한다. 슬리브 내부에 있을지 모르는 공기방울을 제거하기 위해 프로브를 톡톡 쳐준다.

필요하다면 원하는 항목이 LCD에 선택될 때까지 RANGE를 누른다.(EC, Resistivity, TDS, Salt)

기록이 안정되도록 기다린다. 아래 LCD에 온도값이 표시되면서 주 LCD에 선택된 범위안에 측정값이 보일 것이다.

EC range

전도도 측정범위는 0에서 400mS/cm이다. 실제 전도도 측정범위(보정 안 된 전도도값)는 1000mS/cm까지이다. 기계에 1000 mS/cm까지 전도도 값이 보일 것이다.

참고: 위/아래 문자가 온도 기록 앞에 표시되면 온도를 사용자가 입력할 수 있다는 뜻이다.(SETUP메뉴에서 Manual 옵션이 선택되었거나 온도 값이 측정범위 벗어남)

Resistivity range

물질의 전도도 값의 역수가 Resistivity이다.

TDS range

전도도 측정값은 TDS 요소를 사용하여 총 용존 고형물 값으로 수정될 수

있다.

Salinity

염도값은 전도도 값에서 끌어낼 수 있다.

Salt % range

샘플 안에 염도 백분율은 샘플과 염도 계수에 의존한다.

용액의 염도 값은 해수의 염도로부터 얻을 수 있다. 전도도로부터 염도를 계산하는 두 가지 방법

* 자연 해수

* 실제 염도 값

Natural sea water scale(UNESCO 1966)

정의에 따르면 ppt 단위로 샘플의 염도를 다음 공식을 사용하여 계산한다.

참고: 이 공식은 온도가 10℃에서 31℃사이에서 적용된다.

이 이 항목을 실행하려면 Salinity 항목에서 해수 범위[SW]가 나올 때까지 Mode를 누른다.

Practical salinity scale

염도 값을 알고 있는 항목의 전기 전도도 값의 정밀한 측정값에 기초한 실제 범위이다.

이 범위에서 얻은 값은 salinity, conductivity, temperature 그리고 pressure와 관련 있고 기준점으로서 35‰의 염도 값을 가진 용액을 사용한다.

이것은 15℃의 42.914% mS/cm 전도도와 기압을 얻기 위해 사용한다.

이 정의에 따르면 psu(Practical salinity unit)에서 샘플의 염도는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

참고:

* 이 공식은 0과 42psu사이의 염도값에 적용될 수 있다.

* 이 공식은 온도 값이 -2℃와 35℃ 사이에서 적용될 수 있다.

이 범위에 도달하려면 Salinity 항목에서 Practical salinity scale[psu]가 나올 때까지 Mode를 누른다.

참고:

• 만약 기기에 상위 범위가 깜박인다면 기기는 측정범위를 벗어난 것이다.

• 기록이 안정표시 모래시계가 깜박이면 기록이 불안정한 것이다.

• 측정하기 전에 기기가 보정되었는지 확인한다.

• 측정값이 다른 샘플에서 성공적으로 이루어지면 정확한 기록을 위해 프로브를 샘플에 담그기 전에 이온수로 전체적으로 헹궈준다.

• TDS기록은 EC 기록에 기본 값이 0.50인 TDS 요소를 곱하면 얻을 수 있다.

SETUP 모드로 들어가서 0.40에서 1.00 범위 내에서 TDS 요소를 변경할 수 있다.

이 프로브는 내부 ID를 가진 기계를 가지고 작동하도록 고안되었다. 기계가 프로브를 변경할 때마다 그것은 사용자에게 새로운 프로브에 따른 셀 상수를 업데이트 하라고 경고하고 EC를 보정한다.

Autoranging

EC, Resistivity 그리고 TDS 범위는 autoranging이다. 이 기기는 자동적으로 최고 가능 값으로 범위를 설정해준다.

Lock을 누르면 오토레인지 기능은 사용할 수 없고 현재 범위는

LCD에 고정된다.

“"Range: Locked”" 메시지가 보인다. 오토레인지 옵션을 선택하려면 “"AutoRng”" 기능키를 다시 누른다.

오토레인지 모드는Setup 메뉴에서 “"fixed range”"가 선택되면 사용할 수 없다. 고정된 측정 모드 안에서 기계는 고정된 분해능으로 기록이 보일 것이다. 최대 6자리 숫자가 가능하다. 고정된 항목 값의 최고 값이 깜박이는 것은 기록이 최고값을 초과했다는 것이다.

고정 항목 값 모드를 해제하려면 Setup으로 들어가서 오토레인지 모드를 선택한다.

참고: 오토레인지는 측정항목이 변경되거나 보정모드로 들어간 경우 또는 기기를 껐다 다시 켰을 경우에 자동적으로 저장된다.

온도보정

선택 가능한 온도 설정방법은 두 가지이다.: 내부센서로 기록을 바로 측정하거나 수동 입력.

온도보정을 위한 세 가지 옵션:

Linear Temperature Compensation: 특정 전해질 농도로 용액의 전도도를 온도와 함께 변경한다. 온도의 상관적인 요소로서 전도도에서 그 변경의 관계가 센서의 온도 계수를 나타낸다. 이 계수는 각 용액과 함께 변화하고 사용자가 선택할 수 있다.(Setup 모드 참고)

Non Linear Temperature Compensation: 자연수 측정을 위한 방식.

자연 수의 전도도는 강한 비선형의 온도반응을 보여준다.

다항식 관계는 계산된 결과 값의 정확도를 개선하는데 사용된다.

참고: 자연수의 전도도 측정값은 단지 0에서 36℃온도 범위 내에서 실행될 수 있다. 그렇지 않으면 “"Out T range”"라는 메시지가 깜박이며 보일 것이다.

No Temperature Compensation (No TC): LCD에 표시된 온도는 무시한다.

원하는 옵션을 선택하려면 Setup 메뉴로 들어간다.

온도가 -20 °C에서 120 °C 범위를 벗어나면 기계는 no temperature compensation을 해야 할 것이다.

온도별 전도도

수용액의 전도도는 이온 움직임의 수단으로 전류를 움직이게 하는 능력의 측정하는 것이다. 증가하는 온도변화와 함께 전도도가 변함없이 증가한다.

용액에 이온 유형과 수 그리고 용액 자체의 점도에 따라 영향을 미친다. 두 항목 온도에 좌우가 된다. 온도에 따른 전도도의 의존성은 특정온도에서 섭씨단위당 상대 변화로서 일반적으로는 ºC당 백분율로서 표현된다. 다음 표에 온도에 따른 HANNA 보정버퍼가 나열되어 있다.

℃	HI 7030	HI 7031	HI 7033	HI 7034	HI 7035	HI 7039
	HI 8030	HI 8031	HI 8033	HI 8034	HI 8035	HI 8039
	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)
0	7150	776	64	48300	65400	2760
5	8220	896	65	53500	74100	3180
10	9330	1020	67	59600	83200	3615
15	10480	1147	68	65400	92500	4063
16	10720	1173	70	67200	94400	4155
17	10950	1199	71	68500	96300	4245
18	11190	1225	73	69800	98200	4337
19	11430	1251	74	71300	100200	4429
20	11670	1278	76	72400	102100	4523
21	11910	1305	78	74000	104000	4617
22	12150	1332	79	75200	105900	4711
23	12390	1359	81	76500	107900	4805
24	12640	1386	82	78300	109800	4902
25	12880	1413	84	80000	111800	5000
26	13130	1440	86	81300	113800	5096
27	13370	1467	87	83000	115700	5190
28	13620	1494	89	84900	117700	5286
29	13870	1521	90	86300	119700	5383
30	14120	1548	92	88200	121800	5479
31	14370	1575	94	90000	123900	5575

USP 측정

US 시장에서는 제약 연구소에서 작업할 때 US Pharmacopoeia에 의해 기록된 규정들을 준수하도록 강요했다. USP24-NF19의 다섯 번째 부록에는 주입제품의 생산을 위해 사용된 순수성 또는 전체 이온수를 확인하는 법을 제정했다.

물의 전도도는 화학구성성분 정보를 제공한다. 그러므로 이것으로 측정할 주요항목을 만드는데 논리적이다. 물의 전도도는 이 물을 통해 이온 움직임의 측정이다.

전도도 일부는 물속에 이온형태로 녹아있는 pH, 온도 그리고 상당한 atmospheric carbon dioxide에 의존한다.(intrinsec conductivity-고유전도도). 전도도는 또한 최초에 물 안에 존재하는 chloride, sodium 그리고 ammonium 이온들에 의존한다.(extraneous conductivity-고유하지 않은 전도도)

물의 전도도는 첫 단계에서 측정되고 연구된 물이 제약분야에서 사용하기에 적절한지 아닌지 평가하려면 테이블목록에 있는 값과 비교한다. 만약 샘플이 stage 1에서 실패하면 과도한 전도도 값이 고유 요소 때문인지 고유하지 않은 이온 때문인지 알아내기 위하여 추가적인 테스트를 실행해야합니다.

USP 요건

자동온도보정은 사용할 수 없다.

기계 사양

가장 낮은 범위에 0.1mS/cm의 최소 분해능 셀 정확도를 제외하고 기계 정확도는 ±0.1mS/cm이어야 한다.

기기 보정

주요 표준 값으로 알아낼 수 있는 정확한 분해능을 가진 전도도 셀을 교체하거나(정해진 값의 ±0.1 % 정확도) 상응하는 정확한 저항 장치를 교체함으로써 보정을 할 수 있다.

Cell calibration

기기 전도도는 보정된 기계를 사용하여 정확하게 측정되어야한다.

전도도 셀 상수는 ± 2 %안에서 알려져 있어야한다.

수질분석을 시작하기 전에 가장 낮은 EC범위에서 보정되거나 프로브 셀 상수를 설정해야한다.

Stage 1

물의 전도도와 온도를 측정한다.

• 이온수로 프로브를 조심스럽게 헹군다. 4링과 온도 센서가 샘플에 담갔는지 확인하고 공기방울이 없는지 확인한다. 프로브를 기기와 연결하고 USP모드로 들어가서 Stage 1 key를 누른다. 기계를 온도와 전도도 측정을 실행할 것이다.(전도도 기록이 보정된 non-temperature를 사용할 경우).

• Stage 1 온도와 전도도 조건표를 사용하여 그 온도에서 상응하는 전도도 범위를 정한다.

• 만약 측정된 전도도가 목록 값 보다 크지 않으면 물을 전도도를 위한 테스트의 요구에 충족시킨다. 전도도를 표 값보다 높이려면 Stage 2를 진행한다.

Stage 1 table

온도와 전도도 요구 *

(비 보정 온도에 대해 보정된 전도도 측정값 만)

(*) Values from USP - NF Fifth Supplement

temperature ℃	Conductivity ㎲/cm	temperature ℃	Conductivity ㎲/cm
0	0.6	50	2.1
5	0.8	55	2.2
0	0.9	60	2.4
10	1.0	65	2.5
15	1.1	70	2.7
20	1.3	75	2.7
25	1.4	80	2.7
30	1.5	85	2.7
35	1.7	90	2.9
40	1.8	100	3.1
45	1.9

Physical Tests / Water Conductivity (645) 3465-3467

Stage 2

CO2의 영향 측정

참고:  Stage 2에서 USP 기록에 요구된 대로 안정자격 <0.5 %/min은 사실상 전도도<1분당 0.02 mS/cm (5분당 0.1 mS/cm에 상당하는)에 상응한다.

• 충분한 양의 물을(100mL 또는 그 이상)을 자동온도 조절 용기에 옮기고 테스트용을 젓는다. 온도를 조절하고 25 ±1 ºC로 유지한다. 자동온도 조절 용기를 사용하는 것이 좋다.

• 셀을 중성수로 조심스레 헹군다. 전도도 프로브를 샘플이 담긴 자동온도 조절 용기에 담근다. 용액에 4링이 담겼는지 확인한다.

• Step 2를 누른다.

• 전도도 값이 안정되면 전도도가 2.1mS/cm보다 크지 않으면 물은 전도도에 대한 테스트의 요건에 충족시킨 것이다.

전도도가 2.1mS/cm보다 크면 Stage3을 진행한다.

Stage 3

CO2와 pH의 결합 효과를 측정한다.

한나 pH Meter를 사용한다.

pH 4.01와 pH 7.01 한나 버퍼를 사용하여 최소 2포인트에서 보정이 되었는지 확인한다.

샘플온도를 25±1 ºC로 유지하면서 약 5분이 내에 전도도 측정을 위해 다음 테스트를 실행한다.

• 포화된 KCL 용액을 추가하고 (테스트 견본의 100mL당 0.3 mL), 0.1 pH 단위에 가장 가까운 pH를 측정한다.

• Stage 3 키를 누르고 나서 상응하는 pH 기록을 입력한다.

• Stage 3 pH와 전도도 요건표를 참고하여 측정된 pH 값에서 전도도 범위를 찾는다. 측정된 전도도가 측정된 pH에 대한 전도도 요건보다 크지 않으면 물은 전도도에 대한 테스트의 요건을 충족시킨 것이다. 측정된 전도도가 이 값보다 크거나 pH가 5.0에서 7.0외의 값이라면 물은 전도도에 대한 요건을 충족시키지 못한 것이다.

Stage 3

pH and conductivity requirements

pH	Conductivity ㎲/cm	pH	Conductivity ㎲/cm
5.0	4.7	6.1	2.4
5.1	4.1	6.2	2.5
5.2	3.6	6.3	2.4
5.3	3.3	6.4	2.3
5.4	3.0	6.5	2.2
5.5	2.8	6.6	2.1
5.6	2.6	6.7	2.6
5.7	2.5	6.8	3.1
5.8	2.4	6.9	3.8
5.9	2.4	7.0	4.6
6.0	2.4

USP 모드 과정

USP 모드로 들어가려면 EC 측정에서 Mode를 누른다.

USP 메인 스크린이 보일 것이다.

첫 번째 단계 평가로 시작하려면 Stage1을 누른다.

두 번째 단계 평가로 시작하려면 Stage2를 누른다.

Stage1을 누르면 설명화면이 보일 것이다.

설명 메시지를 이동하려면 화살표 버튼을 사용한다.

설명 메시지를 건너뛰려면 Continue를 누르고 EC 측정모드로 들어간다.

온도가 수동 입력이면 변경할 USP요소를 선택하기 위해 USP Fact.를 누른다.(100% 값이 보이기 전에 위/아래 화살표가 보일 것이다. 분석 값의 정확도를 증가하려면 USP 요소값은 낮춘다.

기록이 안정되도록 기다린다.

샘플기록이 USP Stage 1에 충족되면 “USP Met” 메시지가 보일 것이다.

기록을 보기 위해 Report를 누른다.

USP Stage 1기록을 저장하려면 Log를 누른다.

기록 번호와 남은 공간에 잠시 동안 %단위로 보일 것이다.

참고: 기록 저장 공간이 가득차면 RCL을 눌러 저장된 데이터 보기로 들어가서 이전에 메모리 된 기록을 삭제하여 공간을 비운다.

만약 샘플기록이 USP Stage 1을 충족시키지 못했다면 “"USP Not Met”"메시지가 보일 것이다.

USP 주 메뉴로 돌아가려면 ESC를 누른다.

기록을 보기 위해 Report를 누른다.

USP Stage 1기록을 저장하려면 Log를 누른다.

USP stage 2 모드로 들어가려면 Stage 2를 누른다.

USP Stage 2 설명화면이 보일 것이다.

설명 메시지를 스크롤하려면 화살표 키를 사용한다.

설명 메시지를 건너뛰려면 Continue를 누르고

USP Stage 2측정모드로 들어간다.

기록이 안정되도록 기다린다(약 5분).

참고: 만약 입력기록이 1mS보다 불안정하게 높으면 안정되는 동안에 다시 설정 될 것이다.

완성 time bar가 텅 빌 것이다.

USP stage 2가 충족되면 “"USP Met”" 메시지가 나타날 것이다.

USP 기록을 보기 위해 Report를 누른다.

기록화면을 전환하려면 →를 누른다.

기록을 메모리 하려면 Log를 누른다.

참고:• 기록 번호가 Stage 2 기록에서와 같이 나타날 것이다(같은 분석정보들).

• 기록 저장 공간이 가득차면 RCL을 눌러 저장된 데이터 보기로 들어가서 이전에 메모리된 기록을 삭제하여 공간을 비운다.

만약 샘플기록이 USP Stage 2를 충족시키지 못했다면 “"USP Not Met”"메시지가 보일 것이다.

기록을 보기 위해 Report를 누른다.

기록화면을 전환하려면 →를 누른다. 기록을 저장하려면 Log를 누른다.

stage 3 수질분석으로 들어가려면 Stage 3를 누른다.

USP Stage 3 설명이 나타난다.

USP Stage 3 분석으로 들어가려면 Continue를 누른다.

샘플 pH 셋팅 모드가 보일 것이다.

샘플의 pH 값을 기록하려면 보정된 pH meter를 사용한다.

pH Meter로 기록된 값을 설정하려면 ARROW 키를 사용한다.

pH 셋팅을 확정하려면 Accept를 누른다.

USP Stage 3 리포트가 보일 것이다.

그 리포트는 모든 단계의 정보를 포함할 것이다.

페이지를 이동하려면 →를 누르다.

리포트를 메모리하려면 Log를 누른다.

USP 메인화면으로 돌아가려면 ESC를 누른다.

참고:

• Stage 3리포트는 Stage 1과 Stage 2에 대한 정보를 포함할 것이다.

• 기록 저장 공간이 가득차면 RCL을 눌러 저장된 데이터 보기로 들어가서 이전에 메모리된 기록을 삭제하여 공간을 비운다.

USER 보정

EC 또는 염도 범위에서 User Calibration(사용자보정) 화면으로 들어가려면 CAL을 누른다.

From EC range

들어가려면 해당하는 기능키를 누른다.:

• EC 사용자 보정.

• Probe replatinization.

• Temperature 사용자보정.

From Salinity % range

들어가려면 해당하는 기능키를 누른다.:

• Salinity % user calibration.

• Temperature user calibration.

EC CALIBRATION

기계는 특히 높은 정확도를 요하는 경우, 자주 보정해주는 것이 좋다.

다음의 경우에 EC는 재보정 되어야한다.:

• EC 전극이 교체될 때마다.

• 최소 일주일에 한번.

• USP 측정하기 전에.

• 강한 화학약품을 테스트한 후.

• 보정 알람 타임아웃이 만료되었을 때 - “"CAL DUE”"가 깜박인다.(이 기능은 SETUP에서 설정가능).

• EC 측정동안에 “"Outside Cal Range”" 메시지가 깜박일 경우(이 기능이 설정되어있으면 측정범위가 현재 보정으로 대체되지 않는다.)

참고: TDS와 Resistivity 기록은 EC 기록에서 자동으로 얻을 수 있고 특정 보정이 필요하지 않다.

과정

HI 98188은 7개의 메모리된 표준액에서 선택할 수 있다(0.00 mS/cm, 84.0 mS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm).

보다 정확한 EC 측정을 위해 최대 허락된 포인트에서 보정을 해주는 것이 좋다. 그러나 최소 2포인트 보정을 권한다(0.00mS에서 오프셋 보정과 다른 보정 표준에서 하나).

보정 중에 기계는 자동적으로 표준값을 인식할 것이고 사용된 표준값은 건너뛸 것이다.

• 만약 5-포인트 보정이 실행되었다면 그 포인트 중 하나는 0.0mS이어야 한다.(offset).

• 선택된 보정용액을 깨끗한 비커에 소량을 붓는다. 정확한 보정을 위해 각 표준 용액을 위한 두 개의 비커를 사용하고 하나에는 전극을 헹구고 하나에는 보정을 할 때 사용한다.

• 보호 캡을 열고 첫 보정 포인트를 위해 측정할 표준용액의 약간으로 전극을 헹군다.

FIVE-POINT CALIBRATION(5-포인트 보정)

• 오프셋 보정으로서 첫 번째 포인트 보정을 실행하는 것이 좋다.

• 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다.

• 오프셋(제로)보정을 위해 대기 중에 프로브가 건조되도록 둔다.

• EC 항목에서 보정 화면으로 들어가려면 CAL을 누른다.

• 대기 중에 프로브를 두고 EC를 누른다. 기계 LCD에 측정된 EC와 첫 예상된 표준 값과 온도기록이 보일 것이다.

• 필요하다면 다른 표준 값을 선택하기 위해 화살표 키를 누른다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계" 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

• 첫 번째 포인트를 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 보정된 값과 두 번째 예상된 표준값이 LCD에 보일 것이다.

• 첫 번째 보정 포인트가 확정된 후에 EC 전극을 두 번째 표준용액에 담그고 천천히 젓는다. 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다. 기계는 기록이 안정된 후에 자동적으로 표준 값이 탐지될 것이다.

• 필요하다면 다른 표준 값을 선택하기 위해 화살표 키를 누른다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계” 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

• 보정을 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 보정된 값과 세 번째 예상된 표준 값이 LCD에 보일 것이다.

• 두 번째 보정 포인트가 확정된 후에 EC 전극을 세 번째 표준용액에 담그고 천천히 젓는다. 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다.

기계는 기록이 안정된 후에 자동적으로 표준 값이 탐지될 것이다.

• 필요하다면 다른 표준 값을 선택하기 위해 화살표 키를 누른다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계” 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

• 보정을 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 보정된 값과 네 번째 예상된 표준값이 LCD에 보일 것이다.

• 세 번째 보정 포인트가 확정된 후에 EC 전극을 네 번째 표준용액에 담그고 천천히 젓는다. 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다.

• 기계는 기록이 안정된 후에 자동적으로 표준 값이 탐지될 것이다.

• 필요하다면 다른 표준 값을 선택하기 위해 화살표 키를 누른다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계” 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

• 보정을 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 보정된 값과 다섯 번째 예상된 표준값이 LCD에 보일 것이다.

• 네 번째 보정 포인트가 확정된 후에 EC 전극을 다섯 번째 표준용액에 담그고 천천히 젓는다. 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다. 기계는 기록이 안정된 후에 자동적으로 표준 값이 탐지될 것이다.

• 필요하다면 다른 표준 값을 선택하기 위해 화살표 키를 누른다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계” 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

• 보정을 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 보정값이 저장되고 원래 측정모드로 돌아간다.

FOUR, THREE or TWO-POINT CALIBRATION

• “"FIVE-POINT CALIBRATION”"에서 설명된 대로 진행한다.

• 적절히 수락된 보정 포인트 이후에 CAL 또는 ESC를 누른다. 기계는 측정모드로 돌아갈 것이고 보정 데이터가 메모리 될 것이다.

ERROR SCREENS(에러화면)

잘못된 표준값

보정이 저장될 수 없다.

EC 기록이 선택된 표준값과 가깝지 않다. 화살표 키를 사용하여 다른 표준 값을 선택한다.

CLEAR CALIBRATION(보정삭제)

오래된 보정값을 삭제하려면 Clear 기능키가 나타났을 때 누른다.

이전 보정값들 전부를 삭제하고 보정을 계속한다. 현재 보정에서 확정된 포인트를 유지할 있다.

참고: 첫 번째 보정 포인트에서 Clear Calibration을 불러오면 기계는 측정모드로 돌아간다.

REPLACE CALIBRATION STANDARD(보정 표준 값 교체하기)

표준 값이 확정될 때마다 이전의 보정 항목들이 그에 상응하는 새로운 보정 항목들로 대체될 것이다. 현재 표준 값이 저장된 보정에서 상응하는 값이 없고 공간이 남아있으면 현재 표준값에 추가된다.(5개의 표준 값까지)

존재하는 저장된 보정공간이 다 차게 되면(5개 보정 포인트) 보정 포인트 확정 후에 기계는 현재 표준 값으로 대체할 것인지 물을 것이다.

다른 표준값으로 교체하려면 화살표키를 눌러 선택한다.

교체할 표준값을 확정하려면 CFM을 누른다.

교체 모드에서 나가려면 CAL 또는 ESC를 누른다. 이 경우에 표준값이 메모리되지 않을 것이다.

참고: 교체된 표준값이 보정리스트에서 지우지 않으면 다음 보정 포인트로 선택할 수 있다.

NaCl 보정

NaCl 보정은 100.0% NaCl에서 10포인트 보정과정이다. 100% NaCl 표준용액으로 HI7037L 보정용액을 사용한다.(해수용액)

• NaCl 보정으로 들어가려면 염도 %항목을 선택하고 CAL을 누른다.

• 기계는 Salinity 보정화면으로 들어간다.

• Salt 누른다.

측정된 % NaCl, 온도 그리고 100% NaCl 표준 값이 나타날 것이다.

• 프로브를 보정용액 또는 중성수 약간으로 헹군다.

HI7037용액에 프로브를 담근다. 슬리브 안에 공기가 있을지도 모르므로 프로브를 톡톡 몇 번 쳐준다.

• 기록이 안정될 때까지 “모레시계” 표시가 깜박일 것이다.

• 기록이 안정되고 선택된 버퍼와 가까우면 CFM 기능키가 보일 것이다.

보정을 확정하기 위해 CFM 을 누른다.

• 기계는 측정모드로 돌아갈 것이다.

Notes:

• 보정 안 된 가록이 예상된 값보다 넘 멀면 보정이 기록되지 않는다. “"Wrong”" 메시지가 뜰 것이다.

• 기기는 보정동안에 온도 보정요소 1.90 %/°C를 사용한다. 만약 Setup 메뉴에서 “"Temperature Coef”"가 다른 값으로 설정되면 보정모드에 있을 때 나타난 값이 원래의 표준 값과 다른 것일 수도 있다.

Good Laboratory Practice (GLP)

GLP는 전극의 관리와 상태에 관한 데이터 저장과 불러오기 기능을 설정하는 것이다.

EC와 CaCl에 관한 모든 데이터는 필요할 때 다시 볼 수 있도록 저장된다.

EXPIRED CALIBRATION(보정만기)

마지막 EC/NaCl보정 이후로 경과된 시간을 관리하기 위해 real time clock (RTC)이 제공된다.

real time clock은 기계가 보정될 때마다 재설정 되고 기계가 보정타임아웃이 감지될 때 "expired calibration”" 상태가 된다. 기계가 재 보정되어야 한다고 사용자에게

경고하기 위해“"CAL”" “"DUE”" 표시가 깜박이기 시작할 것이다.

보정 타임아웃은 1-7일 까지 설정될 수 있고 설정하지 않을 수도 있다.(자세한 사항은 SETUP 참고).

예를 들어 4 days time out이 설정되면 기계는 정확히 마지막 보정 후 4일째에 알람이 나타난다. 그러나 만기 값이 변경된 순간 알람이 바로 다시 계산될 것이고 마지막 보정 후 5일 뒤에 나타날 것이다. (예 5 days 로),

참고: • 기계가 보정되지 않았거나 보정이 삭제된 경우(기본 값이 기록됨) “"expired calibration”"이 뜨지 않고 액정에 항상 “"CAL”" “"DUE”" 표시가 깜박일 것이다.

• RTC에서 비정상적인 상태가 감지되면 “"expired calibration”" 상태로 가게 된다.

LAST EC CALIBRATION DATA(마지막 EC 보정데이터)

마지막 pH 보정 데이터는 성공적인 보정 후에 자동적으로 저장된다.

EC 보정데이터를 보려면 기계가 측정모드에 있을 때 GLP를 누른다.

보정 표준값, 오프셋, 날짜와 시간등이 포함된 데이터의 구획 번호가 나타날 것이다.

새로운 정보를 보기위해 오프셋 또는 보정 표준 값을 선택하려면 화살표 키를 사용한다.

더많은 정보를 보려면 More를 누른다.

• 오프셋에 관한 더많은 정보

• 표준값에 관한 더많은 정보

참고: • 화면에 보여진 표준 값들은 이전의 보정과 반대모드이다.

• 모든 보정이 삭제되거나 기계가 EC 항목에서 보정되지 않았다면 “No user calibration”메시지가 보인다.

LAST NaCl % CALIBRATION DATA

마지막 NaCl 보정 데이터는 성공적인 보정 후에 자동적으로 저장된다.

NaCl 보정데이터를 보려면 NaCl 측정모드에 있을 때 GLP를 누른다.

기계는 NaCl 정보가 나타날 것이다.: 보정날짜, 시간, 오프셋

SETUP

Setup 모드는 측정항목을 보는것과 수정하는 것이 가능하다.

이것들은 모든 측정과 측정 특정항목에 대한 일반적인 SETUP 항목들이다.

다음 표는 일반적인 SETUP 항목, 유효한 범위와 공장 기본 셋팅들이다.

New	설명	유효 값	기본값
Select profile	profile 추가/보기 또는 선택
Log interval	자동로징을 위한 시간	5,10,30s
		1,2,5,10,15,30,60,120,180min	disabled (log on demand)
Backlight	배경조명 농도조절	0 - 8	4
Contrast	명암조절	0 - 20	10
Auto Light Off	배경조명이 자동으로 꺼짐	1,5,10,30min	1
Auto Power Off	기계가 자동으로 꺼짐	Disabled	30
		5,10,30,60min
Date/Time		01.01.2005 to 12.31.2099 00:00 to 23:59	01.01.2006
Time Format		AM/PM or 24 hours	24hours
Date Format		DD/MM/YYYY
		MM/DD/YYYY
		YYYY/MM/DD
		YYYY-MM-DD
		Mon DD, YYYY
		DD-Mon-YYYY
		YYYY-Mon-DD
Language	언어설정	4개 언어	English
Beep ON	신호음	Enabled or Disabled	Disabled
Instrument ID	기계 확인	0000 - 9999	0000
Baud Rate	시리얼통신	600,1200,1800,9600	9600
Meter Information	일반적인 정보 표시

다음 표는 특정범위 항목들을 나열하였다.

Item	설명	유효값	기본값
Calibr. Timeout (EC, NaCl)	보정경고가 나타난 후에 날짜	Disabled, 1 to 7days	Disable
Out range check(EC 측정범위에서만 해당)	만약 기록이 보정 포인트보다 너무 멀 경우 나타난 경고	Enable/ Disable	Disable
Temperature source	온도 입력 모드	Probe/Manual	Probe
Temperature Compensation Mode		No TC, Linear Non Linear	No TC
Range Select	특정범위 하나 고정	Automatic, Fix one resolution of EC or resistivity range	Automatic
Cell constant	셀 상수 수동설정	0.010 - 10.000	1.000
Temperature coeficient	리니어 온도보상에 대한 계수 설정	0.00 to 10.00%/℃	1.00%/℃
Temperature Ref	레퍼런스 온도	15℃, 20℃, 25℃	25℃
Temperature unit		℃ or ℉	℃
TDS factor		0.40 to 1.00	0.50

General Parameter Screens

Select Profile

Select Profile항목을 선택한다.

Select를 누른다.

메모리 된 profile들이 보일 것이다.

새로운 profile을 리스트에 추가하려면 Add를 누른다.(최대 10개)

화살표 키를 사용하여 원하는 profile에 초점을 맞춘다.

profile을 선택하려면 Select를 누르고 Setup으로 나간다.

profile 정보를 보려면 View를 누른다.

profile 정보는 profile이 추가되었을 때, 날짜와 시간, EC와 NaCl 보정에 대한 정보, Setup 셀 상수, 레퍼런스 온도로 셋팅한 온도의 정보, 온도 보상모드, 온도계수, 온도 소스와 고정된 범위에 대한 정보들이 포함된다.

보정 값이 존재한다면 GLP 기능키가 나타날 것이다. GLP EC 정보에 대해 보려면 GLP EC를 누른다.

GLP NaCl 정보에 대해 보려면 GLP NaCl를 누른다.

참고: 현재 profile이 설정되었거나 보정이 삭제되어서 EC 또는 NaCl 보정이 실행되지 않았다면 그에 관한 GLP키가 나타나지 않는다.

선택된 profile을 삭제하려면 Delete를 누른다. 리스트에 한 개 이상의 profile이 있을 경우 Delete가 나타난다.

정말 삭제하려면 Accept를 누르고 취소하려면 Cancel을 누르고 이전화면으로 돌아간다.

profile 리스트 화면으로 돌아가려면 ESC를 누른다.

Logging interval

Logging interval에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

Logging interval을 선택하려면 화살표키를 사용한다. 만약 “Disabled”옵션이 선택되었다면 Autolog 기능을 사용할 수 없고 Log on demand는 가능하다.

값을 확정하려면 Accept를 누른다.

저장하지 dskg고 나가려면 ESC를 누른다.

Backlight

Backlight 항목에 초점을 맞춘다.

Contrast

Contrast 항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

명암을 조절하기 위해 ←/→를 사용하고 확정하기 위해 Accept를 누른다.

변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

Auto Light Off

Auto Light Off 항목에 초점을 맞춘다.

셋팅을 변경하려면 5, 10, 30을 누른다.

옵션을 변경하려면 기능키 중 하나를 누른다.

Auto Power Off

Auto Power Off 항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

간격을 선택하려면 화살표 버튼을 누르고 Accept를 누른다.

변경 없이 나가려면 ESC를 누른다.

Date/Time

Date/Time항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

항목을 선택하려면 ←/→를 사용한다. 초점 맞춰진 값을 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

새로운 셋팅을 확정하려면 Accept를 누르거나 변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

Time Format

Time Format항목에 초점을 맞춘다.

옵션을 변경하려면 기능키를 누른다.

Date Format

Date Format 항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

date format을 선택하려면 화살표 키를 누르고 Accept를 누른다.

변경없이 나가려면 ESC를 누른다.

Language

Language항목에 초점을 맞춘다.

이 옵션을 변경하려면 원하는 기능키를 누른다. 새로운 언어로 변경될 때까지 기다린다.

어떠한 언어로든 로드될 수 있다면 기계는 안전모드에서 작동될 것이다. 이 모드에서 모든 메시지가 영어로 나타날 것이고 Help 기능은 이용할 수 없다.

Beep On

Beep On항목에 초점을 맞춘다.

enable/disable 키로 나타난 기능키를 누른다.

enabled로 선택되면 키를 누르거나 보정 아이콘이 확인될 수 있을 때마다 짧은 소리가 난다.

긴 신호음은 누른 키가 활성화되지 않았거나 보정 중에 잘못이 발견되었을 경우이다.

Instrument ID

Instrument ID항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

Instrument ID를 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

확정하려면 Accept를 누르고 저장하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

Baud Rate

Baud Rate 항목에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

원하는 통신보드를 선택하려면 화살표를 사용한다. 확정하려면 Accept를 누르고 나가려면 ESC를 누른다.

Meter Information

Meter Information에 초점을 맞춘다.

Select를 누른다.

다음의 정보들이 보인다.

-firmware version

-language sersion

-mV와 온도 요소 보정 시간/날짜

-배터리 능력

Range Specific Parameters

Calibration Timeout

Calibration Timeout에 초점을 맞춘다.

Modify를 누른다.

원하는 값을 설정하려면 화살표를 사용한다.

확정하려면 Accept를 누르고 저장하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

참고: 설정되면 보정 후에 설정된 날짜가 지나면 “CAL DUE”경고가 나타날 것이다.

Out of Calibration range check

Out of Cal range check 항목에 초점을 맞춘다.

이 기능 사용여부를 설정하기 위해 그에 상응하는 기능키가 나타난다.

만약 enabled로 설정되면 EC 보정 포인트에서 EC 기록이 멀 경우에 경고 메시지가 나타날 것이다.

Temperature Source

Temperature Source 항목에 초점을 맞춘다.

이 옵션을 변경하기 위하여 나타난 기능키를 누른다.

전극에 내장된 온도센서로 자동으로 측정하려면 Probe를 선택한다.

화살표 키를 사용하여 온도를 설정하려면 Manual을 누른다.

Temperature compensation

Temperature compensation 항목에 초점을 맞춘다.

실제 전도도 값을 표시하려면 No TC를 누른다.(온도 보정 안 됨.)

온도 계수를 사용하여 자동 전도도 보정을 하려면 Linear을 선택한다.

설정된 temperature Coefficient를 사용하여 자동적으로 전도도 값을 보정하려면 Linear을 선택한다.

자연수 보정 평균을 사용하여 자연수 측정에 대한 온도보정은 Non Linear을 선택한다.

Range Select

Range Select 항목을 선택한다.

측정범위 모드를 선택하려면 Modify를 누른다.

선택을 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

확정하려면 Accept를 누르고 저장하지 않고 나가려면 ESC를 누른다. Automatic이 선택되면 기계는 자동적으로 입력 값에 따라 범위가 변경된다.

측정범위중 하나가 선택되면 범위에 상응하는 모든 기록들이 표시될 것이다.

기록이 최대 6자리 숫자로 표시될 것이다. 기록이 최대 6자를 초과하면 사용가능한 최대값이 깜박일 것이다.

참고: Range select 항목은 EC와 Resistivity 측정범위에서만 설정될 수 있다.

Cell Constant

Cell Constant항목에 초점을 맞춘다.

셀상수 값을 변경하려면 Modify를 누른다.

셀상수 값을 변경하려면 화살표를 사용한다.

확정하려면 Accept를 누르고 변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

Out of Cal-Range Warning

Out of Cal-Range Warning 항목에 초점을 맞춘다.

옵션을 변경하려면 표시된 기능키를 누른다.

설정되면 EC 기록이 보정 범위 내에 없으면 “Out Cal Range”메시지가 나타날 것이다.

Temperature Coefficient

Temperature Coefficient항목에 초점을 맞춘다.

Temperature Coefficient 설정하려면 Modify를 누른다.

그 값을 변경하려면 화살표 키를 사용한다.

확정하려면 Accept를 누르고 변경하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

Temperature Reference

Temperature Reference 항목에 초점을 맞춘다.

그 온도 단위를 변경하려면 나타난 기능키를 누른다.

Temperature unit

Temperature unit 항목에 초점을 맞춘다.

Temperature unit단위를 변경하기 위해 보이는 기능키를 누른다.

Log On Demand

이 기능은 400개까지의 기록을 저장하기위해 사용된다. 기록된 데이터 모두는 USB포트를 사용하여 PC로 전송할 수 있다.

Logging The Current Data

현재 기록을 메모리에 저장하려면 측정모드에 있을 때 LOG를 누른다.

기계에 잠시 동안 기록 번호와 남은 저장 공간이 보일 것이다.

LOG 공간이 가득 차면 Log 키를 눌렀을 때 “Log space is full”메시지가 잠시 동안 보일 것이다.

저장공간을 비우기 위해 View Logged Data 모드로 들어가서 기록을 삭지한다.

View Log On Demand Data

View Logged Data 모드로 들어가려면 RCL을 누른다.

Log on demand 측정 선택으로 들어가려면 Man Log를 누른다.

화살표 키를 사용하여 원하는 범위에 초점을 맞추고 View를 누른다.

선택된 범위에 상응하는 lot의 리스트가 나타난다.

현재 범위에서 로그 된 데이터가 없으면 기계는 “No Records”메시지가 나타난다.

기록 리스트 사이를 이동하려면 화살표 키를 사용한다.

Delete All 화면으로 들어가려면 Delete All를 누른다.

Delete 레코드 화면으로 들어가려면 Delete를 누른다.

선택된 기록의 자세한 정보를 보려면 More를 누른다.

More를 누른면.

정보의 전체 화면을 이동하려면 PgUp 또는 PgDown을 누른다.

메모리 된 기록사이를 이동하려면 화살표 키를 사용한다.

Delete를 누르면.

삭제할 기록에 선택하려면 화살표키를 사용하고 CFM을 누른다.

나가려면 ESC를 누른다.

Delete All을 누르면 정말 삭제할 것인지 묻는다.

확정하려면 CFM을 누르거나 삭제하지 않고 나가려면 ESC를 누른다.

USP range를 위해 기계는 샘플 ID와 분석시간 날짜가 보일 것이다.

날짜:

원하는 레코드를 선택하려면 화살표 키를 사용한다.

기록하나 지우기 모드로 들어가려면 Delete를 누른다.

전부 지우기 모드로 들어가려면 Delete All을 누른다.

기록 정보 전체를 보려면 More를 누른다.

기록화면을 이동하려면 PgUp 또는 PgDown을 누른다.

AUTOLOG

이 기능은 1000개 기록까지 저장이 가능하다.

모든 기록된 데이터는 USB포트를 사용하여 PC로 전송할 수 있다.

메모리 공간은 많은 기록들로 구성된다. 한 구역에 1-1000개 기록까지 담을 수 있다. 최대 이용 가능한 구역번호는 100이다.

Start Autolog

Setup 메뉴에서 원하는 로징 간격을 설정한다.

5,10,30s 또는 1min 간격이 선택되면 AutoPower Off 기능을 사용할 수 없다.(메모리된 각 샘플은 자동꺼짐 카운터를 다시 시작해야한다.) 다른 간격을 위해 기계는 수면모드로 들어갈 것이다. 이 모드에서 기계는 입력 관리를 계속하고 설정된 간격에서 기록이 메모리 된다. 수면 모드에서 나가려면 아무키나 누르면 된다.(ON/OFF 제외)

참고: 수면 모드에 있을 때 기계는 ON/OFF 스위치로 끌 수 없다. 수면모드에서 나가서 ON/OFF 키로 전원을 꺼야한다.

측정화면에서 autolog를 시작하려면 StartLog키를 누른다. lot 번호와 남은 메모리 공간이 잠시동안 보인다.

autolog 공간이 가득차거나 lot 번호가 100를 초과하면 “Auto log space is full”메시지가 보일 것이다.

View Autolog Data

View Logged Data 모드로 들어가려면 RCL을 누른다.

자동 로그 range 선택에 들어가려면 AutoLog를 누른다.

화살표 키를 눌러 원하는 범위에 초점을 맞추고 View를 누른다.

선택된 범위에 상응하는 lot의 리스트가 나타난다.

현재 범위에서 로그 된 데이터가 없으면 기계는 “No Records”메시지가 나타난다.

기록 리스트 사이를 이동하려면 화살표 키를 사용한다. Delete All 또는 Delete 화면으로 들어가려면 Delete All 또는 Delete를 누른다. 기록 하나를 지우려고 할 때 정말 지울 것인지 묻는다.

자세한 정보를 보려면 More를 누른다.

특정 lot에 대한 기록 리스트가 보인다.

전체의 기록 정보를 보려면 More를 누른다.

정보화면을 이동하려면 PgUp 또는 PgDown을 누른다.

AutoEnd

LCD에 첫 번째 안정적인 기록을 고정하려면 기계가 측정모드에 있을 때 AutoEnd를 누른다.

기록이 안정될 때까지 “Wait” 문자가 깜박일 것이다.

기록이 안정되면 “Hold”아이콘이 나타날 것이다.

지속적인 기록모드로 들어가려면 Continue를 누른다.

Temperature Calibration(전문기술필요)

모든 기계는 온도에 대해 보정되어 출고된다.

한나의 온도 프로브는 교체가 가능하며 프로브를 교체할 때마다 보정을 해줄 필요가 없다.

온도 측정이 부정확하다면 온도 재보정이 필요하다.

정확한 재 보정을 하려면 구매처나 전문가에게 맡기거나 아래 설명법을 따른다.

EC 또는 Salt 보정화면에서 온도 보정모드로 들어가려면 기능키 “T”를 누른다.

2포인트 보정을 실행하는 것이 좋다.

보정은 간격 차가 최소 25℃에서 2포인트에서 실행 할 수 있다. 첫 번째 포인트는 0℃ 가까이 에서 하고 두 번째 포인트는 50℃가까이에서 하는 것이 좋다.

• 얼음과 물이 들어있는 용기를 준비하고 다른 하나에는 뜨거운 물(약 50℃)을 담은 용기를 준비한다. 온도 변화를 최소화하기 위해 용기 주변에 절연물질을 둔다.

• 레퍼런스 온도계로서 최소측정단위 0.1℃인 보정된 온도계를 사용한다. 온도센서가 내장된 HI76313 EC프로브를 연결한다.

• 얼음물이 담긴 용기에 HI 76313을 담근다. 프로브가 안정되도록 잠시 기다린다.

• 레퍼런스온도로 측정된 얼음물에 대한 보정 포인트 값을 설정하려면 화살표 버튼을 사용한다.

레퍼런스 온도계에서 측정된 보정 포인트 값을 설정한다.

• 기록이 안정되고 선택된 보정 포인트와 가까우면 CFM 기능키가 나타난다.

• 확정하려면 CFM을 누른다.

• 두 번째 예상 보정 포인트가 나타난다.

• 두 번째 용기에 프로브를 담그고 프로브가 안정되도록 잠시 기다린다.

• 레퍼런스 온도계로 측정된 보정 포인트 값을 설정하려면 화살표 키를 사용한다.

• 기록이 안정되고 선택된 보정 포인트와 가까우면 CFM 기능키가 나타난다.

• 확정하려면 CFM을 누른다. 기계는 측정모드로 돌아간다.

참고:

• 기록 값이 선택된 보정 포인트와 가깝지 않거나 첫 번째 선택된

보정 포인트와 두 번째 선택된 보정 포인트의 차가 25℃보다 작다면

“Wrong”메시지가 깜박일 것이다.

• WRONG의 원인이 보정 포인트 사이의 차이의 경우 뜨거운 물로 용기의 온도를 올려준다.

• WRONG의 원인이 온도 기록일 경우 프로브를 변경하고 보정을 다시 시작한다.

보정이 안 될 경우 구매처에 연락한다.

• 1-point 보정을 위해 첫 번째 보정을 확인한 후에 ESC를 누른다.

PC Interface

소프트웨어 HI 92000 WindowsⓇ(옵션)로 PC에 연결하여 기계로부터 데이터를 전송할 수 있다. HI 92000은 EH한 그래프와 온라인 도움말 기능을 제공한다.

데이터는 가장 대중적인 스프레드시트 프로그램으로 만들어진다.

PC에 연결하려면 USB 케이블 커넥터를 사용한다. 기계 전원이 꺼졌는지 확인하고 USB 소켓에 커넥터 한쪽을 연결하고 다른 한쪽을 사용자 PC 시리얼 또는 USB포트에 꽂는다.

배터리 충전/ 교체

이 기계는 충전 가능한 배터리가 들어있다.

먼저 기계 작동을 시작하거나 새로운 것으로 배터리를 변경하였을 때 다음 과정을 실행한다.:

• 충전 건전지가 완전히 방전될 때까지 기계를 작동한다.

• 충전시간을 지킨다.(약 16시간)

이 과정을 3번 반복한다.

야외에서 측정하거나 기계 작동을 마칠 때마다 full이 아닌 배터리 표시가 보이자마자 충전 건전지를 충전해 주는 것이 좋다.

배터리 용량이 20%이하일 경우 시리얼 통신과 배경조망 기능을 이용할 수 없다.

충전지를 교체하려면 다음 단계를 따른다.

• 기계를 끈다.

• 기계의 아래쪽에 나사를 푼다.

• 배터리 홀더를 꺼내어 다 쓴 배터리를 꺼낸다.

• 새로운 1.2V AA 1300 mAh NiMH 충전지 4개를 양극을 잘 맞추어 넣는다.

• 배터리 홀더를 다시 밀어 넣고 나사를 꽉 조인다.

충전지를 충전하려면 다음 과정을 따른다.:

• 12 Vdc 아답터를 배터리 충전기 메인에 연결한다.

앞쪽 LED에 불이 켜진다.(그린)

• 기계를 배터리 충전기 케이스에 올려놓는다.

배터리 용량이 100% 미만일 때 충전 그림이 보일 것이다.

• 완전충전이 될 때까지는 16시간이 걸린다.

참고: • 충전이 낮은 전류에 진행될 경우, 충전지 손상 없이 기계를 16시간 이상 충전기위에 두어도 된다.

• 배터리 충전동안에는 기계를 꺼두는 것이 좋다. 충전과정에서 측정값에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

• 배터리 충전은 HI 710042 충전기를 사용하여 위험하지 해야 한다.

경고

충전지를 일반 알카라인 배터리로 교체하지 않는다.

충전기에 알칼라인 배터리가 든 기계를 올려두면 안 된다.

제조자는 알칼라인 배터리 사용으로 인해 생기는 문제에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않는다.

참고: 기계는 배터리 용량이 너무 낮을 경우 에러기록을 예방하기위해 자동으로 기계를 꺼주는 BEPS(배터리 에러 방지 시스템)기능을 가지고 있다.

프로브관리

측정 후에 깨끗한 물로 프로브를 헹군다. 더 깨끗이 세척하려면 프로브 슬리브를 빼고 부드러운 천으로 프로브를 닦는다. 프로브에 슬리브를 다시 끼운다. 프로브 세척 후에 기계를 다시 보정한다.

플레티늄 링은 유리로 감싸고 있다. 프로브를 다룰 때 특히 주의한다.

Replatinisation

전도도 셀의 전극에 검은 백금 코팅은 사용 전후에 재료에 손해가 났거나 지워지지 않았는지 살펴보아야한다. 만약 코팅이 흐려지면 세척이나 Replatinisation를 해야 한다.

프로브 Replatinisation를 실행하려면 EC 측정범위에서

CAL을 눌러 보정화면으로 들어간다.

Replatinisation이 담긴 비커에 Probe를 넣고 Start를 누른다.

Stop 또는 ESC를 누르면 프로세스가 중단된다.

Replatinisation 과정은 약 5분 정도 소요된다.

Replatinisation용액에서 프로브를 꺼내고 그것을 중성수로 헹군다.