HI 98360 사용법

기능설명

① 전원 아뎁터 소켓

② RS 232 플러그

③ DIN 커넥터

④ LCD

⑤ ON/OFF - 기기를 끄고 킴

⑥ ALT - 교체키 사용

⑦ RANGE FIXED - 측정범위선택 또는

(ALT키로) LCD의 현재 범위 고정

⑧ CAL AutoEnd - 보정모드 또는

(ALT키로) Auto Endpoint 모드로 들어감.

⑨ ▼CFM - 아래로 이동 또는 (ALT키로) 값 확인저장.

⑩ ATC TC - 온도보정모드 선택 또는

(ALT키로) 온도계수 값 보기

⑪ ▲FNC - 위로 이동 또는 (ALT키로) 셋업모드로 들어감

⑫ LOG RCL - 저장 또는 (ALT키로) 측정값 불러오기

연결하기

뒤의 커버를 열고 배터리의 양극을 잘 맞추어 넣는다.

다시 커버를 닫는다.

배터리 대신에 전원소켓에 아답터 연결이 가능하다.

기기 위쪽에 EC/TDS프로브를 7-pin 커넥터에 연결한다.

링을 꽉 조인다.

프로브 관이 아래그림처럼 제대로 끼워졌는지 확인한다.

SETUP

Setup은 기계 항목보기 또는 변경할 때 사용된다.

Setup 모드로 들어가려면 기기가 측정모드에 있을 때 ALT+FNC를 누른다.

LCD 위쪽에 “Set”이 보이고 아래 LCD에는 현제 setup 아이템코드가 깜박인다.

원하는 setup 항목을 선택하려면 ▲또는 ▼를 사용한다.

확정하려면 ALT+CFM을 누른다.

참고: 아이템 확정 전에 ALT+FNC을 누르면 기기는 취소되고 측정모드로 돌아간다.

일단 원하는 setup 아이템이 선택되면 그것의 현재 값이 깜박인다.

(만약 변경 가능한 항목일 경우)

값을 변경하려면 ▲또는 ▼를 사용한다.

확정하려면 ALT+CFM을 누른다.

참고: 변경하지 않고 이전의 set 값으로 나가려면 확정 전에 ALT+FNC을 누른다.

아래의 표는 setup 항목과 유효범위, 기본 값이 나열되어있다.

Item	설명	유효범위	기본 값
tc	온도보상계수	0.00 to 6.00%/℃	1.90
tcE	온도보정모드	Atc, Mtc,notc	Atc
rEF	레퍼런스온도	20 or 25℃	25℃
tdS	TDS 계수	0.40 to 0.80	0.50
CEL	셀상수(K)	0.500 to 1.700	1.000
Aof	Auto-Off 가능	On,OFF	On
YEA	연도	1999 to 2098	1999
dAT	날짜	dd:mm	01:01
hou	시간	hh:mm	00:00
uEr	펌웨어 해제
Chr	배터리 용량 테스트

참고

Ⅰ enabled라면 자동 꺼짐 시간이 5분으로 고정된다.

Ⅱ 배터리 용량 테스트가 선택되면(Chr), LCD에 배터리 잔류량이 퍼센트로 보일 것이다.

100%는 완전 충전되었다는 의미이고 기기가 작동할 수 있는 최소 배터리 용량은 0%로 표시된다.

배터리 충정 용량은 일반적으로 알칼리 배터리 방전 상태평가를 기본으로 계산된다.

만약 기기가 외부 전원 아뎁터와 연결되었고 “Chr”이 선택된다면 LCD에 “LINE”이 보일 것이다.

Ⅲ 시초에 주요 LCD에 짧게 레퍼런스 온도가 보이고 동시에 두 번째 LCD에 “rEF”가 보일 것이다.

측정하기

기기를 켜려면 ON/OFF을 누른다.

시작하면 액정에 잠시 동안 “rEF”표시와 함께 레퍼런스 온도 값이 보일 것이다.

프로브를 측정할 용액에 담근다.

슬리브 구멍이 완전히 잠겨야만 한다. 공기방울을 없애기 위해 프로브를 톡톡 두드려준다.

필요하다면 원하는 측정항목(EC, TDS, NaCl)이 LCD에 선택될 때까지

RANGE버튼을 누른다.

기록이 안정되도록 기다린다. 위쪽 LCD에 선택된 항목의 값이 보이고

동시에 아래 LCD에는 온도 값이 보일 것이다.

참고

Ⅰ “----”표시는 값이 측정범위를 벗어난 것이다.

Ⅱ 기록이 안정되지 않으면 안정표시 “～” 이 깜박일 것이다.

Ⅲ 측정 전에 기기가 보정되었는지 확인한다.

Ⅳ 측정이 다른 샘플에서도 성공적으로 되려면 정확도를 위해 프로브를 샘플에 담그기 전에 중성수로 전체적으로 헹구는 것이 좋다.

Ⅴ 배터리 수명을 최대화하기 위해 기기는 자동적으로 사용이 없을시 5분후에 자동적으로 꺼진다. 다시 작동시키려면 ON/OFF 버튼을 누른다. 이 기능은 setup 모드에서 설정할 수 있다.(SETUP 부분 참고)

Ⅵ TDS기록은 EC 기록에 기본 값이 0.50인 TDS 계수를 곱하여 얻을 수 있다. TDS 계수는 setup 모드에 들어가서 “tdS”를 선택하여 0.40에서 0.80 범위 내에서 변경가능하다.(SETUP 참고) TDS를 측정할 때 항상 레퍼런스 온도는 25℃로 설정되어있다.

Ⅶ 대체기능 버튼을 사용하려면 (RCL, FNC, CFM, FIXED, TC와 Auto End) 먼저 ALT키를 누른 상태에서 원하는 버튼을 누른다.

AUTORANGING(자동범위조정)

EC와 TDS 범위는 자동으로 조정된다. 기기는 자동적으로 가장 높은 분해능으로 범위를 설정한다.

ALT+FIXED를 눌러 자동범위조정기능을 해지하고 현재 범위가 LCD에 고정되도록 한다. “F1”문자가 깜박인다.

autoranging 옵션을 다시 저장하려면 ALT+FIXED을 다시 누른다.

참고: RANGE를 누를 경우, setup 또는 보정 모드에 들어갈 경우 기기가 써지고 다시 전단계로 갈 경우 Autoranging 자동으로 재 저장된다.

AUTO ENDPOINT MODE

Auto Endpoint(자동 종료점) 기능은 기록이 안정점에 도달될 때 액정에 고정시킬 수 있다.(EC/TDS/NaCl과 온도측정)

Auto Endpoint모드로 들어가려면 ALT+AutoEnd키를 누른다.

LCD에 깜박이는 “H”표시와 함께 현재 기록이 보일 것이다.

측정값이 안정되면 깜박이던 “H”도 멈추고 측정된 값이 액정에 고정된다.

이 모드에서 나가거나 원래 모드로 돌아가려면 다시 ALT+AutoEnd를 누른다.

참고; Auto Endpoint모드에서 현재 측정(안정과 불안정 모두)은 LOG 키를 누르면 기기 메모리에 저장할 수 있다.

참고: Auto Endpoint모드에서는 보정모드로 들어갈 수 없고 온도 보정이나 측정옵션을 변경할 수 없다.

온도 보상

온도보정을 위한 세 가지 옵션이 있다.

Automatic(Atc) :  프로브는 온도가 내장되어있다; 온도 값은 EC/TDS 기록에 대해 자동으로 보정된다.

Manual(Mtc): LCD하단에 보이는 온도값은 사용자가 위/아래 화살표 버튼으로 수동으로 설정가능하다.

이 옵션이 활성화되면 “°C”표시가 깜박인다.

No Compensation(notc): LCD 하단에 보이는 온도 기록은 고려하지 않는다. LCD 상단에 기록은 실제의 EC 또는 TDS 값이다. 이 옵션이 활성화되면 “%TC”가 깜박인다.

원하는 옵션을 선택하려면 LCD에 보일 때까지 ATC를 누른다.

온도 보정이 활성화되었을 경우 측정값은 기본 온도계수 1.90%/℃를 사용하여 보정된다.

SETUP모드로 들어가서 “tc”항목을 선택하고 0.00에서  6.00%/℃범위 안에서  다른 온도계수(TC)를 선택할 수 있다.(SETUP참고)

현재 온도 계수는 ALT+TC를 눌러 볼 수 있다. 값은 LCD하단에 표시된다.

EC/TDS 보정

EC 보정은 싱글 포인트로 진행된다. 선택 가능한 보정 포인트는 0.0, 84㎲/cm, 1413㎲/cm, 5.00mS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm이다.

EC 보정으로 들어가려면 EC 측정을 선택하고 CAL을 누른다.

참고: TDS기록은 자동적으로 EC기록으로부터 얻어지고 특별히 보정이 필요없다. TDS 측정에서 CAL을 눌러도 효과가 나타나지 않는다.

프로브를 소량의 보정용액이나 중성수로 헹군다. 프로브를 용액에 담근다. 슬리브 구멍이 완전히 잠겨야한다. 슬리브 안에 공기방울을 제거하기 위해 프로브를 톡톡 여러 번 두드려준다.

zero 보정을 위하여 공기 중에 프로브를 건조시킨다.

“STD”와 “CAL”표시가 보인다.

LCD상단에 보정되지 않은 EC 기록이 보인다.

LCD 하단에 버퍼 값이 보인다. 안정표시 “～”가 깜박인다.

필요하다면 원하는 값을 선택하기위해 ▲또는 ▼를 사용한다.

깜박이는 “～”가 멈추면 기록이 안정된 것이다.

확정을 묻는 “CFM”이 깜박이기 시작한다.

확정하려면 ALT+CFM을 누른다.

모두 만족되면 기기에 “Stor Good”메시지가 보이고 측정모드로 돌아간다.

참고

Ⅰ 보정 안 된 기록이 예상 값보다 너무 멀면 보정이 되지 않는다. “CFM”표시가 나타나지 않는다,; 오류나 오염된 용액이라는 신호를 보내기 위해 “～”와 “STD”가 깜박인다.

Ⅱ 최상의 결과를 위해 측정샘플과 가까운 보정 값을 선택한다.

Ⅲ EMC 방해를 최소화하기 위해 플라스틱 비커를 사용한다.

Ⅳ 기기는 보정동안에 1.90%/℃보정요소를 사용한다. setup 항목이 “tc”가 다른 값으로 설정되었다면 보정모드를 종료할 때 상단 LCD에 보이는 값이 예상된 버퍼 값과 다를 수 있다.

Ⅴ 셀 상수 값은 보정과정 없이도 바로 설정될 수 있다. 셀 상수를 설정하려면 setup 모드로 들어가서 “CEL”을 선택한다. (SETUP 참고)

NaCl 보정

보정은 100.0% NaCl에서 1-point 보정이다. 100% NaCl 보정용액인 HI 7037보정용액(해수용액)을 사용한다.

* NaCl 보정으로 들어가려면 NaCl 측정을 선택하고 CAL을 누른다.

* 프로브를 소량의 보정용액이나 중성수로 헹군다. 프로브를 HI 7037 용액에 담근다. 슬리브 구멍이 완전히 잠겨야한다. 슬리브 안에 공기방울을 제거하기 위해 프로브를 톡톡 여러 번 두드려준다.

* “STD”와 “CAL”표시가 보인다. 상단 LCD에 보정되지 않은 NaCl이 백분율로 표시된다. 하단 LCD에는 “100”이 보인다.

* 깜박이던 “～”표시가 멈추면 기록은 안정된 것이다. 확정을 묻는 “CFM”표시가 깜박이기 시작한다.

* 보정을 확정하려면 ALT+CFM을 누른다.

* 모두 만족되면 기기에 “Stor Good”메시지가 보이고 측정모드로 돌아간다.

참고: 보정 안 된 기록이 예상 값보다 너무 멀면 보정이 되지 않는다. “CFM”표시가 나타나지 않는다,; 오류나 오염된 용액이라는 신호를 보내기 위해 “～”와 “STD”가 깜박인다.

온도보정(전문가를 위한)

보정은 0.0, 50.0℃에서 2-포인트로 진행된다.

* 프로브를 0℃ 용액에 담근다.

* 온도보정모드로 들어가기 위해 LOG+CAL을 누르고서 기기를 켠다.

* 하단 LCD에 “0.0℃”; “STD”와 “CAL”표시가 나타난다.

* 기록이 안정되면 “CFM”이 깜박이기 시작한다.

* 확정하려면 ALT+CFM을 누른다. LCD 하단에 50.0℃가 표시된다.

* 프로브를 50℃용기에 담근다.

* 기록이 안정되면 “CFM”이 깜박이기 시작한다.

* 확정하려면 ALT+CFM을 누르고 이전작동으로 돌아간다.

온도 조절

온도기록은 수동으로 다음 과정에 따라 조절할 수 있다.

온도 보정 모드로 들어가려면 LOG+CAL을 눌러 기기를 켠다.

온도조절모드로 들어가려면 CAL을 누른다.

상단과 하단 LCD에 현재 온도값이 보일 것이다.

화살표 버튼을 사용하여 상단 LCD에 온도값을 조절한다.

최대 조절은 현재 기록의 ±1℃이다.

확정하려면 ALT+CFM을 누른다.

기기는 측정모드로 돌아가고 새로운 온도가 표시된다.

참고: 어떠한 변경을 하지 않고 종료하려면 LOG+CAL을 누른다.

LOGGING FUNCTION

측정모드에서 현재 기록을 메모리에 저장하려면 LOG 버튼을 누른다.

LCD에 “LOG”표시와 샘플번호와 함께 “Stor”이 표시될 것이다.

LOG를 누르면 정보의 전체 설정이 메모리 된다.: 날짜, 시간, EC/TDS/NaCl과 온도기록.

250샘플까지 메모리에 저장된다.

메모리가 다 찼을 때 LOG를 누르면 샘플을 저장할 수 없고 LCD에 “FULL”메시지가

뜬다. 이러한 경우 필요하다면 몇몇 데이터를 삭제한다.

로그된 데이터 보기

저장된 정보를 불러오려면 ALT+RCL을 누른다.

기기는 마지막에 로그된 샘플의 날짜(LCD 상단)와 숫자(LCD 하단)가 보인다. 메모리에 저장된 샘플이 없을 경우, “ZERO”라는 표시가 보일 것이다.

* 원하는 샘플번호를 선택하려면 화살표 버튼을 사용한다.

마지막 샘플이 표시되었을 때 ▲버튼을 누르면 첫 번째 샘플로 간다.

* 선택된 샘플의 데이터를 보려면 RANGE를 누른다.

날짜 확인 후 나머지 데이터는 아래 순서로 볼 수 있다.

- 년도

- 시간

-EC, TDS, NaCl 기록

“----”는 측정범위를 벗어났거나

프로브가 연결되지 않았음을 뜻함.

- 온도기록

“----”는 측정범위를 벗어났음을 뜻함

* 위/아래 화살표 버튼을 사용하여 다른 샘플로 전환할 수 있다. 예를 들어, 샘플의 기록이 보일 때 위 화살표 버튼을 누르면 다음 샘플의 기록 보일 것이다.

* 언제라도 원래 작동모드로 돌아가려면 ALT+RCL을 누른다.

로그된 데이터 삭제하기

하나의 샘플 또는 모들 메모리를 동시에 삭제할 수 있다.

하나의 샘플 삭제하기:

* 로그된 데이터 보기 모드로 들어가서 원하는 샘플번호를 선택한다.

* ALT+AutoEnd를 누른다. 확정을 묻는 “CFM”표시가 깜박이기 시작한다.

* 삭제를 확정하기 위해 ALT+CFM을 누른다.

참고: 데이터를 삭제하지 않고 나가려면 ALT+AutoEnd를 누른다.

로그된 데이터 보기에서 삭제된 샘플이 선택되면 “NULL”메시지가 뜰 것이다.

메모리에 모든 데이터 삭제하기:

* 로그된 데이터 모드 보기로 들어간다.

* ALT+TC를 누른다. 확정을 묻는 “CFM”이 깜박이기 시작할 것이다.

* 삭제를 확정하기 위해 ATL와 CFM을 누른다.

참고: 데이터 삭제를 하지 않으려면 ALT+TC를 누른다.

참고: 메모리에 저장된 샘플이 없는 상태에서 삭제를 시도할 경우 기계에 “Zero”메시지가 뜨고 원래의 작동 모드로 돌아간다.

DATA TRANSFER TO PC

RD232C를 통해 PC로 기기를 연결한다.(커넥터는 기기 위쪽에 위치).

HI 920011(5 to 9-pin)연결 케이블사용.

사양

Isolated 8-bit 데이터 전송

Baud Rate: 2400

Start bit: 1

Stop bit: 1

Parity bit none

PC로 명령보내기

연결 케이블을 PC에 연결하고 단자 프로그램을 시작한 뒤 통신 옵션을 다음과 같이 설정한다.:8, N, 1 no flow control

명령어

MOD - 기기의 펌웨어 코드 요청

RPA - setup 항목 셋팅 요청

LTB - 로드된 샘플의 번호 요청

LOD - 로그된 데이터 요청

기기는 아래 순서로 응답한다.

status byte

data(ddmmyy)

time(hhmm)

measurement(binary)

온도기록(binary)

로그된 데이터 마지막에 검사합계가 보내진다.(2 complement)

참고: 기기는 오류나 모르는 명령을 받을 경우 <CAN>을 보낼 것이다.

배터리 교체

배터리를 사용할 경우 다음 배터리 용량을 확인할 수 있다.

* Low battery - 배터리표시가 LCD에 보인다. 새로운 배터리를 넣거나 아답터를 연결하기 전까지 배경조명은 자동적으로 사용할 수 없게 된다. 배터리 표시가 나타나면 배터리는 보통 10%정도 남아있는 것이고 측정은 가능하다.

* Very Weak battery - 기기는 에러작동을 예방하기 위해 꺼진다.

참고: 기기가 몇 분 동안 꺼질 경우(예 배터리가 방전되어) 현재 날짜 시간은 잃게 된다.

배터리 교체는 1.5V AA 알카라인 타입이다.

배터리가 다 닳으면 기기 뒤편의 배터리칸 커버를 열고

새로운 4개의 1.5V AA를 양극을 잘 맞추어 넣는다.

새로운 배터리는 약 200시간 지속된다.(2700mA/H 배터리로)

12VDC 아뎁터도 사용가능하다.

프로브 관리

측정 후에 프로브를 깨끗한 물로 헹군다. 더 깨끗이 세척하려면 프로브 슬리브를 빼고 천 또는 연마제가 없는 세척제로 세척한다.

프로브에 슬리브를 다시 끼운다.

프로브 세척 후에 기기를 다시 보정한다.

온도도별 전도도 차트

물 같은 용액의 전도도는 이온 움직임의 수단으로서 전기적 흐름을 전달하기 위한 그것의 힘을 측정한 것입니다.

온도가 증가해도 전도도 증가하지 않음.

솔루션 이온들의 번호와 유형에 의해 그리고 솔루션 자체의 점성에 의해 전도도가 증가합니다. 매개변수 둘 다 온도에 의존합니다. 온도에서 전도도의 관계는 일반적으로 ℃당 퍼센트처럼 특정한 온도에서 ℃당 상대 변화로서 나타납니다.

아래 메뉴에 HANNA 보정 버퍼들의 온도관계를 목록으로 만들었습니다.

℃	HI 7030	HI 7031	HI 7033	HI 7034	HI 7035	HI 7039
	HI 8030	HI 8031	HI 8033	HI 8034	HI 8035	HI 8039
	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)	(㎲/㎝)
0	7150	776	64	48300	65400	2760
5	8220	896	65	53500	74100	3180
10	9330	1020	67	59600	83200	3615
15	10480	1147	68	65400	92500	4063
16	10720	1173	70	67200	94400	4155
17	10950	1199	71	68500	96300	4245
18	11190	1225	73	69800	98200	4337
19	11430	1251	74	71300	100200	4429
20	11670	1278	76	72400	102100	4523
21	11910	1305	78	74000	104000	4617
22	12150	1332	79	75200	105900	4711
23	12390	1359	81	76500	107900	4805
24	12640	1386	82	78300	109800	4902
25	12880	1413	84	80000	111800	5000
26	13130	1440	86	81300	113800	5096
27	13370	1467	87	83000	115700	5190
28	13620	1494	89	84900	117700	5286
29	13870	1521	90	86300	119700	5383
30	14120	1548	92	88200	121800	5479
31	14370	1575	94	90000	123900	5575