HI 8427

* pH 보정;

- 보정기의 BNC 접속소켓에 pH기기의 케이블을 사용하여 보정기를 pH기기에 연결한다.

- 기기를 켜고 보정기의 pH7을 선택한다.

"LOW BATTERY"LED에 불이 들어오지 않나 확인한다. 만일 불이 들어온다면 보정을

수행하기전에 밧데리를 교체한다.

- 기기가 pH7을 나타내는가 체크한다. 만일 그렇지 않다면 pH7이 나오도록 기기를 조정한다.

(pH 기기 조정에 대한 지시매뉴얼 참조)

- 보정기에서 어떤 다른 pH값을 선택하고 원하는 사용 온도에 'C노브를 설정한다.

(예를들어 30'C에서 pH4) 만일 기기에 연결된 온도 PROBE가 있다면 pH 기기에 표시되어있는

측정된 온도를 'C노브로 맞춘다. 만일 기기가 수동으로 온도보상이 되어졌다면 pH 기기와

보정기를 같은 온도로 온도설정을 조정한다.

- 기기가 사용온도에서 보상된 정확한 pH값을 나타내는지 체크한다.

만일 그렇지 않다면 올바른 pH값이 나오도록 조정한다.

*주의 : 'C노브는 기준으로 사용된 pH7을 제외한 pH보정에서만 사용될 수 있다.

따라서 우선 pH7에 보정해야 한다. 기기는 보정기의 'C 설정이나 pH기기의 온도설정에

관계없이 pH7을 판독해야 한다.

* mV(ORP) 보정 ;

- 보정기를 BNC 접속소켓을 통해 ORP기기에 연결한다.

- mV기기를 켜고 보정기에 원하는 mV값을 선택한다.

- 만일 기기가 올바른 mV값을 표시하지 않느다면 올바른 mV값이 표시될 때까지 기기를 조정한다.

(기기 조정에 대한 지시매뉴얼 참조)

- 'C노브는 mV보정 동안 시행되지 않는다.

* 고 임피던스 테스트

- 기기의 케이블과 접속소켓을 사용하여 보정기를 pH/mV 기기에 연결시킨다. "HIGH IMPEDANCE"

버튼을 누른다음 보정기에 회전스위치로 어떤 pH/mV값을 돌릴때 "LEAKAGE"LED를 관찰한다.

- 만일 LED에 불이 켜지지 않는다면 케이블과 접속소켓이 기기에 연결되어있고 기기의 차단(절연)

이 완벽한 상태에 있는 것이다.

- 만일 LED에 불이 켜지면 보정기에 연결된 케이블만 남겨놓고 pH/mV기기로 부터 케이블을

제거한다음 "HIGH IMPEDANCE"버튼을 누른다. LED에 불이 켜진다는 것은 케이블과 접속소켓에

누수(샘)문제가 있다는것을 의미하며 케이블을 점검/교체 해야 한다.

만일 LED에 불이 켜지지 않는다면 기기에 누수문제가 있으며 pH기기를 점검/서비스 해봐야 한다.