HI 83226

사전 준비

기기를 조심히 다뤄주십시오. 기기가 손상되지 않았는지 확인합니다. 만일 배송 중 손상이 있는 경우, 판매자에 알려주시기 바랍니다.

각 기기는 다음과 함께 제공됩니다:

• 큐벳과 캡 네개

• 큐벳 닦는 천 (1개)

• 가위

• AC/DC 파워 어댑터

• 사용 설명서

Note: 기기가 정확히 작동하는지 확인하기 전까지 모든 물품을 잘 보관하십시오.         결함이 있는 제품은 정상 제품으로 교환해드립니다.

기능적인 설명

기기 설명

1) 큐벳 여는 뚜껑

2) 인덱싱 마크

3) 큐벳 포인트

4) LCD

5) 방수 키패드

6) ON/OFF 파워 스위치

7) 파워 입력 커넥터

8) USB 커넥터

키패드 설명

키패드에 다음과 같이 8가지 키와 3가지 기능키가 있습니다:

화면에 나타난 기능을 수행하기 위해 누릅니다.

현재 화면에서 나오기 위해 누릅니다.

선택 방법 메뉴에 들어가기 위해 누릅니다.

메뉴 혹은 도움 화면에서 위로 올라가고, 설정 값을 올리거나 두 번째 기능에 접근하기 위해 누릅니다.

메뉴 혹은 도움 화면에서 아래로 내려가고, 설정 값을 내리거나 두 번째 기능에 접근하기 위해 누릅니다.

현재 측정치를 기록하기 위해 누릅니다.

기록을 다시 부를 때 누릅니다.

도움 화면을 보기 위해 누릅니다.

셋업 화면에 들어가기 위해 누릅니다.

정확한 측정을 위한 사항

정확한 측정을 위해 측정하는 동안 다음 사항을 따르십시오.

• 색이나 이물질이 많은 경우 영향을 미칠 수 있으므로 활성탄과 여과를 통해 제거    해야 합니다.

• 큐벳을 알맞게 채워야 합니다: 큐벳 안에 액체 꼭대기가 오목합니다: 오목한        부분의 맨 아래 부분이 10mL 표시에 정확히 맞아야 합니다.

샘플 수집과 측정

• 1mL 실린지로 시약 0.5mL를 정확히 측정하기:

(a) 플런저를 실린지 안 끝까지 누르고 그 끝을 용액에 담그십시오.

(b) 0.0mL 표시된 부분까지 플런저를 누릅니다.

(c) 실린지를 빼고 실린지 끝을 깨끗하게 해주십시오. 실린지 끝에 물방울이

맺혀있지 않은지 확인하시고 있다면 제거하십시오. 실린지를 큐벳 위에 수직        으로 세우고 플런저 아랫부분이 정확히 0.5mL 표시된 부분에 닿도록 실린지        안으로 누릅니다. 이제 큐벳에 정확히 0.5mL의 시약을 더해줍니다.

액체와 가루 시약 사용하기

• 시약병의 정확한 사용:

(a) 반복성 있는 결과를 위해, 테이블 위에서 몇 번 두드리고 시약병 외부를

천으로 닦아주십시오.

(b) 시약병은 투여하는 동안 수직으로 두어야 합니다.

• 가루 시약 패킷의 정확한 사용:

(a) 가루 패킷을 열기 위해 가위를 사용하십시오.

(b) 패킷의 가장자리를 눌러 봉곳하게 만듭니다.

(C) 패킷 내용물을 붓습니다.

큐벳 사용하기

• 큐벳을 위 아래로 부드럽게 흔들어 큐벳을 섞으십시오.

• 캡에 있는 흰색 점이 기기에 있는 인덱싱 마크에 맞도록 큐벳을 홀더에 완전히     눌러 넣습니다.

• 시약이 새는 것을 막고 더 정확한 측정을 얻기 위해 큐벳에

HDPE 플라스틱 마개를 먼저 닿고 검은 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 측정 셀에 둘때마다 겉면이 건조해야 하며, 지문이나 먼지로

오염되지 않아야 합니다. HI 731318 혹은 보풀이 일지 않는

천을 사용해 닦아주십시오.

• 더 높은 측정치의 원인이 될 수 있는 샘플에 있는 거품을

제거하기 위해 큐벳을 천천히 흔드십시오. 정확한 측정을 얻기 위해

흔들거나 큐벳을 부드럽게 두드려 거품을 제거합니다.

• 반응한 샘플을 너무 오랫동안 세워두지 마십시오.

• 연속해서 측정치를 얻을 수 있지만 각 샘플 측정 전 새로운

제로화를 수행하고 제로화와 측정을 위해 같은 큐벳을 사용할

것을 권장합니다.

• 측정치를 얻고 나면 즉시 폐기하십시오. 그렇지 않으면 얼룩질 수 있습니다.

• 이 설명서에 설명된 모든 반응 시간은 25℃에 맞춰 있습니다. 20도 아래의 실내    에서는 반응 시간을 높여주고 25도 이상인 실내에서는 반응 시간을 낮춰주십시     오.

작동하기

전원 연결과 배터리 관리

기기에 AC/DC 어댑터 혹은 내장 재 충전 가능 배터리로 전원을 공급합니다.

Note: 기기 플러그를 뽑기 전에 손실될 데이터가 있는지 확인 후 전원을 끄십시오.

기기 스위치가 켜지면 파워 공급 어댑터가 연결되어있는지 확인하십시오. 화면에 배터리 아이콘이 배터리 상태를 표시해줄 것입니다:

외부 어댑터로부터 배터리 충전 중	배터리 충전완료(AC/DC 어댑터 연결됨)
배터리 용량 (외부 어댑터 연결 안 됨)	배터리 낮음 (외부 어댑터 연결 안 됨)
배터리 소모 (외부 어댑터 연결 안 됨)

방법 선택

• ON/OFF 스위치를 눌러 기기를 켭니다.

• 기기가 자동 진단 테스트를 수행할 것입니다. 이 테스트를 하는 동안 한나 기계    로고가 화면에 나타날 것입니다. 5초 후 테스트가 성공적이라면 마지막에 사용된    방법이 화면에 나타날 것입니다.

• 원하는 방법을 선택하기위해 METHOD 키를 누르면 사용가능한 방법이 나타날

것입니다.

• 원하는 방법에 하이라이트 표시를 하려면 ▲▼키를 누르십시오. Select를 누르십    시오.

• 원하는 방법을 선택한 후 관련된 부분에서 설명된 측정 절차를 따르십시오.

• 테스트 수행 전 지시사항을 모두 읽으십시오.

데이터 관리

기기가 사용자 분석 추적하는 것을 돕기 위해 데이터 로그 기능을 합니다. 데이터 기록은 200개가지 가능합니다. 데이터 저장하기, 보기, 삭제하기는 LOG와 RCL 키로 가능합니다.

데이터 저장하기: 유효한 측정만 저장할 수 있습니다. LOG 키를 누르고 마지막 유효 측정이 날짜, 시간과 함께 저장될 것입니다.

보기와 살제하기: RCL 키를 사용하여 데이터 기록을 보고 삭제할 수 있습니다. 마지막에 저장된 측정만 삭제하실 수 있습니다. 또한 데이터 기록 전체를 한번에 삭지할 수 있습니다.

화학 형식

화학 형식 전환은 미리 프로그램 되어 있습니다. 화면에 원하는 화학 형식을 선택하려면 ▲ 혹은 ▼를 눌러 조절하고 Chem Frm 키를 눌러 선택된 방법에 해당하는 이용 가능한 화학 형식을 왔다 갔다 할 수 있습니다.

특별 전환

칼슘 경도를 위해, mg/L를 French degrees(℉), German degrees(˚dH)와 English degrees(˚ E)특별 전환을 사용할 수 있습니다. 이것은 ▲ 혹은 ▼를 누름으로써 조절할 수 있고 Unit 기능키를 눌러 ℉, ˚dH, ˚ E와 mg/L 사이를 왔다 갔다 할 수 있습니다.

설정하기

설정하기 모드에서 기기의 항목을 변경할 수 있습니다. 몇몇 항목이 측정 시퀀스에 영향을 주고 다른 항목은 일반적으로 기기의 작업을 변경합니다.

SETUP을 눌러 셋업 모드에 들어갑니다.

ESC 혹은 SETUP을 눌러 메인 화면으로 돌아갑니다.

셋업 항목의 리스트가 현재 설정된 사항을 보여줄 것입니다. 추가적인 정보를 위해 HELP를 누르십시오.

▲▼ 키를 눌러 원하는 항목을 선택하고 값을 다음과 같이 변경합니다:

배면광

값: 0-8

Modify 키를 눌러 배면광 값으로 들어갑니다.

◀▶ 기능키 혹은 ▲▼키를 사용하여 값을 올리거나 내립니다.

Accept 키를 눌러 확정하거나 ESC를 눌러 셋업 메뉴로 새 값 저장 없이 돌아갈 수 있습니다.

대조

값: 0-20

화면의 대조를 선택할 수 있습니다.

Modify 키를 눌러 화면의 대조를 변경합니다.

◀▶ 기능 키 혹은 ▲▼키를 눌러 값을 올리거나 내립니다.

값을 확정하기 위해 Accept 키를 누르거나 ESC를 눌러 새 값 저장 없이 셋업 메뉴로 돌아갑니다.

날짜/시간

이 옵션은 기기의 날짜와 시간을 설정하는데 사용합니다. Modify 키를 눌러 날짜/시간을 변경합니다.

◀▶ 기능키를 눌러 변경할 값(연, 월, 일, 시, 분 혹은 초)에 하이라이트 표시가 되도록 합니다. ▲▼키를 눌러 값을 변경할 수 있습니다.

Accept 키를 눌러 확정하거나 ESC를 눌러 새 날짜 혹은 시간 저장 없이 설정으로 돌아갑니다.

시간 형식

옵션: AM/PM 혹은 24시간.

원하는 시간 형식을 선택하기 위해 기능키를 누르십시오.

날짜 형식

날짜 형식을 변경하려면 Modify 키를 누르십시오.

원하는 형식을 선택하려면 ▲▼키를 사용하십시오.

Accept 키를 눌러 확정하거나 ESC를 눌러 새 형식

저장 없이 셋업 메뉴로 돌아갑니다.

언어

언어를 변경하려면 상응하는 키를 누르십시오.

새 언어로 변경되지 않으면 이전에 선택된 언어로 보일 것입니다.

튜터리얼

옵션: 사용 혹은 사용 안함

이 옵션이 사용 가능한 경우 사용자에 관련된 짧은

가이드를 보여줄 것입니다.

기능키를 눌러 튜터리얼 모드를 사용/사용하지 않도록

조절합니다.

신호음

옵션: 사용 혹은 사용 안함

사용하면 키를 누를 때마다 짧은 신호음이 들립니다. 긴 신호음은 누른 키가 활성화되지 않거나 에러가 감지 되었음을 알려줍니다.

기능키를 눌러 신호음을 사용/사용 하지 않도록 조절합니다.

기기 ID

옵션: 0-9999

이 옵션은 기기의 ID를 설정하는데 사용합니다. 기기 ID는 PC와 교환할 때 사용됩니다.

Modify 키를 누르고 기기 ID 화면에 들어갑니다. ▲▼키를 눌러 원하는 값을 설정합니다.

Accept 키를 눌러 원하는 값을 확정하고 ESC를 눌러 새 값의 저장 없이 셋업 메뉴로 돌아갑니다.

기기 정보

Select 키를 눌러 기기 모델, 펌웨어 버전, 언어 버전과 기기 시리얼 넘버를 볼 수 있습니다.

ESC를 눌러 셋업 모드로 돌아갑니다.

도움말 모드

HI 83226은 언제든지 도움말 모드를 사용할 수 있습니다.

HELP를 눌러 도움말 화면으로 들어갑니다.

기기가 현재 화면과 관련된 추가적인 정보를 화면에 보여줄 것입니다. 이용 가능한 정보를 읽으려면 ▲▼키를 사용하여 스크롤 합니다.

Accessories 키를 누르면 기기와 관련된 시약과 액세서리가 나타납니다. 화면에서 나오려면 ESC를 누릅니다.

Alkalinity

측정절차

• Alkalinity Method를 선택합니다.

• 반응한 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지 채우고

캡을 닫아주십시오.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. "-0.0-"이 화면에 나타나면 기기가   제로화되었고 측정을 위한 준비가 된 것입니다.

• 큐벳을 빼냅니다.

• HI 93755-0 Alkalinity Indicator Reagent 한 패킷을

더해줍니다. 캡을 닫고 30초 동안 흔들어 줍니다.

Note: 시약을 흘리지 않도록 주의하십시오.

• Timer를 누르거나 2분간 기다려주십시오. 큐벳을 위

아래로 세 번 뒤집어 줍니다.

• 큐벳을 기기에 넣고 닫습니다.

• Read를 누르고 측정을 시작합니다.

• 기기 화면에 alkalinity(CaCO₃) 결과 값이 mg/L 단위로 나타납니다.

Bromine

측정절차

• Bromine을 선택합니다.

• 큐벳을 반응하지 않은 샘플로 표시된 부분까지 10mL    채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero키를 누릅니다. 기기가 제로화되고 측정 준비가    되면 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다.

• 큐벳을 제거하고 HI 93716-0 DPD 시약 한

패킷을 더해줍니다. 캡을 닫고 20초간 시약을

용해시켜주기 위해 흔들어 줍니다.

• 큐벳을 기기에 다시 넣습니다.

• Timer를 누르고 화면에 측정 전 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 2분 30초를

기다린 후 Read 키를 누르십시오.

• 기기 화면에 mg/L 단위로 bromine 결과가

나타납니다.

칼슘 경도

측정 절차

• 칼슘 경도를 선택합니다.

• 눈금 있는 비커를 탈 이온수로 몇 번 헹구어줍    니다. 1mL 실린지를 샘플로 채우고 0.5mL

비커에 넣습니다. 비커를 50mL 표시된

부분까지 경도가 없는 물로 채우십시오.

• HI 93720A-0 Calcium 용액을 0.5mL 넣고

저어서 섞어줍니다.

• HI 93720B-0 Alkali 용액을 0.5mL 넣고

저어서 섞어줍니다. 10mL 표시된 부분까지

채우기 전 이 용액을 사용해 큐벳 2개를

헹구어 줍니다.

• HI 93720C-0 EGTA 용액을 큐벳 하나

(#1)에 한 방울 더해주고 캡을 닫고

큐벳을 몇 번 뒤집어 섞어줍니다. 이것이

blank입니다.

• blank (#1)를 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을

위한 준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• blank를 빼고 두 번째 큐벳(#2)을 기기에 넣습니다.

• Read를 누르면 측정이 시작됩니다. 기기가 화면에 칼슘

경도(CaCO₃)를 mg/L 단위로 나타내 줍니다.

• ▲ 혹은 ▼를 눌러 두 번째 기능에 들어갑니다.

• Chem Frm 키를 눌러 결과를 Calcium (Ca) mg/L 단위로 전환합니다.

• 현재 측정단위를 변경하려면 Unit 키를 누르십시오.

결과를 mg/L를 French degrees(℉), German degrees(˚dH)와 English degrees

(˚ E) 전환할 수 있습니다.

• ▲ 혹은 ▼를 눌러 측정 화면으로 돌아갑니다.

Note: 이 테스트는 비커, 측정 실린지 혹은 샘플 셀에 있는 어떠한 칼슘도 감지할 것입니다. 확실한 테스트 결과를 위해 믿을 수 있는 결과를 얻을 때까지 테스트를 여러 번 반복하십시오.

Free Chlorine

측정 절차

• Free Chlorine을 선택합니다.

• 큐벳을 반응하지 않은 샘플로 표시된 부분까지 10mL

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한     준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• HI 93701-0 DPD 시약 한 패킷을 더해줍니다. 캡을    닫고 20초간 흔들어줍니다.

• 큐벳을 기기에 다시 넣습니다.

• Timer를 누르면 측정 전 카운트다운이 화면에 나타날    것입니다. 그렇지 않으면 1분간 기다리고 Read를

누르십시오. 타이머가 끝날 때 기기가 측정을 수행할    것입니다.

• 기기가 화면에 free chlorine을 mg/L 단위로 보여줄 것입니다.

Total Chlorine

측정 절차

• Total Chlorine를 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플로 10mL 표시된 곳 까지 채우고

캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한     준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• HI 93711-0 DPD 시약 한 패킷을 더해줍니다. 캡을    닫고 20초간 흔들어줍니다.

• 큐벳을 다시 기기에 넣습니다.

• Timer를 누르고 화면에 측정 전 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 2분 30초를

기다리고 Read를 누르십시오. 타이머가 끝날 때

기기가 측정을 수행할 것입니다.

• 기기가 total chlorine 측정치를 mg/L단위로 보여줄 것입니다.

Free Copper

측정절차

• Free Copper을 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한    준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼냅니다.

• HI 93702-0 Copper 시약 한 패킷을 더해줍니다.

캡을 닫고 15초간 흔들어 섞어줍니다.

• 큐벳을 기기에 다시 넣습니다.

• Timer를 누르면 화면에 측정 전 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 45초간 기다린 후    Read를 누릅니다. 타이머가 끝나면 측정을 수행할    것입니다.

• 기기가 화면에 copper 농도를 mg/L 단위로 보여    줍니다.

Total Copper

• Total Copper를 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼냅니다.

• HI 93720-0 Copper 시약 한 패킷을 더해줍니다.

캡을 닫고 15초간 흔들어 섞어줍니다.

• HI 93702T-0 Copper Total 시약 한 패킷을

더해줍니다. 캡을 닫고 15초간 흔들어 섞어줍니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인하십시오.

• Timer를 누르면 측정 전 화면에 카운트다운이 나타날    것입니다. 그렇지 않으면 45초 기다린 후 Read를

누르십시오. 타이머가 끝나면 기기가 측정을 수행할     것입니다.

• 기기가 total copper를 mg/L 단위로 보여줄 것입니다.

Cyanuric Acid

측정 절차

• Cyanuric Acid를 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• HI 93722-0 Cyanuric Acid 시약 한 패킷을 더해줍니다.

캡을 닫고 10초간 흔들어 섞어주십시오.

• 큐벳을 다시 기기에 넣습니다.

• Timer를 누르면 측정 전 화면에 카운트다운이 나타날

것입니다. 그렇지 않으면 45초 기다린 후 Read를

누르십시오. 타이머가 끝나면 기기가 측정을 수행할

것입니다.

• 기기가 화면에 cyanuric acid를 mg/L 농도로 보여줄 것입니다.

Iron

측정 절차

• Iron을 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼내어 HI 93721-0 시약 한 패킷을

더해줍니다. 캡을 닫고 완전히 용해시켜주십시오.

• 큐벳을 기기에 다시 넣습니다.

• Timer를 누르면 측정 전 화면에 카운트다운이 나타날

것입니다. 그렇지 않으면 3분 기다린 후 Read를

누르십시오. 타이머가 끝나면 기기가 측정을 수행할

것입니다.

• 기기가 iron의 농도를 mg/L로 나타내줍니다.

Ozone

중요사항: Chlorine은 ozone 측정에 강한 영향을 미칩니다. 샘플이 chlorine을 포함하고 있다면 다음 대체 측정 절차를 따르십시오:

• ‘표준 측정 절차’를 수행하고 측정치를 적어둡니다: value A

• 새 샘플로 '추가 측정 절차'를 수행하고 측정치를 적어둡니다: value B

• mg/L(O₃) = value A - value B

표준 측정 절차

• Ozone을 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼냅니다.

• HI 93757-0 Ozone 시약 한 패킷을 더해줍니다.

캡을 닫고 20초간 흔드십시오.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Timer를 누르면 측정 전 화면에 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 2분 기다린 후

Read를 누르십시오. 타이머가 끝나면 기기가

측정을 수행할 것입니다.

• ozone의 농도를 mg/L 단위로 보여줍니다(chlorine이 없는 샘플의 경우).

추가 측정 절차

chlorine이 있는 샘플의 경우

• Ozone을 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼내십시오.

• HI 93703-52-0 Glycine Powder를 더해줍니다. 캡을

닫고 완전히 용해될 때까지 흔드십시오.

• HI 93757-0 Ozone 시약 한 패킷을 더해줍니다.

캡을 닫고 20초간 흔드십시오.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Timer를 누르면 측정 전 화면에 카운트다운이

나타날 것입니다. 그렇지 않으면 2분 기다린 후

Read를 누르십시오. 타이머가 끝나면 기기가

측정을 수행할 것입니다.

• 기기가 chlorine 영향에 따른 농도를 보여줄 것입니다.

표준 측정 절차에서 나온 값에서 추가 측정 절차에서 나온 값을 빼면 ozone의     농도가 계산됩니다: mg/L(O₃) = value A - value B

pH

• pH를 선택합니다.

• 반응하지 않은 샘플 10mL를 큐벳에 표시된 부분까지

채우고 캡을 닫습니다.

• 큐벳을 홀더에 넣고 뚜껑을 닫습니다.

• Zero 키를 누르십시오. 기기가 제로화되고 측정을 위한

준비가 되면 “-0.0-”을 보여줄 것입니다.

• 큐벳을 빼고 HI 93710-0 Phenol Red 시약

5방울을 더해줍니다. 캡을 닫고 용액을 섞어주십시오.

• 기기에 큐벳을 다시 넣어주십시오.

• Read 키를 누르면 측정을 시작합니다. 기기가 pH

값을 보여줍니다.

에러와 경고

No Light: 빛이 작동하는데 충분하지 않습니다.

Light Leak: 주위의 빛이 탐지기에 새고 있습니다.

Inverted cuvettes: 샘플과 제로 큐벳이 도치되었습니다.

Battery Low: 배터리가 10% 미만 남았습니다.

Light Low: 기기가 빛 수준에 적응 할 수 없습니다.

샘플이 어떠한 이물질을 포함하고 있는지 확인하십시오.

Light High: 기기를 수행하기에 빛이 너무 많습니다.

제로 큐벳 준비단계를 확인하십시오.