기능적인 설명 (Functional Description)

1) RANGE/GLP/▲

2) CAL CHECK

3) ZERO/CFM

4) READ/▶/TIMER

5) ON/OFF

6) LCD

7) 큐벳 정렬 지지대

8) 큐벳 홀더

키패드 설명 (Keypad Description)

• ON/OFF : 기기를 켜고 끈다.

• ZERO/CFM : 측정 전 기기 제로화를 위해 누르고 편집된 값의 확정 혹은 공장 보정

재 저장의 확정을 위해 사용.

• READ/▶/TIMER :측정모드에서 측정을 하기 위해 누르거나 3초간 누르면 측정 전

카운트다운이 시작되며. GLP 모드에서 다음 화면을 보기 위해 사용

• CAL CHECK: 기기의 확인을 수행하기 위해 누르거나 3초간 누르고 있으면 보정 모드로                   들어갈 때 사용

• GLP/▲ : 항목을 변경할 때 누르고, 3초간 누르고 있으면 GLP 모드로 들어갈 때, 보정 모             드에서 누르면 날짜와 시간을 편집하는 기능을 가진다.

작동 모드 (Operation Modes)

• 측정 모드 : 디폴트 작동 모드 : 유효화 혹은 측정이 가능

• 보정 모드 : CAL CHECK 키를 3초 동안 눌러, (“CAL" 표시가 화면에 나타남) 보정 모드로                들어감으로써, 기기의 보정을 시행한다.

• GLP 모드는 GLP/▲ (“GLP" 표시가 화면에 나타남)를 눌러, 보정 날짜 및 공정 보정 기록을 확인 할 수 있다.

화면 구성요소

1) 측정 스킴(램프, 큐벳, 탐지기)이 제로 혹은 측정 단계에 따라 나타납니다.

2) 에러 메시지와 경고

3) 배터리 아이콘이 배터리 충전 상태에 따라 나타납니다.

4) 내부 확인 진행 중일 때 모래시계가 나타납니다.

5) 상태 메시지

6) 반응 타이머가 작동중이면 크로노미터가 나타납니다.

7) 날짜가 화면에 보일 때, 월, 일과 날짜 아이콘이 나타납니다.

8) 메인 화면 숫자 네 자리 표시

9) 측정 단위

10) 하단 화면 네 자리 표시

에러와 경고 (Error and Warning)

제로 측정하기 (on zero reading)

Light High: 측정을 수행하기에 빛이 너무 많음.

제로 큐벳 준비과정을 확인

Light Low: 측정을 수행하기에 빛이 부족.

제로 큐벳 준비과정을 확인

No Light: 기기가 빛 레벨에 적용 불가.

샘플이 불순물을 포함하고 있는지 확인

샘플 읽기에서 (on sample reading)

Inverted cuvettes: 샘플과 제로큐벳이 도치됨.

Zero: 제로 읽기가 수행되지 않음. 기기의 제로화를

위한 측정 절차의 지시사항을 따른다.

Under range: "0.0"이 깜박이는 것은 샘플이 제로 표준보다 빛을 덜 흡수했음을 나타내며,. 절차를 확인하고 제로 표준과 측정에 같은 큐벳을 사용했는지 확인

Over Range: 최대 농도치가 깜박이는 것은 상태 범위를 넘어섰음을 나타냄. 샘플의 농도가 기기가 측정할 수 있는 범위를 넘어선 경우, 샘플을 희석하고 다시 테스트한다.

보정 절차 동안에 (during calibration procedure)

Standard Low: 표준 측정치가 예상보다 적음.

Standard High: 표준 측정이 예상보다 높음.

다른 에러와 경고 (other errors and warnings)

Cap error: 외부 빛이 분석 셀에 들어갈 때 나타납니다.

큐벳에 뚜껑이 잘 닫혀 있는 지 확인

Cooling lamp: 램프가 식을 때까지 기기가 기다린다.

Battery low: 배터리가 교체필요 .

Dead battery: 이것은 배터리가 모두 소모된 상태를 나타냄.

이 표시가 화면에 나타나면 기기가 잠긴 상태가                  되며 배터리 교체 후, 기기를 다시 켠다.

정확한 측정을 위한 팁 (General Tips for an accurate measurement)

다음 지시사항을 따라 정확한 측정을 하도록 한다.

• 색이나 많은 양의 부유 물질이 영향을 미칠 수 있기 때문에, 활성탄으로 처리하거나

여과 작업을 통해 제거되어야 한다.

• 정확한 큐벳 채우기: 큐벳 안에 있는 액체 꼭대기 부분이

오목하게 되어 지기 때문에, 오목한 부분의 아랫부분이 10 mL

표시된 곳까지 맞춘다.

• 시약 0.5mL를 정확하게 사용하기 위해, 1mL 주사기를 사용 하도록 한다.

(a) 주사기를 그림 (A)와 같이 끝까지 밀어 넣어준다.

(b) 주사기를 그림 (B)와 같이 당겨 0.0 표시까지 용액을 채운다.

(c) 주사기를 그림 (C)와 같이 밀어, 0.5mL 에 맞춰 지도록 용액을 빼내어, 주사기 안에

공기방울이 들어가지 않음을 확인하여, 정확하게 0.5mL 맞춘다.

* 다음 쪽 그림 참고

• 샘플이 부유물질을 포함하고 있지 않은지 확인한다.

• 큐벳을 사용할 때마다 캡을 같은 강도로 조여 준다.

• 큐벳을 측정 셀에 둘 때마다, 외부에 물기를 제거해야하며 지문, 기름이나 먼지를 제거

한다. 삽입 전에 HI 731318이나 보풀이 없는 천으로 전체적으로 닦아준다.

• 큐벳을 흔들어 공기방울을 제거한다.

정확한 측정치를 얻기 위해, 큐벳을 돌리거나 부드럽게  두드려서 거품을 제거한다.

• 시약을 넣은 후에 반응한 샘플을 너무 오랫동안 두면, 정확도가 떨어지게 된다..

• 측정을 연속해서 얻으려면, 각 샘플마다 새로운 제로화를 하는 것과 제로화와 측정을 위    한 같은 큐벳을 사용할 것을 권장한다.

• 측정값을 얻은 후에 즉시 샘플을 폐기하는 하도록 하여 큐벳병 유리가 영구적으로 얼룩지    는 것을 방지한다.

• 이 설명서에 나와 있는 반응 시간은 20℃와 관련되어 있습니다. 대략적으로, 10℃에서는    두 배로, 30℃에서는 반으로 적용되어야 한다.

• 정확도를 최대로 높이기 위해 측정 전에 확인 절차를 따라 기기가 확실히 보정되었는지     확인하며, 필요시 보정을 진행하도록 한다.

측정 하기 (Measurement Procedure)

1. ON/OFF를 눌러 기기를 키면 화면이

우측 그림과 같이 짧게 나타난다.

2. 신호음이 짧게 울리면 기기가 준비된 것을 의미한다.

"ZERO"가 깜박이는 것은 측정 전 기기가 제로화 먼저

필요함을 나타낸다.

3. 증류수 (탈이온수)를 큐벳에 10mL를 채운다. (큐벳 #1)

4. 다른 큐벳에 측정할 샘플 10mL를 채운다 (큐벳 #2)

Note) 두 번째 큐벳에 샘플 10mL 넣기 전, 샘플에

낮은 농도의 이온이 있는 경우, 측정 할 샘플로 큐벳을

여러번 세척한다.

Note) 정확한 측정을 위해, 정확히 #1 과 #2 에 정확히 10 mL 씩을 채운다.

5. 1 mL 주사기를 사용하여, HI 93753A-0 0.5mL를 두 개의 큐벳병 (#1 과 #2) 에 넣는다.

6. HI 93753A-0를 넣은 두 개의 큐벳 병을 30초간 흔들어 잘 섞이도록한다.

7. HI 93753A-0를 넣은 두 개의 큐벳에,

새로운 1mL 주사기를 사용하여, 각 큐벳에

HI 93753B-0 시약 0.5mL 을 추가한다.

8. 각 큐벳을 위.아래로 30초 간 흔들어 섞어준다.

9. 시약을 넣은 증류수 큐벳 (큐벳 #1)을 기기 큐벳

홀더에 맞게 돌려 넣어준다. 큐벳 뚜껑이 큐벳에

잘 들어가있는지 확인한다.

10. READ/▶/TIMER 를  누른다.  화면에 카운트다운

표시가 제로화 되기 전, 화면에 표시되어진다.

카운트다운이 끝날 때 신호음이  울린다.

혹은, ZERO/CFM를 눌른 후 2분을 기다린다.

이 두 가지 경우 제로화 단계에 따른 화면 표시

아이콘이 화면에 타나난다.

11. 몇 초가 지난 후, 화면에 “-0.0-”표시가 화면에

나타나며, 이는 기기가 측정을 위한 제로화가

완료됨을 나타낸다.

12. 큐벳 (#1)를 기기에서 꺼낸다.

13. 샘플을 넣은 큐벳 병 (#2)를 기기 큐벳 홀더에 넣는다.

14. READ/▶/TIMER를 누른다. 램프, 큐벳, 탐지 아이콘이

화면에 측정단계에 따라 표시 되어진다.

15. 측정이 끝나면, 염화물의 농도가 mg/L 단위로 나타난다.

측정 방해 요소 (Interferences)

시약 추가 후, 샘플의 pH가 pH 2가 되어야만 한다. 알카리성 샘플은 시약 추가 전, 중성화 시킨다.

색깔이 진하게 있는 샘플은 색이 방해보요소가 될 수 있으니, 측정 전, 색을 빼주는 것을 권장한다. 많은 양의 부유물질은 필터링을 통해 여과 작업을 진행한다.

확인과 보정 절차 (Validation Procedure)

경고: Hanna CAL CHECK™ 표준 용액외에 다른 표준 용액으로 확인 혹은 보정하지 않는다.

기기를 확인, 보정하기 위해 Hanna CAL CHECK™ 큐벳을 사용하십시오. 정확한 절차를 위해 18-25℃의 실내에서 측정해야 한다.

1. ON/OFF를 눌러 기기를 켠다.

2. 신호음이 울리고 화면에 대쉬기호가 나타나면 기기가

준비됨을 말한다.

3. CAL CHECK 큐벳 (HI 96753-11 Cuvette A)을 큐벳 홀더에

넣고 캡에 있는 표시가 홈에  정확히 맞는지 확인한다.

4. ZERO/CFM을 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이

측정 단계에 따라 화면에 나타난다.

5. 몇 초 후, 화면에 "-0.0-"이 나타난다. 기기가

이제 제로화 되었고 확인을 위한 준비가 완료된다.

6. 큐벳을 빼낸다.

7. CAL CHECK™ Standard Cuvette B (HI 96753-11)

를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인한다.

8. CAL CHECK 키를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘

"CAL CHECK"과 함께 측정 단계에 따라 화면에 나타난다.

9. 측정 끝날 때 화면에 확인 표준 값이 나나타난다.

(10.1mg/L)

측정치는 CAL CHECK™ Standard Certificate에 표시된 범위 안에 있어야 한다. 그 값이 범   위 밖이라면, 큐벳이 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지 체크하시고 확인 절차를    반복하고, 여전히 범위 밖에 있다면, 기기를 재 보정하도록 한다.

보정하기 (Calibration Procedure)

Note: 보정 절차를 중단하려면 언제든 CAL CHECK 혹은 ON/OFF 키를 누른다. 보정 중이라        면 선택된 범위에만 영향을 주게 된다.

HANNA 이 외의 보정용액을 사용하여, 보정하지 하게 되면, 에러가 발생된다.

1. ON/OFF 키를 눌러 기기를 켠다.

2. 신호음이 울리고 대쉬기호가 화면에 나타나면

기기가 준비된 것을 나타낸다.

3. CAL CHECK를 3초간 누르면 보정 모드 (Calibration Mode)

로 들어간다.

보정 절차 동안 화면에 "CAL"이 보일 것입니다. "ZERO"가

깜박이는 것은 기기의 제로화를 요청하는 것이다.

4. CAL CHECK™ Standard Cuvette A (HI 96751-11)

를 큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인한다.

5. ZERO/CFM을 누르면 측정 단계에 따라 화면에 램프,

큐벳과  탐지기 아이콘이 나타난다.

6. 몇 초 후 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다.

기기가 이제  제로화 되었고 보정을 위한 준비가 끝난다.

"READ"가 깜박이는 것은 보정 용액 측정을

요청하는 것이다.

7. 큐벳을 빼냅니다.

8. CAL CHECK™ Standard Cuvette B (HI 96753-11)를

큐벳 홀더에 넣고 캡에 있는 표시가 홈에 정확히

맞는지 확인한다.

9. READ/▶/TIMER를 누르면 램프, 큐벳과 탐지기 아이콘이

측정 단계에 따라 화면에 나타난다.

10. 기기가 3초간 CAL CHECK™ 표준값을 보여줄 것입니다.

Note: "STD HIGH"가 보이면 표준 값이 너무 높음을. "STD LOW"가 보이면 표준 값이 너무        낮음을 나타낸다.. 큐벳이 지문, 기름 혹은 먼지로 오염되지 않았는지, 큐벳을 정확히        끼웠는지 확인해야 한다.

마지막 보정 날짜(예:"01.08,2009") 혹은 이전에 공장 보정이 선택되어 있는 경              우 "01.01.2009" 화면에 나타난다.

이 두 경우에서 연도 숫자가 깜박이면 날짜 입력을 위함이다.

날짜 입력 (Date Input)

•  GLP/▲를 눌러 원하는 연도(2009-2099) 편집한다.

키를 누르고 있으면 숫자가 자동으로 올라간다.

•  알맞은 연도가 설정되면 ZERO/CFM 혹은

READ/▶/TIMER를 눌러 확인한다..

이제 화면에 월 단위가 화면에서 깜빡인다.

•.  GLP/▲를 눌러 원하는 월(01-12) 편집

키를 누르고 있으면 숫자가 자동으로 올란간다.

• . 알맞은 월이 설정되면 ZERO/CFM 혹은 READ/▶/TIMER를

눌러 확인한다

이제 화면에 일 단위가 화면에서 깜빡인다.

•.  GLP/▲를 눌러 원하는 일(01-31) 편집한다..

키를 누르고 있으면 숫자가 자동으로 올라간다

Note: READ/▶/TIMER를 누르면 일에서 연도 혹은

월 단위로 편집 이동이 가능.

•. ZERO/CFM을 누르면 보정 날짜가 저장됩니다.

•. 기기가 "Stor"을 1초간 보여주면 보정이 저장된다.

.• 화면에 대시기호가 나타나고 자동으로 측정 모드로

돌아간다.

GLP

GLP 모드에서 지난 보정 날짜가 조절될 수 있고 공장 보정이 재 저장될 수 있다.

지난 보정 날짜 (Last Calibration Date)

1. GLP/▲를 눌러 GLP 모드로 들어간다.

마지막 보정 월과 일이 메인 화면에 나타나고 연도가

부 화면에 나타난다. (우측 그림 참고)

2. 보정이 수행되지 않은 경우, 공장 보정 메시지 "F.CAL"

메시지가 메인 화면에 나타날 것이고 3초 후, 기기가 측정

모드로 돌아간다.

공장 보정 재 저장 (Factory Calibration Restore)

보정 삭제와 공장 보정 재 저장이 가능하다.

1. GLP모드로 들어가려면 GLP/▲를 누른다.

2. READ/▶/TIMER를 누르면 공장 보정 재 저장

화면으로 들어간다. 기기가 사용자 보정 삭제의 확정을

요청한다.

3. 공장 보정을 재 저장하려면 ZERO/CFM을 누르고,

GLP/▲를  다시 누르면 공장 보정 재 저장을 멈춘다.

4. 공장 보정 재 저장 후 기기가 짧게 "done"을 보여주고

측정 모드로 돌아간다.

배터리 관리 (Battery management)

배터리를 아끼기 위해 기기가 측정 모드에서 10분 동안 사용하지 않거나 보정 모드에서 1시간 동안 사용하지 않으면 꺼지게 된다.

자동으로 꺼지기 전 유효한 측정이 화면에 있는 경우, 기기를

켤 때 그 값이 화면에 나타나며, "ZERO"가 깜박 거리는 것은

새 제로화가 수행되어야 함을 의미한다.

배터리 새 것은 빛 수준에 따라서 750번의 측정 동안

지속되어진다. 남은 배터리 양은 기기 시작할 때와 각 측정 후에

평가된다.

배터리 표시는 세 가지 수준으로 나뉘어 화면에 나타난다..

▪ 3 lines for 100% capacity

▪ 2 lines for 66% capacity

▪ 1 line for 33% capacity

▪ 10%이하로 남은 경우 배터리 아이콘이 깜박림

배터리가 모두 소모되었고 정확한 측정이 더 이상 이루어질 수 없는 경우, 기기가 "dead batt"을 보이고 꺼진다.

기기를 재시작하기 위해 배터리를 반드시 새 것으로 교체해야 한다.

기기의 배터리를 다시 넣으려면 다음 절차를 따른다.

▪ ON/OFF를 눌러 기기를 끈다.

▪ 기기를 거꾸로 놓고 배터리 커버를 시계 반대방향으로 돌린다.

▪ 배터리를 빼내어 새 것으로 교체한다.

▪ 배터리 커버를 다시 삽입하고 시계방향으로 돌려 닫는다.