| 자가진단기능 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진단 | 표시 | 좋음 | 나쁨 | Error Code |
| SS up | upstream탐촉자를 위한 시그널strength를 표시 | 50-80 | <40 | E1 |
| SS do | downstream탐촉자를 위한 시그널strength를 표시 | 50-80 | <40 | E1 |
| SNDSP | 유체의 측정된 음속을 표시 | (+/-) 20% 오차가 발생하면 안 된다. |  | E2 |
| Tup | 마이크로 초안에서 초음파 시그널의 upstream왕복 시간을 표시 | N/A | N/A | N/A |
| Tdown | 마이크로 초안에서 초음파 시그널의 downstream왕복 시간을 표시 | N/A | N/A | N/A |
| DELTA-T | 델터T 혹은 upstream과 downstream왕복 시간의 차이를 표시 유속이 빠르면 DELTA-T가 높다 | N/A | 헌팅이 심하면 안 된다. | N/A |
| REYN# | 레이놀드 수치를 표시 | N/A | N/A | N/A |
| K(RE) | 레이놀드에 근거한, K요소를 표시 | N/A | N/A | N/A |
| PEAK% | Peak퍼센트를 표시.디폴트는 -40으로 세팅. | N/A | N/A | N/A |
| THETA | THETA3은 각을 표시. 측정된 왕복 시간과 계산된 clamps-on파라미터를 표시한다. THETA3은 초음파 비임과 파이프 두께까지의 각도다.(clamps-on만) | 물은 보통 22~23 | N/A | N/A |
| Qup | upstream탐촉자를 위한 시그널 quality를 표시 +/- 1200이상이면 아주 좋음 | +/-400이상 | +/-400이하 | E4 |
| Qdown | downstream탐촉자를 위한 시그널 quality를 표시 +/- 1200이상이면 아주 좋음 | +/-400이상 | +/-400이하 | E4 |
| AMPup | upstream탐촉자의 amplitude값을 표시 | 14-34 | 14미만 혹은35이상 | E5 |
| AMPdn | downstream탐촉자의 amplitude를 위한 값을 표시 | 14-34 | 14미만 혹은 35이상 | E5 |
| P#up | upstream 탐촉자에 대한 시그널peak를 표시 500이면 아주 좋음 | 100-900 | <100, >900 | N/A |
| P#dn | downstream탐촉자에 대한 시그널 peak를 표시한다 500이면 아주 좋음 | 100-900 | <100, >900 | N/A |
| NFup | upstream탐촉자에 대한 일반 요소를 표시한다. | 0.85-1.0 | <0.85 | N/A |
| NFdn | downstream탐촉자에 대한 일반 요소를 표시한다. | 0.85-1.0 | <0.85 | N/A |
| Cxdcr | 탐촉자의 음속을 표시한다(clamp-on만) | N/A | N/A | N/A |
| TEMPs | 공급입력에 대한 온도를 표시(에너지측정) | N/A | N/A | N/A |
| TEMPr | 리턴 입력에 대한 온도를 표시(에너지 측정) | N/A | N/A | N/A |
| DENSs | 공급 입력에 대한 밀도를 표시(에너지 측정) | N/A | N/A | N/A |
| DENSr | 리턴 입력에 대한 밀도를 표시(에너지 측정) | N/A | N/A | N/A |
| DELTh | 델타 혹은 공급엔탈피와 리턴엔탈피사이의 차이를 표시한다.(엔탈피는 유체에 포함되어 있는 에너지이다.(에너지 측정) | N/A | N/A | N/A |