국문 규격서

Commodity Description

Item No.	HSK No. (관세분류번호)	Description (품 명)	Unit (단위)	Q'ty (수량)
1	9016.00.2000	Electronic Analytical Balance	set	1

RADWAG Model : AS 60/220/C/2

A. 특징  :

1. 후면발광 LCD 스플레이.

2. 빠른 반응속도와 신뢰할 수 있는 측정값 제공

3. 사용이 쉽고 편리하며 경제적인 모델.

4. 조작이 편리한 12개의 작동 버튼

5. 데이터 출력시 ISO/GLP 규격에 의한 출력.

6. 사용하기 편리한 커다란 바람막이 챔버

7. RS-232 인터페이스 장착.

8. 내장된 분동을 이용한 완전자동 캘리브레이션

9. ISO인증 및 CE 획득한 제품임.

B. 사 양 :

1. 정밀감도 :  0.01mg / 0.1mg

2. 평량 범위 : 60g / 220 g

3. 표준 편차 (±)  :  0.04mg / 0.1mg 이내

4. 직선성 편차 (±)  : 0.07mg / 0.2mg 이내

5. 4단계 이상의 진동 필터링 프로그램이 내장되어 열악한 환경에도 사용가능.

6. 전원  : 115/230 V AC

8. 안정 소요 시간 (Sec) : 6초 / 3.5초 이하

8. 짐판 크기 : 직경 70mm

C. 악세서리 :

1. 응용프로그램.  :          ① 계수기능

② % 계량

③ 비중측정기능

④ 무게비교기능

⑤ ISO/GLP 프린터 출력

2. RS232C-S port : 내장

3. 먼지보호 덮개

4. 하부계량을 위한 걸개 : 내장

5. 국문, 영문 사용설명서

D. Remark  :

1. 설치 및 시운전 완료후 무상 A/S 보증 기간 1년.

2. 장비 설치 교육 요청시 지원