Portable Multi-Probe Meter(pH/mV/DO/Con./TDS/Temp)

##### YK-2001

1. 계기특징	5

2. 사양	6

2.1 기본사양	6

2.2 측정 사양	7

3. Panel	8

3.1 Front Panel	8

3.2 Rear Panel	9

4. pH 교정	10

4.1 교정 주의 사항	10

4.2 교정 시 필요장비	10

4.3 2점 교정 절차(Two Points Calibration)	11

4.4 1점(Single Point) 교정	12

4.5 그 외의 교정(수동교정)	12

5. PH 온도 보상	14

5.1 수동 온도 보상 절차	14

5.2 자동 온도 보상 절차	16

6. 측정 절차	17

6.1 PH 측정	17

6.2 mV(millivolt) 측정	17

6.3 Temp. 측정	17

6.4 Data Hold	18

6.5 Data Record(최대, 최소)	18

6.6 빠른 측정을 위한 도표	18

교정	18

pH 측정절차	19

옵션측정절차	19

전원관리	19

7. 자동 전원 차단	19

8. RS232 시리얼 인터페이스	20

9. 배터리 교환	21

10. 전극 옵션과 Accessories	22

10.1 DO용 전극(DISSOLVED OXYGEN PROBE) YK-200PDO	22

센서 개요	22

특징	22

사양	23

세부명칭개요	24

측정절차	25

유지보수(피막(Diaphragm)과 전해액(Electrolyte)의 교체)	26

피막(Diaphragm)과 전해액(Electrolyte)의 교체 방법.	27

10.2 전도도/TDS용 전극(Conductivity & Total Dissolved Solid) YK-200PCT	28

특징	28

사양	29

세부명칭개요	30

측정 절차	31

교정 절차	33

10.3 ATC용 온도전극(Automatic Temperature Compensation) YK-200PATC	35

적용(Applications)	35

사양	35

세부명칭개요	35

측정 절차	36

제품보증기간은 주장치(본체)는 최초 구입일로부터 1년, 센서류는 최초 구입일로부터 6개월 입니다. 추가 소모품은 보증기간과 상관없이 유료로 공급합니다. 부품 및 소모품 보유 연한은 최소 3년 입니다.

서비스는 세창인스트루먼트(주) 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 진행합니다. 택배를 이용해서 서비스센터로 발송하여 주시거나, 직접 방문을 하셔야 합니다. 제품 발송시 본체 및 센서를 포함한 Full Set로 보내주셔야 합니다. 발송전 서비스 센터로 전화하시면 RMA(Return Material Authorization:물품반송승인) 번호를 알려드립니다. 이 번호를 적어서 제품과 함께 반송하시면 됩니다.

국내 택배사의 배송이 아닌 경우(퀵송부 등), 운송료는 고객이 부담하셔야 합니다. 잘못된 포장으로 인한 반송 도중의 파손에 대해서는 유료로 처리하니 이점 주의하시기 바랍니다.

제품을 교환할 경우, 먼저 세창인스트루먼트(주)로 불량 제품을 보내주셔야 합니다. 불량 제품의 회수 이후에 새 제품을 발송합니다. 새 제품의 선출고는 불가합니다.

자사의 모든 제품은 생산물배상책임보험 에 가입되어 있습니다.

| 유형 | 보상방법 |
| --- | --- |
| 최초 구입 후 7일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 / 환불 |
| 최초 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 배송과정 또는 제품설치 중 발생된 피해 | 제품교환 / 무료수리 |
| 최초 구입 후 12개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 (센서는 6개월) | 무료수리 |
| 사용방법 미숙으로 인한 오작동 | 간단한 조작만으로 처리 완료 센서의 교정 불량으로 인한 오작동 센서의 세척 또는 관리 부실로 인한 오작동 | 1회까지 무료 (우송비 고객부담) |
| 원제품의 변형 및 개조로 인한 고장 사용자의 잘못된 사용, 취급 부주의 또는 고의로 인한 파손 제품 사양서(Specification)의 사용 범위를 벗어나는 경우 잘못된 전원 용량 공급으로 인한 파손 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션의 사용으로 인한 고장 방수 제품이 아닌 경우 물에 빠뜨림, 일반제품의 떨어뜨림 세창인스트루먼트(주)의 인증 기술자가 아닌 사람의 개봉수리 천재 지변(화재, 수해, 염해) 등으로 인한 고장 | 유료 유료수리 유료교체 (운송비 고객부담) |
| 주문생산 및 주문수입된 미사용 제품의 반품요청 제품 사용 후 고장이 아닌 반품 요청 | 반품불가 |
| 수취 후 7일 이내 제품 개봉 후 고장이 아닌 교환요청 | 유료(당사기준) |
| 수취 후 7일 이내 미개봉 제품의 소비자 변심에 의한 반품 | 반품비용 차감 후 환불 |

| 수리방법 | 결과 통보 | 처리방법 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 센터로 물품 이송 후 수리 | 7일 이내 | 보증기간 내 무료 |
| 출장 점검 수리 요청 | 7일 이내 방문 | 유료(당사기준) |
| 해외 제작사 이송 후 수리 | 2개월 이내 | 보증기간 내 무료 |

고객지원센터 – 전화: 02) 6675-6000  홈페이지: 영)www.sechang.com 한)계측기

# 계기특징

▶ PH 측정 범위 :  0.00 ~ 13.99 pH

▶ mV 범위 : - 1999mV ~ +1999mV

▶ YK-2001pH 은 BNC 소켓을 이용한 pH전극과 ORP전극 외에 OPI(Optional Probe Input)소켓을 이용하여 다른 측정항목의 전극 [전도도 & TDS 전극(YK-200PCT)], [전도도 전극(YK-200PCD)], [용존산소전극(YK-200PDO)], [온도적극(YK-200PATC)]을 사용할 수 있습니다.

즉, 이 전극(Probe)들을 사용하면 전문적인 전도도 측정계기, 용존산소 측정계기 등이 됩니다. 이러한 새로운 전극을 사용할 때, 교정이 필요 없습니다.  이 계기는 전극을 삽입하고, 버튼을 누르기만 하면 작동하는 “PLUG & PLAY” 계기 입니다.

▶ 전면 키패드의 버튼을 이용한 수동 온도 보정

▶ pH 측정시 자동 온도 보상(ATC: Automatic Temp. Compensation): 온도 전극(Probe) 사용 가능.

▶ 높은 정밀도와 신뢰성

▶ 대형 LCD 표시부

▶ RECALL로 최대, 최소값 기록

▶ DATA HOLD

▶ 건전지 방전 방지 자동 OFF

▶ 006P DC 9V 건전지로 전원 공급

▶ RS232 컴퓨터 시리얼 인터페이스

▶ 키패드 버튼에 의한 ℃와 ℉ 변환

▶ 전방 키패드에 의한 PH 교정

▶ 견고한 본체

▶ 낮은 에러율

# 사양

## 기본사양

| 회로(Circuit) | Custom one-chip of microprocessor LSI circuit |
| --- | --- |
| 표시부 | 51mm ×32mm, 15mm digit size |
| 측정 | pH | 0 ~ 14 pH |
|  | MV | -1999 mV ~ +1999 mV |
| 입력 임피던스(Impedance) | 1012ohm |
| 온도 보상 | 수동 | 0 ℃ ~ 100 ℃ : 전방 패널 키패드에서 버튼으로 조정 |
|  | 자동(ATC) | 0 ℃ ~ 65 ℃ : 온도 전극(Probe)을 이용 |
| PH 교정 | 3Point교정(PH4, PH7, PH10):선형도(linearity)와 정밀도(accuracy)우수 |
| 다기능 겸용 | 전도도&TDS 전극(YK-200PCT), 전도도 전극(YK-200PCD), 용존산소 전극(YK-200PDO)을 겸용가능. PH전극 이외의 이와 같은 다른 전극을 사용한다 하더라도 교정 불필요. mV 측정 가능. (ORP전극 겸용 가능.) |
| Data Hold | 표시부에 현재 측정값 고정 |
| 메모리 저장 | 기록(Record) 기능을 사용하여 최대, 최소 값을 저장하고, 다시 불러 올 수 있습니다. |
| Power Off | 배터리 방전 방지 자동 전원 OFF 기능. (버튼을 이용한 수동 OFF ) |
| 데이터 출력 | RS232 시리얼 인터페이스 사용 데이터 출력 |
| Overload 표시 | “- - - - - - - -“ 표시부 표시 |
| PH 전극 | BNC 커넥터가 있는 PH 전극 사용 |
| 작동 온도 | 0℃ ~ 50℃ |
| 작동 습도 | 최대 80%RH |
| Sampling Time | 0.8초 |
| 전원 | 006P DC 9V 건전지(Alkaline or Heavy duty type) |
| 소비전류 | DC 7Ma |
| 무게 | 250g/0.55LB (건전지 포함) |
| 크기(본체) | 195×68×30mm |
| 부속품 | 사용 설명서 1부 |

| 옵션 | pH 전극(BNC Type) ATC 온도 전극(YK-200PATC) ORP 전극(BNC Type) 전도도&TDS 전극(YK-200PCT) 전도도 전극(YK-200PCD) 용존산소 전극(YK-200PDO) RS232 케이블(UPCB-02) 소프트웨어(SW-U801-WIN) |
| --- | --- |

## 측정 사양

| 측정 | 범위 | 분해능 | 정밀도 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 0 ~ 14 pH | 0.01pH | ±(0.02pH +2d) |
| mV | 0 mV ~ 1999 mV | 1mV | ±(0.5% +2d) |
| pH 정밀도(Accuracy)를 높이기 위해서는 계기의 교정이 선행되어져야 합니다. Specification tests under the environment RF Field Strength less than 3V/M & frequency less than 30MHz only. |

# Panel

## Front Panel

1 표시부					8 CAL 버튼, C 버튼, ↓(down)버튼

2 전원 버튼				9 배터리 함 커버

3 REC. 버튼				10 pH BNC 삽입 소켓

4 HOLD 버튼				11 잠금(Lock) 스위치

5 ℃/℉ 버튼, A 버튼, ↑(up)버튼		12 옵션 전극 삽입 소켓

6 pH/mV 버튼, B 버튼, ←(left)버튼

7 TEMP.C 버튼, D 버튼

## Rear Panel

13 RS-232  출력 터미널

14 지지대

15 pH 7 볼륨

16 pH 4 / pH 10 볼륨

# pH 교정

## 교정 주의 사항

가장 이상적인 pH 전극은 pH 7.00에서 0mV를 출력합니다. (pH 4 -  177.4mV) 그리고 25℃ 온도에서 이 값을 출력 할 때 가장 이상적인 전극입니다. 하지만 모든 계기들은 이러한 이상적인 측정을 위해서 표본 측정 전에 교정이 이루어져야 합니다.

## 교정 시 필요장비

▶ pH 전극

▶ pH 버퍼 용액

## 2점 교정 절차(Two Points Calibration)

① POWER 버튼으로 계기의 전원을 ON 하십시오.

② pH/mV 버튼을 누르십시오. 누르시면 pH 표시가 표시부에 표시되고 pH 기능이 작동 됩니다.

③ pH 버퍼 용액의 온도값을 맞추기 위해 온도보상값(Temperature Compensation Value)을 조정하십시오.

수동 온도 보상은 5.1장을 참조 하십시오.

자동 온도 보상은 5.2장을 참조 하십시오.

④ pH 7 교정

pH 전극을 BNC소켓(FP-10)에 연결하시고, 이제 전극을 pH 7 버퍼 용액에 담그십시오.

그런 후에 CAL 버튼(FP-8)을 누르시면 표시부에 “CAL” 이 표시되고, 표시부 아래에는 디폴트(Default) 교정 값이 표시됩니다.

5초간 “CAL” 표시가 깜박 거릴 것입니다.

그 후에 계기는 자동적으로 교정에 들어갑니다.

교정이 끝나면 표시부 위에는 교정된 값이 표시되고, 아래 표시부에는 온도 값이 표시됩니다.

⑤ pH 4 또는 pH 10 교정

증류수에 전극을 헹구십시오.

pH 4 버퍼 용액(또는 pH 10 버퍼 용액)에 전극을 담그십시오. 그런 후에 CAL 버튼을 누르시면, 표시부 위에는 “CAL” 이 표시가 되고, 아래에는 디폴트 교정 값이 표시됩니다.

5초간 “CAL” 표시가 깜박 거릴 것입니다.

그런 후에 계기는 자동적으로 교정에 들어갑니다.

교정이 끝나면 표시부 위에는 교정된 값이, 아래에는 온도 값이 표시됩니다.

⑥ 증류수로 전극을 헹구십시오.

⑦ 적어도 2회는 위의 ④와 ⑤을 반복하십시오.

⑧ 계기와 전극은 이제 ‘2점 교정’이 끝나고 측정 준비가 완료 되었습니다.

## 1점(Single Point) 교정

pH 4 버퍼 용액이나 pH 10 버퍼 용액을 사용 할 수 없는 경우에, pH 7 버퍼 용액 하나로 1점 교정을 할 수 있습니다.

이 과정은 4.3장의 ① ~ ④를 수행하시면 됩니다. 하지만 YK-2001 계기가 정밀도(Accuracy)와 선형성(Linearity)을 가지려면 2점 교정을 해 주어야 합니다.

## 그 외의 교정(수동교정)

위의 교정 절차는 읽혀지는 값이 교정 포인트의 ±1pH 사이에 있을 경우에만 효력이 있습니다.

그런데 읽혀지는 pH 값의 범위가,

1pH of pH7 ( > pH8, < pH6): pH8 보다 높거나, pH6보다 낮을 경우

1pH of pH4 ( > pH5, < pH3): pH5 보다 높거나, pH3보다 낮을 경우

1pH of pH10 ( > pH11, < pH9): pH11 보다 높거나, pH9보다 낮을 경우

만일 읽혀지는 값이 위의 경우라면 아래의 절차를 수행하십시오.

① pH 전극을 BNC 소켓(FP-10)에 삽입하십시오.

② 계기의 POWER 버튼을 눌러 전원을 ON 하십시오.

③ pH/mV 버튼(FP-6)을 눌러 표시부에 표시되는 기능을 pH 로 조정하십시오.

④ 5.1장을 참조하여 수동 온도 보상 값을 25 ℃에 조정하십시오.

⑤ 이제 전극을 버퍼 용액(pH 4, pH 7, pH 10)에 담그십시오. 이제 계기는 pH 값을 표시부에 표시 할 것입니다.

⑥

★ pH 7 버퍼 용액 측정, 표시부에 pH 6 에서 pH 8 사이에서 값이 표시 될 때까지 pH 7 볼륨(RP-15)을 돌려서 조정하십시오.

★ pH 4 버퍼 용액 측정, 표시부에 pH 3 에서 pH 5 사이에서 값이 표시 될 때까지 pH 4 볼륨(RP-16)을 돌려서 조정하십시오.

★ pH 10 버퍼 용액 측정, 표시부에 pH 9에서 pH 11 사이에서 값이 표시 될 때까지 pH 10 볼륨(RP-16)을 돌려서 조정하십시오.

⑦ 교정 절차는 4.3장이나 4.4장과 동일합니다.

# PH 온도 보상

계기가 다른 표본 측정 시 높은 정확성(Accuracy)을 가진 값을 얻기 위해서는 온도 보상 교정(Temperature Compensation Calibration)이 필요합니다. 수동 온도 보상 교정 절차는 5.1장을 참조하십시오. 자동 온도 보상 절차는 5.2장을 참조하십시오.

## 수동 온도 보상 절차

① POWER 버튼을 눌러서 계기의 전원을 ON하십시오.

② pH/mV 버튼을 눌러서 표시부의 기능 표시를 pH에 조정하십시오.

③ TEMP.C 버튼을 눌러서 아래에서 설명되는 값을 조정하십시오.

A 온도 보상 값 B pH 4 디폴트 교정 값 C pH 7 디폴트 교정 D pH 10 디폴트 교정 값 E 교정 종료

A. 온도 보상 값

먼저 TEMP.C 버튼을 누르십시오. 표시부 위 줄에는 측정된 pH 값이 표시되고, 아래 줄에는 수동 온도 보상 값이 표시됩니다.

@ (FP-6, -5, -8), ←, ↑, ↓ 버튼을 사용하여 수동 온도 보상 값을 조정 하십시오.

B. pH 4 디폴트 교정 값

수동 온도 보상 값이 조정 되었으면, 다시 TEMP.C 버튼을 누르십시오. 이제 pH 4 디폴트 교정 값을 조정해야 합니다. 표시부의 위 줄에는 “4.00”이 표시되고, 아래 줄에는 “PH 디폴트 교정 값”이 표시됩니다.

@ (FP-6, -5, -8), ←, ↑, ↓ 버튼을 사용하여 pH 4 디폴트 교정 값을 조정 하십시오. 
@ “pH 4 디폴트 교정 값” 조정 범위는 pH 4.00 ± 0.20 pH입니다.

Ｃ. pH 7 디폴트 교정 값

pH 4 디폴트 값이 조정 되었으면, pH 7 디폴트 교정 값을 조정하기 위해 TEMP.C 버튼을 누르십시오. 표시부 위에는 “7.00”이 표시되고, 아래에는 pH 7 디폴트 교정 값이 표시됩니다.

@ (FP-6, -5, -8), ←, ↑, ↓ 버튼을 사용하여 pH 7 디폴트 교정 값을 조정하십시오. 
@ “pH 7 디폴트 교정 값” 조정 범위는 pH 7.00 ± 0.20 pH입니다.

Ｄ. pH 10 디폴트 교정 값

pH 7 디폴트 교정 값 조정이 끝났으면, pH 10 디폴트 교정 값을 조정하기 위해 다시 TEMP.C 버튼을 누르십시오. 표시부의 위에는 “10.00”이 표시되고, 아래에는 pH 10 디폴트 교정 값이 표시됩니다.

@ (FP-6, -5, -8), ←, ↑, ↓ 버튼을 사용하여 pH 10 디폴트 교정 값을 조정하십시오. 
@ “pH 7 디폴트 교정 값” 조정 범위는 pH 10.00 ± 0.20 pH입니다.

Ｅ. 조정 종료

pH 10 디폴트 교정이 완료 되면, TEMP. C 버튼(FP-7)을 누르셔서 수동 온도 교정 절차(MTC; Manual Temperature Calibration)를 완료 하시고, 측정 모드로 돌아가게 됩니다. 그리고 위의 과정 중에 TEMP. C 버튼(FP-7)을 누르셔서 측정 모드로 돌아 가실 수 있습니다.

그리고 위의 교정 후에는 pH 버퍼 용액 교정 절차를 수행 하실 때, 위의 교정 값이 디폴트 값이 됩니다.

## 자동 온도 보상 절차

① ATC 온도 전극(YK-200ACT)을 옵션 전극 입력 소켓(FP-12)에 삽입하십시오. (FP-11)의 잠금 스위치를 잠금 위치에 놓으십시오

② 계기의 POWER 버튼을 눌러 전원을 ON 하십시오.

③ PH/mV 버튼을 눌러서 표시부에 표시되는 기능을 pH로 조정하십시오.

④ 버퍼 용액에 온도 전극을 담그십시오. 이제 pH측정과 함께 온도가 자동적으로 보상 됩니다.

# 측정 절차

잠금 스위치(FP;3-11)를 측정 전에 잠금 위치에 놓으십시오.

## PH 측정

교정은 항상 측정 전에 수행되어야 합니다.

① pH전극을 BNC 소켓(FP-10)에 삽입하십시오.

② 계기의 POWER 버튼을 눌러서 전원을 ON 하십시오.

③ pH/mV 버튼을 눌러서 표시부에 표시되는 기능을 PH로 조정하십시오.

④ 수동 온도 보상 상태에서의 작동은 5.1장을 참조하십시오. 그리고 자동 온도 보상 상태에서의 작동은 5.2장을 참조하십시오.

⑤ 전극을 용액에 담그시면 계기는 값을 표시합니다.

⑥ 측정 후에는 전극을 증류수로 헹구어 주십시오.

## mV(millivolt) 측정

계기는 mV 측정 기능을 가지고 있습니다. 이것은 사용자가 Ion-selective, ORP, 다른 정밀한 mV 측정을 할 수 있게 해줍니다. pH/mV 버튼을 눌러서, 표시부에 표시되는 기능을 mV로 조정하십시오.

## Temp. 측정

① ATC 온도 전극(YK-200PATC)을 옵션 전극 삽입 소켓(FP-12)에 삽입하십시오.

② ℃와 ℉는 ℃/℉ 버튼을 이용해 변환할 수 있습니다.

③ 온도 전극을 용액에 담그십시오. 그러면 표시부에 측정된 온도가 표시됩니다.

## Data Hold

HOLD 버튼(FP-4)을 누르십시오. 측정 되는 값을 고정시키고, 표시부에는 “HOLD” 가 표시됩니다. 이 기능을 해제하려면, 다시 HOLD 버튼을 누르면 됩니다.

## Data Record(최대, 최소)

이 기능은 데이터의 최대, 최소 값을 기록하는 기능입니다. REC 버튼을 누르면 이 기능이 실행되고, 표시부에 “REC” 가 표시됩니다. REC이 표시부에 표시된 후에는 :

A. REC 버튼을 한번 누르면 표시부에 “RECmax” 라는 표시와 함께 최대값이 표시됩니다. – 그런데 이 최대값을 삭제하고자 하신다면 HOLD 버튼을 잠시 누르고 계시면 삭제 되고, RECORD 기능은 계속됩니다.

B. REC 버튼을 다시 한번 누르면 “RECmin” 이라는 표시와 함께 최소값이 표시됩니다.  – 역시 이 최소값을 삭제하고자 하신다면 HOLD 버튼을 잠시 누르시고 계시면 삭제가 되고, RECORD기능은 계속됩니다.

C. 이 메모리 기록(Memory Record) 기능을 해제하고자 하면, 적어도 2초간은 REC 버튼을 누르시면 해제가 되고, 표시부에는 현재 읽고 있는 값이 표시됩니다.

## 빠른 측정을 위한 도표

### 교정

| 전원 ON | ▶ | 수동 온도 값 설정, 또는 ATC 전극 삽입 | ▶ | 1점 교정 - pH7(CAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ▶ | 2점 교정 - pH7 & pH4(pH10, SLOPE) |

### pH 측정절차

| 전원 ON | ▶ | 키패트에서 수동 온도 보상 값 설정, 또는(or) ATC 전극을 이용한 자동 온도 보상 | ▶ | 측정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 옵션측정절차

| DATA HOLD | MEMORY RECORD max. mim. | RS232 출력 |
| --- | --- | --- |

### 전원관리

| 자동 전원 OFF (메모리 기억 저장 중에는 작동 하지 않음) | OR | 수동 전원 OFF |
| --- | --- | --- |

# 자동 전원 차단

배터리 방전 방지를 위한 자동 전원 차단 기능이 있습니다. 10정도의 시간동안 아무 버튼도 누르지 않으면 계기는 자동 차단 됩니다.

이 기능을 활성화 하지 않기 위해서는, REC 버튼을 눌러서 메로리 기억 모드로 들어가십시오.

# RS232 시리얼 인터페이스

이 계기는 3.5mm 터미널(FP-9)을 통해 RS232가 있습니다. 신호 출력은 16digits 입니다. RS232는 PC 시리얼 인터페이스에 계기를 연결하는 시리얼입니다.

16 Digits Data Stream은 아래 형식으로 표시 됩니다.

각각의 Digit는 아래의 상태를 나타냅니다.

# 배터리 교환

① 표시부에 라는 표시가 표시되면 배터리를 교환해주어야 합니다. 하지만 이 표시가 표시되더라도 몇 시간 정도는 정확한 측정이 가능합니다.

② 배터리 뚜껑(FP-14)을 여시고, 계기에서 구 배터리를 빼십시오.

③ 배터리(9V)를 교환 하십시오.

④ 배터리 뚜껑을 잘 닫으십시오.

# 전극 옵션과 Accessories

## DO용 전극(DISSOLVED OXYGEN PROBE) YK-200PDO

### 센서 개요

이 디지털 용존산소계 전극은 폴라로그래픽타입 (Polarographic Type) 의 전극을 사용합니다. 이 폴라로그래픽 타입의 전극은 DO측정을 정확하게 측정하기 위에 필수적으로 필요한 온도(Temp.) 측정을 위해 온도 센서(Temp. Sensor)와 결합되어 있습니다.

### 특징

▶ YK-2001 의 옵션인 DO(Dissolved Oxygen) 전극(YK-200PDO)은 정밀한 용존산소 측정을 할 수 있습니다.

▶ 온도 센서가 결합된 폴라로그래픽 타입의 전극(Oxygen Probe)은 DO와 온도의 정밀한 측정을 할 수 있습니다.

▶ 0℃ ~ 50℃, 자동 온도 보상.

▶ 마이크로프로세서 회로.

▶ 동시에 DO 값과 온도 값을 표시할 수 있는 표시부.

▶ 재호출(Recall) 기능으로 최대, 최소 값 기록.

▶ 데이터 홀딩(Data Hold) 기능.

▶ 건전지 방전 예방을 위한 자동 OFF 기능

▶ RS 232 PC 시리얼 인터페이스

▶ ℃/℉의 단위의 온도 표시

### 사양

| 회로 | Custom one-chip of microprocessor LSI circuit |
| --- | --- |
| 측정 범위 | DO (Dissolved Oxygen) | 0 ~ 20.0mg/L |
|  | Temperature | 0 ~ 50℃ |
| 분해능: Resolution | DO(Dissolved Oxygen) | 0.1mg/L |
|  | Temperature | 0.1℃ |
| 정밀도: Accuracy(23±5℃) | DO(Dissolved Oxygen) | ±0.4mg/L |
|  | Temperature | ±0.8℃/1.5℉ |
| 센서 형식 | 온도센서와 결합된 폴라로그래픽 타입 (Polarographic Type Oxygen Probe) |
| 전극 자동 온도 보상 | 0 ~ 50℃ |
| 메모리 호출 | 재호출(Recall) 기능으로 최대, 최소 값 기록 |
| Power OFF | 건전지 방전 방지 자동 전원 OFF, 수동 전원 OFF |
| 데이터 출력 | RS-232 시리얼 인터페이스 |
| 과 입력 표시 | “- - - - - - - “ |
| 구동 온도 | 0 ~ 50℃ |
| 구동 습도 | 최대 RH. 80% |
| Sample Time | 약 0.4 초 |
| 크기 | Oxygen Probe: 125mm × 20mm(Ø) |
| 부속 품목 | 용존산소 전극(Oxygen Probe) 1PC. 취급설명서 1PC. 피막(Diaphragm) ( 5 PCs) OXDP–02 1set 전해액(Electrolyte) OXEL-03 1set |
| Option | 피막(Diaphragm) (한 팩당 5 PCs) OXDP-02 전해액(Electrolyte) OXEL-03 |

### 세부명칭개요

1  ℃℉ 버튼 ( A 버튼)

2  O2, mg/L 버튼 ( B 버튼)

3  영점(ZERO) 버튼 ( C 버튼)

4  CAL 버튼 ( D 버튼)

5  산소 전극 - OXYGEN PROBE

6  산소 전극 플러그 - OXYGEN PROBE plug

### 측정절차

#### 교 정

측정 전에, 아래의 절차를 따르십시오.

이때 사용하시는 버튼은 YK200PDO 전극 연결부에 명시되어 있는 버튼 설명에 따르십시오.

① 산소 전극 플러그 - OXYGEN PROBE plug (세부명칭개요-6)를 계기(YK-2001: FP-12)에 연결 하십시오.

주의 : 전극의 Lock 스위치를 Lock 위치(  )에 슬라이드 시키십시오.

② 계기 전원을 켜십시오.

③ “% 또는 O2” 를 선택하기 위해 O2 , mg/L 버튼(B 버튼)(세부명칭개요-2)을 누르십시오.

④ ZERO 버튼(세부명칭개요-3)을 한번 누르십시오. 
표시부(LCD)에는 zero값이 표시되고, 그때 “Air Oxygen”값도 표시됩니다.

⑤ 표시부에 표시되는 값이 안정화 될 때까지 적어도 5초는 기다려야 합니다.

주의 : CAL 버튼(D 버튼)(세부명칭개요-4)을 누르시면, 표시부에 20.9나 20.8과 정확히 동일한 값이 표시됩니다. (공기(Air)중의 산소가 통상 20.9%분포하기 때문에, 빠르고 정확한 교정을 하기 위해 이 값을 사용합니다.)

주의 : 교정 절차는 충분히 환기를 시키신 후에 수행하십시오.

#### 용존 산소(Dissolved Oxygen) 측정

① 계기가 교정된 후에는 용존산소(Dissolved Oxygen) 측정 준비가 다 되었습니다.

② “DO” 기능을 선택하기 위해 O2 , mg/L 버튼(B 버튼)(세부명칭개요-2)을 누르십시오. 표시부에 “mg/L” 표시가 표시될 것입니다.

#### 공기 중 산소(OXYGEN)(O2) 측정

① 계기가 교정된 후에는 O2 측정 준비가 다 되었습니다.

② “O2” 기능을 선택하기 위해 O2 , mg/L 버튼(B 버튼)(세부명칭개요-2)을 누르십시오. 표시부에 “% O2” 표시가 표시될 것입니다.

③ 표시부에 Air Oxygen이 참조를 위해 %로 표시됩니다.

#### 온도 측정

측정 중에, 표시부의 아래 부분에 측정 표본의 온도 값이 표시 될 것입니다. ℃/℉ 버튼(세부명칭개요-1)을 한번 누르시면, 온도 표시 단위가 ℃와 ℉에서 바뀔 것입니다.

#### 다른 기능(Hold, Memory, RS232)

다른 기능으로, 데이터 홀드(Data Hold), 메모리(max., min.), RS232, 자동 전원 OFF, 자동 전원 OFF 기능 불능, 이 상의 기능들은 YK-2001PH 취급 설명서를 참조 하십시오.

### 유지보수(피막(Diaphragm)과 전해액(Electrolyte)의 교체)

계기가 적절하게 교정이 되지 않을 때, 또는 계기의 측정되는 값이 안정화 되지 않을 때, 용존 산소 전극(Oxygen Probe)을 점검 하십시오. 즉, 전해액(Electrolyte)이 다 떨어졌거나, 아니면 피막(Diaphragm)이 더러워 졌는지를 점검 하십시오. 만일 전해액이 다 떨어지거나, 피막이 더러워 졌다면 전해액을 다시 보충하시고, 피막을 교체하십시오.

전극의 끝에는 얇은 테프론 피막(Teflon Diaphargm)이 장치되어 있습니다. 이 피막은 산소분자를 삼투하지만 전해액에 포함된 산소분자보다 큰 분자는 삼투 시키지 않습니다. 이 성질 때문에 산소는 전극 속에 포함된 전해액을 통해 확산 되고, 이 산소의 농도는 측정 회로에 의해 측정 됩니다.

이 민감한 피막은 매우 손상되기 쉽습니다. 만일 이 박막이 손상되거나, 전해액이 떨어지면 다음의 방법에 따라 교체 하십시오.

### 피막(Diaphragm)과 전해액(Electrolyte)의 교체 방법.

①-a 전극 홀더(Electrode Holder-3)와 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)를 풀어내십시오.

②-b 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)에서 오래된 전해액을 쏟아내십시오.

③ 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)와 전극 헤드(Probe Head-7)을 풀어내십시오.

④ 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)의 가장자리에 격막(Diaphragm-5)을 덮으시고 O-링(O-ring-6)으로 박막을 고정 시키십시오. 이제 전극 헤드(Probe Head-7)을 조립하십시오.

⑤ 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)에 새로운 전해액(OXEL-03)을 채우십시오.

⑥ 전해액 컨테이너(Electrolyte Container-4)를 다시 조립하십시오.

## 전도도/TDS용 전극(Conductivity & Total Dissolved Solid) YK-200PCT

### 특징

▶ YK-200PCT 전극은 YK-2001pH 계측기와 결합되어 전도도(conductivity)와 TDS(Total Dissolved Solids)를 측정 할 수 있는 전극입니다.

▶ 1℃당 0% ~ 5.0% 사이에서 자동 온도 보상.

▶ 온도 계수 조정(Temp. Coefficient Adjust)을 하실 때 “1℃당 0%”을 선택하시면, 온도가 보상 되지 않은 전도도 값을 읽게 됩니다.

▶ Carbon rod Electrode.

▶ 전도도 값과 온도 값을 동시에 표시하는 LCD.

▶ RECAL 기능으로 최대값과 최소값을 기록.

▶ 데이터 홀딩 기능.

▶ 자동 전원 OFF 기능.

▶ RS 232 PC 시리얼 인터페이스.

### 사양

#### 계기사양

| Circuit | Custom one-chip microprocessor LSI circuit. |
| --- | --- |
| 측정 | 전도도 | 2 ranges – 2mS, 20mS. |
|  | TDS | 2 ranges – 2,000PPM, 20,000PPM. |
|  | 온도 | 0℃ ~ 60℃ |
| 온도보상 | 온도 보상 팩터(factor), 1℃ 당 0% ~ 5.0% 사이에서 0℃ ~ 60℃ 사이에서 자동 온도 보상. |
| Memory Recall | RECALL 기능으로 최대값, 최소값 기록. |
| Power OFF | 수동 OFF, 또는 자동 전원 OFF(10분간 아무 키도 작동하지 않을 경우) |
| 데이터 출력 | RS 232 PC 시리얼 인터페이스 |
| 과부하 표시 | “- - - - - - - - - -“ |
| 측정 시간 | 약 0.8초 |
| 구동 온도 | 전극- 0℃ ~ 60℃ |
| 구동 습도 | 최대 80% RH |
| 크기 | 전극: 22mm Dia × 120mm length |
| 부속 품목 | 영문 취급 설명서 1PC 전도도 전극 1PC |

#### 전극사양

A. Conductivity

| Range | Measurement | Resolution | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2mS | 0.2mS ~ 2,000mS | 0.001mS | ±(3% F.S. +1d) F.S. – Full Scale |
| 20mS | 2mS ~ 20.00mS | 0.01mS |  |
| mS – milli Simens |

B. TDS (Total Dissolved Solids)

| Range | Measurement | Resolution | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,000ppm | 132ppm ~ 1,320ppm | 1ppm | ±(3% F.S. +1d) F.S. – Full Scale |
| 20,000ppm | 1,320ppm ~ 13,200ppm | 10ppm |  |
| PPM – parts per million |

C. Temperature

| Measuring Range | 0℃ ~ 60℃ |
| --- | --- |
| Resolution | 0.1℃ |
| Accuracy | 0.8℃ |

### 세부명칭개요

1. 온도 단위 변환 버튼: ℃/℉ ( A 버튼)

2. 범위 버튼/Left 버튼: RANGE/left (B 버튼)

3. CD/TDS, down 버튼 (C 버튼)

4. Temp. C 버튼 (D 버튼)

5. 전도도 전극

6. 전도도 전극 플러그

### 측정 절차

#### Conductivity Measurement

① 전도도 전극 플러그(세부명칭개요-6)를 YK-2001에 연결하십시오.

계기의 플러그 연결 부위에 있는 잠금 스위치를 잠금 위치에 위치 시키십시오.

② YK-2001의 전원을 ON 하십시오.

③ CD/TDS 버튼(A 버튼;세부명칭개요-3)을 누르셔서 전도도 측정으로 기능을 선택하십시오. 표시부에는 전도도 단위인 “mS”가 표시됩니다.

④ 계기의 온도 보상 팩터(Temp. Compensation factor)는 1℃ 당 2%가 디폴트 설정입니다. 계기는 1℃ 당 0% ~ 5.0% 사이에서 자동 온도 보상 됩니다.

계기의 디폴트 값을 변경하고자 하신다면, 아래의 절차를 수행하십시오.

a. 온도 보상 버튼(D 버튼;세부명칭개요-4)을 누르십시오. 그러면 아래의 화면이 표시됩니다.

b. 위, 아래, 좌측 버튼

up Button (A button)(세부명칭개요-1)

left Button (B button)(세부명칭개요 -2)

down Button (C button)(세부명칭개요 -3)

을 사용하여 온도 보상 팩터를 원하시는 값으로 선택하십시오.

c. 원하시는 값에 도달하면, 이 값을 설정하기 위해 온도 보상 버튼(D 버튼;세부명칭개요-4)을 누르십시오.

⑤ 적용하실 측정 범위를 선택하기 위해 범위 버튼, Range 버튼(B 버튼;세부명칭개요-2)을 누르십시오.

표시부에 “- - - - - - -“가 표시되면 과부하를 알리는 표시입니다. 그러면 높은 측정 범위를 다시 선택하십시오.

표시부에 “_ _ _ _ _ _”가 표시되면 범위를 벗어 났다는 표시입니다. 그러면 낮은 측정 범위를 다시 선택하십시오.

⑥ 전도도 전극을 전극의 측정 수위 까지 측정하실 용액에 담그십시오.

⑦ 측정 중에 표시부 아래에 용액의 온도 측정 값이 표시됩니다.

온도 표시 단위를 변경하기 위해 ℃/℉ 버튼(A 버튼)을 누르셔서 변경하십시오.

#### TDS Measurement

구동 절차는 아래의 사항을 제외하고, 앞의 전도도 구동 절차와 동일합니다. CD/TDS 버튼(세부명칭개요-3)을 사용하여, TDS 측정으로 기능을 조정하십시오. 표시부 아래에는 “ P ”라는 문자가 표시됩니다.

#### Other functions (Hold, Memory, RS232…..)

다른 기능으로는 데이터 홀딩, 메모리(최대, 최소), RS232 인터페이스, 자동 전원 OFF, 자동 전원 OFF 해제, 이러한 기능들은 설명서 앞부분을 참조하여 주십시오.

### 교정 절차

계기는 공장에서 출고 시, 이미 교정이 되어져 있습니다. 하지만, 주기적으로 재교정을 하여 주시는 것이 정밀도를 좋게 하는 것입니다. 그리고 계기를 오랜 기간 사용 하셨거나, 전극을 교환 시 재 교정이 필요합니다.

#### Range 1 ( 2mS range) calibration

① 먼저 교정액(1.413mS Calibration Solution)을 준비 하십시오.

② 전도도 전극을 위의 표준 교정액에 담그십시오.

③ 범위를 “ 2mS” 위치로 변경하십시오.

④ 온도 계수 팩터(Temp. Coefficient factor) 값을 “2.0% per ℃”로 설정하십시오.

⑤ 계기(YK-2001pH)의 아래 2개의 버튼을 동시에 꾹 누르십시오.

REC.(MAX/MIN.) Button / HOLD Button

표시부의 위 화면에는 “CAL” 이라는 표시가 깜박이고, 아래의 화면에는 “1.413”이 깜박이게 됩니다.

⑥ 위의 설명처럼 표시들이 잠시 깜박이게 되고, 잠시 후에, 이 표시들이 깜박임을 멈추게 되고, RANGE 1 이 1.413mS로 교정이 됩니다.

위의 두 버튼을 누르신 후에, 그리고 “CAL, 1.413”이 깜박임을 멈추기 전에, HOLD 버튼을 누르시면, 교정 절차는 취소가 되게 됩니다. 그리고 계기는 이전 교정 값으로 돌아가게 됩니다.

#### Range 2 ( 20mS range) calibration

① 먼저 교정액(12.88mS Calibration Solution)을 준비 하십시오.

② 전도도 전극을 위의 표준 교정액에 담그십시오.

③ 범위를 “ 20mS” 위치로 변경하십시오.

④ 온도 계수 팩터(Temp. Coefficient factor) 값을 “2.0% per ℃”로 설정하십시오.

⑤ 계기(YK-2001pH)의 아래 2개의 버튼을 동시에 꾹 누르십시오.

REC.(MAX/MIN.) Button / HOLD Button

표시부의 위 화면에는 “CAL” 이라는 표시가 깜박이고, 아래의 화면에는 “12.88”이 깜박이게 됩니다.

⑥ 위의 설명처럼 표시들이 잠시 깜박이게 되고, 잠시 후에, 이 표시들이 깜박임을 멈추게 되고, RANGE 2 가 12.88 mS로 교정이 됩니다.

위의 두 버튼을 누르신 후에, 그리고 “ CAL, 12.88”이 깜박임을 멈추기 전에, HOLD 버튼을 누르시면, 교정 절차는 취소가 되게 됩니다. 그리고 계기는 이전 교정 값으로 돌아가게 됩니다.

## ATC용 온도전극(Automatic Temperature Compensation) YK-200PATC

### 적용(Applications)

YK-200PATC 전극은 YK-2001과 연결을 하여 사용 할 수 있습니다. 이 전극은 자동 온도 보상 전극(Automatic Temperature Compensation)으로 서 pH 측정의 최대 정밀도를 보장합니다. 그리고 온도 측정용으로 쓰일 수 있습니다.

### 사양

| 측정 온도 | 0℃ ~ 65℃ (32℉ ~ 149℉) |
| --- | --- |
| 분해능 | 0.1℃ |
| 정밀도 | ± 0.8℃(1.5℉) |
| 센서 형태 | 정밀한 서미스터(Thermister) |
| 크기 | 전극 머리: Round, 직경 3.9mm × 길이 1.6mm |
|  | 손잡이: Round, 직경 11mm × 길이 60mm |
| 부속 품목 | 취급 설명서 1PC ATC 전극 1PC |

### 세부명칭개요

1 ATC 전극 머리

2 ATC 전극 손잡이

3 ATC 전극 플러그

### 측정 절차

① ATC 전극(세부명칭개요-3)을 계기에 연결 하십시오.

주의 : YK-2001PH의 잠금 스위치(Lock)를 잠금(lock) 위치에 놓으셔야 합니다.

② 계기(YK-2001pH)에 전원 스위치를 켜십시오.

③ ATC 전극을 측정 하고자 하는 용액에 담그십시오. 이때 잠김 수위 까지만 담그십시오.

④ 계기(YK-2001pH)의 표시부의 아래 부분에 용액의 온도가 표시될 것입니다. 이때, ℃/℉ 버튼을 눌러서 온도를 ℃ 나 ℉ 단위로 변환 할 수 있습니다.

모델 YK 2001pH

pH/mV/DO/ORP/Con./TDS/Temp Meter

한글 4판 : 2004년 6월 2일

발행 : 세창인스트루먼트 주식회사

본 취급설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 취급설명서의 내용은 세창인스트루먼트 주식회사의 허락 없이는 어떠한 경우라도 사진, 복사 또는 녹화를 포함한 전자, 기계 및 기타 어떠한 방법으로든지 생산 및 전송이 금지 되어있습니다.

(우) 152-766 
서울특별시 구로구 구로3동 212-1 에이스트윈타워 1관 1007호 세창인스트루먼트 주식회사
TEL : 02-6675-6000 (대표), FAX : 02-2109-0123 (대표)

천리안ID : 세창
e-mail : sechang@sechang.com
Internet Website : http://www.sechang.com

# Text boxes

`

3

1

2

4

5

6

14

9

15

13

16

1

2

5

8

4

3

6

7

9

11

10

12

1

2

3

4

6

5

6

1

2

3