초음파 두께 측정기 SA 40 매뉴얼

1. 개론

SA 40 은 40개의 데이터 저장이 가능한 초경량의 휴대형 초음파 두께 측정기 입니다.

2. 계기조작

| ON | 측정기 전원 ON |
| --- | --- |
| OFF | 측정기 전원 OFF |
| (( | 모드 변경 |
| ENTER | 파라미터 입력 |
| READ | 파라미터 (UP), 저장된 측정 결과 표시 |
| MEM | 파라미터의 (DOWN) 측정 결과 저장합니다 |

3. LCD 표시

| THK | 두께 측정 |
| --- | --- |
| CAL | 교정 기능 |
| VEL | 속도(Velocity) 설정 |
| CLR | 저장 수치 삭제 |
| MEM | 메모리 모드 |
| READ | 데이터 표시 |
| THK+CAL | 속도(Velocity) 측정 |

4. 교정

a. 메뉴 버튼 (( 을 CAL 0.00 이 표시될 때 까지 누릅니다.

b. 측정기 윗면에 있는 3.00mm 기준 판 위에 전극을 올려 놓습니다.

c. 3.00mm 가 표시 된 후, 측정기는 교정을 완료하고 일반 측정 모드로 자동 변환됩니다.

5. 속도(Velocity) 변경

a. 메뉴 버튼 (( 을 VEL 이 표시될 때 까지 누르면, 현재 속도가 표시 될 것입니다.

b. 아래 위 화살표를 사용하여 원하는 속도로 변경합니다.

c. ENTER 버튼을 눌러 변경된 속도를 저장한 후 측정 화면으로 돌아갑니다.

6. 속도 측정

만약, 측정 상대물의 속도를 모르고 두께만 알아도 속도를 측정할 수 있습니다.

a. 메뉴 버튼을 THK 와 VEL 이 표시될 때 까지 누르면, 가장 최근에 측정 된 수치가 표시될 것입니다.

b. 화살표를 사용하여 측정 대상물의 두께 수치를 변경합니다.

c. 필요하다면, ENTER 버튼을 눌러 메모리에 수치를 저장합니다.

d. 샘플 위에 전극을 올려 놓고, 정확하게 결합되어 있는지 확인합니다. 화면에 표시되는 속도의 수치는 측정 샘플의 속도와 일치할 것입니다. 측정기는 이 속도를 자동으로 저장한 후 두께 측정 화면으로 돌아갑니다.

보다 정확한 측정을 위해서는 10mm 이상의 기준 판을 사용할 것을 권장합니다. 만약 설정된 두께가 실제 두께 보다 두껍게 표시되면, E01 이라는 오류 메시지가 표시될 것입니다.

7. 데이터 저장 및 불러오기

측정 모드에서, 샘플의 두께 측정 후 MEM 버튼을 누르면 측정 데이터가 저장되며, PXX (XX 는 번호) 순서로 저장 되는 것을 LCD 에서 확인할 수 있습니다. 만약 PPPP 라는 메시지가 표시되면, 저장 허용 공간이 부족하다는 의미입니다.

측정 모드에서, READ 버튼을 누르면 저장되어 있는 데이터를 불러오며 LCD 에는 “READ” 라는 메시지가 표시될 것입니다. READ 버튼을 연속해서 누르면, 첫 번째 저장 수치에서 가장 최근에 저장 된 수치까지 차례대로 표시됩니다.

저장된 데이터 삭제 시, (, ( 버튼을 CLR 메시지가 표시 될 때까지 누르고 ENTER 버튼을 누르면 a ? 라는 메시지가 사용자에게 데이터 삭제 여부를 확인하게 됩니다. 삭제를 원하면 ENTER 버튼을 다시 한번 눌러 저장된 모든 데이터를 삭제 할 수 있습니다. 저장된 데이터가 삭제되면 “---“ 메시지가 표시되며, 측정기는 자동으로 측정 화면으로 돌아갑니다.

8. 다양한 전극 (옵션)

| PT-5 | 5MHz | Dia.Φ10mm | 표준 어플리케이션 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| XT-5 | 5MHz | Dia.Φ8mm | 작은 구경의 튜브 어플리케이션 |
| GT-5 | 5MHz | Dia.Φ12mm | 최대 400℃ 의 높은 온도에서 사용 가능 |
| CT-2.5 | 2.5MHz | Dia.Φ12mm | 측정이 힘든 작은 어플리케이션 |

9. 기준 표

다양한 물질의 기준 속도

| 물질 | 음속 (L 파장, m/s) | 음향임피던스 (L 파장, 10^6 Kg/m^2s) |
| --- | --- | --- |
| Al | 6260 | 16.9 |
| Zn | 4170 | 29.6 |
| Ag | 3600 | 38.0 |
| Au | 3240 | 62.0 |
| Su | 3230 | 24.2 |
| Fe | 5900 | 46.0 |
| Cu | 4700 | 41.8 |
| Brass | 4640 | 39.6 |
| SUS | 5790 | 45.7 |
| Acrylic resin | 2730 | 3.2 |
| Water (20℃) | 1480 | 1.48 |
| Oil | 1390 | 1.28 |
| Glycerin | 1920 | 2.43 |
| Water glass | 2350 | 3.99 |

10. 주의 사항

외부 충격, 혹은 오염된 장소에서의 사용을 금합니다. 만약, 장시간 사용하지 않을 때에는 계기에서 배터리를 재거 한 후 보관해 주십시오.

11. 계기 사양

| 표시 | 백 라이트를 LCD |
| --- | --- |
| 측정 주파수 | 5MHz |
| 측정 범위 | 0.8 – 225.0 mm (Steel) |
| 분 해 능 | 0.01mm - 0.8 – 99.99 mm 0.1mm - 100.0 – 225.0 mm |
| 속도 보정 | 최대 9999 m/s |
| 전원 On/Off | 3분 미사용 시 자동 OFF |
| 규격 전원 | DC 3V * 2 (AA 배터리 두 개) |
| 전원 확인 | 배터리 잔량 부족 시 경고 메시지 (BAT) 표시 |
| 크 기 | 124 * 67 * 30 mm |
| 무 게 | 240g |
| 사용 환경 | 온도 :0-40℃ 습도 : 40℃ (20-90) %RH |