초음파 두께 측정기 SA 40 EZ

1. 개론

초음파 두께 측정기 SA 40 은 40개의 데이터 저장이 가능한 초경량의 휴대형 두께 측정기 입니다.

2. 계기조작

ON – 측정기 전원 ON

OFF – 측정기 전원 OFF

(,( - 메뉴 버튼, 버튼을 눌러 모드를 변경할 수 있습니다.

△ : 파라미터 조정 (UP)

▽ : 파라미터 조정 (DOWN)

▷ : 파라미터 조정 (이동)

3. LCD 표시

THK – 두께 측정

CAL – 교정 기능

VEL – 속도 설정

m/s – 음파 속도 단위

mm – 두께 단위

4. 교정

a. 메뉴 버튼 (, ( 을 CAL 0.0 이 표시될 때 까지 누릅니다.

b. 측정기 윗면에 부착되어있는 3.0mm 기준 판 위에 전극을 올려 놓습니다.

c. 3.0mm 가 표시 된 후, 측정기는 교정을 완료하고 일반 측정 모드로 자동 변환됩니다.

재 교정 시기 : 전극, 혹은 배터리 교환 후

5. 속도 변경

a. 메뉴 버튼 (,( 을 VEL 이 표시될 때 까지 누르면, 현재 속도가 표시 될 것입니다.

b. △ ▽ 버튼을 사용하여 원하는 속도로 변경합니다.

6. 속도 측정

a. 메뉴 버튼을 THK 와 VEL 이 표시될 때 까지 누르면, 가장 최근에 측정 된 수치가 표시될 것입니다.

b. △ ▽ 버튼을 사용하여 측정 대상물의 수치를 변경합니다.

c. 측정 대상물 표면 위에서 측정을 시작하면, 새로운 속도가 표시 되도, 측정기는 자동으로 이 수치를 저장, 측정 화면으로 돌아갑니다.

7. 다양한 전극 (옵션)

| PT-5 | 5MHz | Dia.Φ10mm | 표준 어플리케이션 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| XT-5 | 5MHz | Dia.Φ8mm | 작은 구경의 튜브 어플리케이션 |
| GT-5 | 5MHz | Dia.Φ12mm | 최대 400℃ 의 높은 온도에서 사용 가능 |
| CT-2.5 | 2.5MHz | Dia.Φ12mm | 측정이 힘든 작은 어플리케이션 |

8. 기준 표

다양한 물질의 기준 속도

| 물질 | 음속 (L 파장, m/s) | 음향임피던스 (L 파장, 10^6 Kg/m^2s) |
| --- | --- | --- |
| Al | 6260 | 16.9 |
| Zn | 4170 | 29.6 |
| Ag | 3600 | 38.0 |
| Au | 3240 | 62.0 |
| Su | 3230 | 24.2 |
| Fe | 5900 | 46.0 |
| Cu | 4700 | 41.8 |
| Brass | 4640 | 39.6 |
| SUS | 5790 | 45.7 |
| Acrylic resin | 2730 | 3.2 |
| Water (20℃) | 1480 | 1.48 |
| Oil | 1390 | 1.28 |
| Glycerin | 1920 | 2.43 |
| Water glass | 2350 | 3.99 |

9. 주의 사항

외부 충격, 혹은 오염된 장소에서의 사용을 금합니다. 만약, 장시간 사용하지 않을 때에는 계기에서 배터리를 재거 한 후 보관해 주십시오.

10. 계기 사양

| 표시 | 백 라이트를 LCD |
| --- | --- |
| 측정 주파수 | 5MHz |
| 측정 범위 | 0.8 – 225.0 mm (Steel) |
| 분 해 능 | 0.1mm |
| 속도 보정 | 최대 9999 m/s |
| 전원 On/Off | 3분 미사용 시 자동 OFF |
| 규격 전원 | DC 3V * 2 (AA 배터리 두 개) |
| 전원 확인 | 배터리 잔량 부족 시 경고 메시지 (BAT) 표시 |
| 크 기 | 124 * 67 * 30 mm |
| 무 게 | 240g |
| 사용 환경 | 온도 :0-40℃ 습도 : 40℃ (20-90) %RH |