친애하는 고객님,

저희 한나 상품을 구매해주셔서 감사합니다. 이 설명서는 상품의 정확한 사용을 위해 필요한 정보를 제공해줄 것입니다. 제품 사용 전에 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다. 만일 고객님께서 기술적인 추가 정보를 원하시면, 주저하지 마시고 tech@hannainst.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다. 이 제품은 CE 기관의 승인을 받았습니다.

목차

사전 준비------------------------------------------------------

전반적인 설명-------------------------------------------------------

약자--------------------------------------------------------------

상세사항-----------------------------------------------------------

명확함과 정확성-----------------------------------------------------

작동원리-----------------------------------------------------------

기능설명-----------------------------------------------------------

오작동과 경고------------------------------------------------------

정확한 측정을 위한 전반적인 팁-----------------------------------------

스타트업-----------------------------------------------------------

측정절차-----------------------------------------------------------

확인절차----------------------------------------------------------

교정절차-----------------------------------------------------------

GLP--------------------------------------------------------------

배터리 관리---------------------------------------------------------

배터리 교환---------------------------------------------------------

액세서리-----------------------------------------------------------

보증---------------------------------------------------------------

사전준비

이 제품을 신중히 사용해주시고, 제품에 손상이 있는지 확인해주시기 바랍니다. 만일 운반시에 발생한 어떠한 손상이 발생한 경우 판매자에게 알려주십시오.

각 HI 96770 Ion Selective Meter는 다음과 함께 제공됩니다.

◦ Sample Cuvets 와 Caps 두 개

◦ 품질 보증서와 CAL CHECK™ standard cuvets HI 96770-11 두 개

◦ 9V 배터리

◦ Scissors (가위)

◦ cuvets 닦을 티슈

◦ 제품 품질 보증서

◦ 사용 설명서

◦ 단단한 운반 케이스

Cut-out space for reagent powder packets

시약 파우더 패킷을 위해 잘라놓은 공간

Note: 고객님이 제품이 확실히 작동하는 것을 확신하기 전까지 재료를 뜯지 마세요. 결함이 있는 아이템은 반드시 본래의 포장상태로 반환되어야 합니다.

전반적인 설명

HI 96770은 분석 기계의 산업으로서 한나의 오랜 경험으로부터 개발한 자동 진단 휴대 마이크로프로세서 미터입니다. 모든 기계들은 공장 보정과 전자적 그리고 시각적인 디자인으로 빈번한 눈금매기는 필요성을 최소화 하였습니다.

영향력 있는 CAL CHECK™의 보증으로, 고객님께서 언제든지 제품의 좋은 수행능력을 확인하실 수 있습니다. 필요시에 독점적인 한나의 완제품의 수행능력을 증명하고, 재측정을 원하신다면, NIST의 믿을만한 기준을 사용하십시오.

이 제품은 방수기능과 LED와 필터가 투명한 컵으로 먼지나 더러움으로부터 보호해 줍니다. 이것은 이 제품의 현장 수행을 가능하게 합니다. 전시 메시지는 정기적 작동에서 사용자를 도와줍니다. 이 측정기는 측정모드에서 10분, 혹은 교정모드에서 1시간동안 사용하지 않을 경우 자동 정지하는 기능을 갖고 있습니다.

이 측정기는 cuvet이 항상 측정 셀에 놓여 있도록 보장하기 위해 독점적으로 긍정적인 개폐 시스템을 사용합니다. 그것은 샘플과 시약 모두를 추가하기 쉽게 만들기 위해 더 큰 목을 가진 cuvet에 맞추어 디자인 되었습니다. cuvet은 최고의 결과를 얻기위해서 특별한 시각적 유리로 만들어졌습니다.

HI 96770은 0에서 200mg/L(ppm) 범위에 있는 물 샘플 내용물 속에서  molybdate에 반응하는 silica (SiO₂)를 측정합니다. 이 방법은 음료 수질 검사 USEPA METHOD 370.1,염분이 든 물과 표면, 국내 산업적인 폐기물 기준 Standard Method 4500-SiO₂C에 적용됩니다.

이 시약은 파우더 형태로 패킷에 제공됩니다. 시약의 양은 최대의 반복성을 보장하기 위해 정확한 투여량입니다.

약어

℃: 섭씨 온도

EPA: 미 환경 보호국

℉: 화씨 온도

LCD: 액정화면

mg/L: mg/L은 ppm과 동등함

mL: 밀리리터

mV: 밀리볼트

기능설명

기계설명

1) GLP/▲key

2) CAL CHECK key

3) ZERO/CFM key

4) READ▶/TIMER key

5) ON/OFF key

6) Liquid Cristal Display (LCD)

7) Cuvet alignment indicator

8) Cuvet holder

키패드 설명

◦ ON/OFF: 기기를 켜고 끔

◦ ZERO/CFM: 측정 전에 0으로 맞추고 측정치를 확정하거나 공장 재 보정을 확정할 때

◦ READ▶/TIMER: 이 키는 여러 가지 기능을 갖고 있습니다. 측정모드에서는 키를 한번

눌러서 측정하거나, 3초간 눌러서 이미 프로그램 된 카운트다운을 시작                    할 수 있습니다. GLP 모드에서 키를 한번 누르면 다음 화면을 볼 수 있습니다.

◦ CAL CHECK: 이 키는 두 가지 기능을 갖고 있습니다. 기기의 확인을 위해 한번 누르거             나 3초간 눌러서 보정 모드로 들어갈 수 있습니다.

◦ GLP/▲: 이 키는 두 가지 기능을 갖고 있습니다. 키를 한번 눌러서 GLP 모드로 들어갈            수 있습니다. 측정모드에서 키를 한번 누르면 날짜와 시간을 편집할 수 있습니다.

작동 모드

◦ 측정 모드: 초기설정 작동 모드는 확인과 측정 모두 가능합니다.

◦ 보정 모드: CAL CHECK를 3초간 누름으로써 들어갈 수 있으며 (CAL 표시가 뜸), 기기               의 보정이 가능합니다.

◦ GLP모드는 GLP/▲를 눌러 들어갈 수 있으며 (GLP 표시가 뜸), 사용자의 보정 날짜와 공    장의 재보정 저장이 가능합니다.

화면 구성요소 설명

1) 기계 상태 표시기는 영의 단계나 측정단계에 있을 때 나타납니다.

2) 이 위치에 있는 아이콘들은 경고나 작동 아이콘, 다음 작동 신호입니다.

3) 배터리 아이콘은 배터리의 충전 수준을 보여줍니다.

4) 기계가 측정 중일 때 모래시계 모양이 나타납니다.

5) CAL: 기기가 재 보정 모드에서 작동중일 때 나타납니다.

6) 월, 일과 날짜 아이콘은 날짜를 보여줄 때 나타납니다.

7) 크로노미터(초정밀시계)는 타이머가 작동중일 때 나타납니다.

8) 메인 액정 디지털 숫자

9) 측정 단위

10) 보조 액정 디지털 숫자

에러와 경고

이 기기는 에러가 났을 경우 메시지를 보여줍니다. 메시지는 예상 밖의 범위의 값이 나타났을 때 또한 나타납니다. 에러가 난 경우 경고음이 울립니다.

a) 영점 읽기에서

Light High: 측정하기에 빛이 너무 밝습니다.

제로 큐벳의 준비과정을 체크하십시오.

Light Low: 측정하기에 빛이 충분하지 않습니다.

제로 큐벳의 준비과정을 체크하십시오.

No Light: 기기가 빛의 수준에 적응할 수 없습니다.

샘플에 부스러기가 있는지 확인해주십시오.

b) 샘플 기록에서

Inverted cuvets: 샘플과 제로 큐벳이 뒤바뀌었습니다.

Zero: 0점 읽기가 수행되지 않았습니다. 기기의 제로화를 위한 측정 절차의 지시를 따르십시오.

Under range: 0이 깜박이는 것은 샘플 속에 있는 실리카 양이 0mg/L보다 적다는 것을 가리킵니다.

Over Range: 최대치 농도 값이 깜박이는 것은 측정치 범위를 초과한 것입니다. 샘플의 농도는 정해진 범위를 넘어섰으므로, 샘플을 희석하거나 테스트를 다시 해보십시오.

c) 보정 과정 중

Standard Low: 기준 기록이 범위 밖입니다.

Standard High: 기준 기록이 범위 밖입니다.

d) 그 밖에 에러와 경고

Cap error: 큐벳이 제대로 삽입되어있지 않고, 주변의 불빛이 검출기에 초과로 들어오고 있습니다. 만일 커버가 제대로 설치되어 있지 않다면, 판매자나 가장 가까운 HANNA 고객 서비스 센터와 연락하십시오.

Battery low: 배터리 전압이 낮아지고 있고 배터리가 교체되어야 함을 나타냅니다.

Dead battery: 이것은 배터리가 꺼져있음을 나타내고 반드시 배터리를 교체해야 합니다. 이 표시가 나타나면 기계는 작동이 안 됩니다. 배터리를 교체한 후 기계를 재시작 하십시오,

정확한 측정을 위한 전반적인 팁

정확한 측정을 위해 아래에 나와 있는 지시사항들을 측정하는 동안 신중하게 따라주십시오.

◦ 큐벳을 정확히 채우기 위해서: 큐벳 안에 액체들의 꼭    대기 부분을 오목하게 만듭니다. 오목한 부분의 아래쪽    이 반드시 10ml 표시된 곳에 맞추어야 합니다.

◦ 가루 시약 패킷의 정확한 사용

(a) 가위를 사용하여 가루 패킷을 개봉합니다.

(b) 시약이 잘 나오게 하기 위해 패킷의 가장자리를 눌러줍니다.

(c) 패킷의 내용물을 부어줍니다.

◦ 샘플 안에 다른 어떤 부스러기도 포함되어 있지 않는 것이 중요합니다. 이것은 정확한 기    록을 방해할 수 있습니다.

◦ 큐벳을 사용할 때마다 캡을 같은 정도로 조여주어야 합니다.

◦ 측정 셀에 큐벳을 반드시 습기가 차지 않은 실외에 두어야 하며 지문이나 기름 혹은 먼지    가 묻어서는 안 됩니다. 큐벳을 삽입하기 전에 HI 731318를 사용하거나 부드러운 천으로    닦아야 합니다.

◦ 큐벳을 흔들면 샘플 속에 전체적으로 거품이 일게 하고, 더 높은    기록이 발생될 수 있습니다. 정확한 측정을 위해서 빙빙 돌리거나    가볍게 두드려 거품을 제거해야 합니다.

◦ 연달아 여러 개의 기록을 측정하는 것이 가능하지만, 각 샘플 측    정 전마다 영점 읽기를 실행 하시고 영점 읽기와 측정 시에 동일    한 큐벳을 사용하시기 바랍니다.

◦ 이 설명서에 있는 모든 반응들은 20℃에서 일어난 것입니다. 일반    적으로 반응들은 어림잡아 10℃에서 두 배가 되어야 하고, 30℃    에서 반이 되어야 합니다.

◦ 최고의 정확성을 위해서는 측정을 확실히 하기 위해 앞에 나온 확인 절차가 정확하게 보    정되었는지 확인한다. 필요시, 기계를 보정한다.

시작하기

측정을 위해 다음과 같이 기계를 준비 하십시오.

◦ 큐벳 홀더에서 큐벳 홀더 보호대를 제거하여 기계를 꺼냅니다.

◦ "배터리 교체 장"에 설명되어 있는 것에 따라 배터리를 기계에 장착합니다.

◦ 기계를 편평한 탁자위에 올려놓습니다.

◦ 기계를 직사광선이 드는 곳에 두지 마십시오.

측정 절차

ON/OFF 버튼을 눌러 기계의 전원을 켜고, 측정, 확인이나 보정 절차 모두를 수행하기 위해서 지시 설명서를 따릅니다.

◦ ON/OFF 버튼을 눌러 기계를 켭니다.

화면에 모든 태그들이 간략하게 떠오릅니다.

◦ 신호음이 울리고 LCD 화면이 깜박거릴 때, 기    계가 준비 된 것입니다. "ZERO"가 깜박거리는    것은 기계의 제로화가 제일 먼저 수행되어야함    을 가리킵니다.

◦ 큐벳에 반응되지 않은 샘플 10mL를 표시된 부    분까지 채우고 뚜껑을 교체합니다.

◦ 큐벳 홀더에 큐벳을 끼워 넣고 캡이 홈에 잘     맞았는지 확인합니다.

◦ ZERO/CFM 버튼을 누르면, 측정 단계에 따라 기계    램프, 큐벳, 탐지기 아이콘이 나타날 것입니다.

◦ 몇 초 후에 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입니다. 이것    은 기계가 제로화 된 것이며 측정을 위한 준비가 된    것입니다.

◦ 큐벳을 빼어내어 뚜껑을 엽니다.

◦ HI 96770A-0 Silica HR 시약 A 한 패킷의 내용물을    넣고 완전히 녹을 때까지 흔듭니다.

◦ 뚜껑을 다시 연 다음, HI 96770B-0 Silica HR 시약    B 한 패킷을 넣습니다. 뚜껑을 닫은 다음, 완전히 녹    을 때까지 흔들어 줍니다.

◦ 큐벳 홀더에 큐벳을 끼워 넣고, READ▶/TIMER를 3    초간 눌러줍니다. 화면에 카운트다운이 보일 것입니     다. 신호음은 카운트다운 시간이 끝남을 알려줍니다.

그렇지 않은 경우 10분간 기다리십시오.

◦ 뚜껑을 열어줍니다.

◦ HI 96770C-0 Silica HR 시약 C 한 패킷을 넣어    주고 완전히 녹을 때까지 흔들어 줍니다.

◦ 큐벳 홀더 속에 큐벳을 교체하고 캡이 홈에 정확    하게 맞았는지 확인합니다.

◦ 2분간 기다리고 나서 READ▶/TIMER 버튼을

눌러줍니다.

◦ 측정 단계에 따라 기계 램프, 큐벳, 탐지기 아이    콘이 나타날 것입니다.

◦ Silica (SiO₂) mg/L 농도가 기계의 화면에 직접적으로 보여집니다.

◦ Silica (SiO₂) mg/L 농도를 silicon (Si) mg/L 로 전환하기 위해서 농도 값에 0.467을     곱해줍니다.

방해물

◦ Iron (Fe²⁺ and Fe³⁺)은 높은 수준에서 방해 합니다.

◦ Sulfide(S²⁻)은 높은 수준에서 방해 합니다.

◦ Phosphates는 50mg/LPO₄³⁻까지 방해하지 않습니다.

확인 절차

기계가 확실히 보정된 기계를 보장하기 위해서, 확인 절차를 활용하십시오.

경고: 기계를 HANNA CAL CHECK™표준 외에 다른 표준 해결책으로 확인하거나 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면, 에러가 발생할 수 있습니다. 정확한 확인과 보정 결과를 위해서, 18-25℃ 실내에서 수행하시기 바랍니다.

◦ ON/OFF 버튼을 눌러 기계를 켜십시오.

◦ 신호음이 울리고 LCD 화면이 깜박거릴 때, 기    계가 준비 된 것입니다.

◦ CAL CHECK™ Standard Cuvet A를 큐벳 홀    더에 놓고 캡의 표시가 홈에 정확하게 맞는지     확인하십시오.

◦ ZERO/CFM 버튼을 누르면, 측정 단계에 따라     아이콘들이 나타날 것입니다.

◦ 몇 초 후에, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입    니다. 이제 기계는 제로화 되었고 확인을 위    한 준비가 되었습니다.

◦ 큐벳을 제거하십시오.

◦ CAL CHECK™ Standard HI96770-11        Cuvet B를 큐벳 홀더에 두고 캡이 홈에

정확하게 맞았는지 확인하십시오.

◦ CAL CHECK 버튼을 누르면 아이콘들과       "CAL CHECK"가 측정 단계에 따라서 함께     화면에 나타날 것입니다.

◦ 화면은 확인 기준 값을 보여 줄 것입니다.     기록은 CAL CHECK™ Standard             Certificate에 나와 있는 범위 내에 있어야    합니다. 만약 값이 사양 범위 밖에 있는 것    을 알아낸다면 큐벳이 지문, 기름이나 먼지    에 의해 더렵혀지지 않았는지 확인하시고

확인을 반복하십시오. 만일 결과가 계속해서

사양범위 밖에 있다면 기계를 재조정하십시오.

보정 절차

Note: 언제든지 CAL CHECK버튼이나 ON/OFF로 보정 절차를 방해하는 것이 가능합니다.

Warning: HANNA CAL CHECK™ Standards외에 다른 기계 해결 기준으로 보정하지 마십시오. 그렇지 않으면 에러 결과가 계속 유지될 수 있습니다. 정확한 확인과 보정 결과를 위해 18-25℃ 실내에서 수행해 주시기 바랍니다.

◦ ON/OFF 버튼을 눌러 기계를 켜십시오.

◦ 신호음이 울리고 화면이 깜박이면 기계가

준비된 것입니다.

◦ 보정모드로 들어가기 위해 CAL CHECK

버튼을 3초간 눌러줍니다. 보정기간동안

화면에 "CAL"이 나타날 것입니다.

◦ CAL CHECK™ Standard Cuvet A를 큐벳    홀더에 올립니다. 캡의 표시가 홈에 정확히    맞았는지 확인하십시오.

◦ ZERO/CFM을 누르면 측정 절차에 따라서

아이콘들이 나타날 것입니다.

◦ 몇 초 후에, 화면에 "-0.0-"이 나타날 것입          니다. 이제 기계는 제로화 되었고 보정을 위        한 준비가 되었습니다.

◦ 큐벳을 제거하십시오.

◦ CAL CHECK™ Standard HI 96770-11 Cuvet     B를 큐벳 홀더에 넣고, 캡의 표시가 홈에 정확      히 맞는지 확인하십시오.

◦ READ▶TIMER를 누르면 측정 절차에 따라

아이콘들이 나타날 것입니다.

◦ 측정 후에 기계는 Cal Check Standard 값을 3    초간 보여줄 것입니다.

Note: 만일 화면이 "STD HIGH"를 나타낸다면            그 표준 값이 너무 높다는 것입니다. 만            일 화면이 "STD LOW"를 나타낸다면,              그 표준 값이 너무 낮다는 것입니다.               CAL CHECK™ Standards HI96770-11

Cuvets A와 B가 모두 지문이나 먼지에            오염되지 않았는지, 큐벳이 정확하게 삽            입되어 있는지 확인하십시오.

◦ 가장 최근에 보정 날짜(예:"01.08.2007) 혹은 만    일 공장보정이 선택되기 전이라면 "01.01.2005"    가 화면에 나타날 것입니다. 두 경우 모두 숫자     가 깜박 거리면 날짜 입력할 준비가 된 것입니다.

날짜 입력

◦ GLP/▲를 누르고 원하는 연도를 입력합니다.

만일 키를 누른 상태로 있으면 연도가 자동적으로     올라갑니다.

◦ 정확한 연도가 세팅되면 ZERO/CFM버튼을 누르거나

READ▶/TIME를 눌러 확정하십시오.

이제 화면에서 월(month)부분이 깜박일 것입니다.

◦ GLP/▲를 눌러 원하는 월을 설정하십시오(01-12).     만일 키를 누른 상태로 있으면 월의 수가 자동적으    로 올라갑니다.

◦ 정확한 월이 세팅되면 ZERO/CFM버튼을 누르거나

READ▶/TIME를 눌러 확정하십시오.

이제 화면에서 일(day)부분이 깜박일 것입니다.

◦ GLP/▲를 눌러 원하는 날짜를 설정하십시오(01-31).

버튼을 계속 누르고 있으면, 자동적으로 숫자가 증가    할 것입니다.

note: 날짜에서 연도나 월로의 편집변경은

READ▶/TIME를 누르면 가능합니다.

◦ ZERO/CFM을 누르면 보정날짜가 저장됩니다.

◦ 기기 화면에 "Stor"이 일초동안 보이고 보정이 저장    됩니다. "-"가 깜박임으로써 기기는 자동적으로 측정    모드로 돌아갈 것입니다.

GLP

GLP모드에서 마지막 사용자 보정날짜를 찾아볼 수 있고, 공장 보정날짜를 재 저장할 수 있습니다.

마지막 보정 날짜

보정날짜를 보기 위해:

▪ GLP/▲를 누르고 GLP모드로 들어갑니다.

보정 월과 날짜가 메인 화면에 보일 것이고

연도는 보조 화면에 보일 것입니다.

▪ 만일 보정이 실행되지 않으면 공장 보정 메시지

"F.CAL"이 메인화면에 나타날 것이고 기기는

3초 후에 측정모드로 돌아갈 것입니다.

공장 보정 재 저장

공장 보정이 재 저장 될 수 있습니다.

▪ GLP/▲를 누르고 GLP모드로 들어갑니다.

▪ READ▶/TIMER 를 누르고 공장 보정 재 저장

화면으로 들어갑니다. 기기는 마지막 보정

삭제 전에 확실한지 물을 것입니다.

▪ ZERO/CFM을 누르고 공장 보정을 재 저장

하거나 GLP/▲를 다시 눌러서 공장 보정

재 저장을 중단할 수 있습니다.

▪ 공장 보정을 재 저장했거나 측정모드로 돌아갈 때,

기기가 "done"으로 간략히 알려줍니다.

배터리 관리

배터리를 아끼기 위해서 측정 모드에서 10분 동안 사용하지 않거나, 보정모드에서 1시간 동안 사용하지 않으면, 그 후에 기기가 꺼집니다.

만약 자동으로 꺼지기 전에, 유효한 측정이 화면에 보이면  그 값은 기기가 켜질 때 화면에 다시 보입니다. "ZERO" 가 깜박이면 새로운 제로화가 실행되는 것입니다.

새 배터리 하나는 빛의 레벨에 따라서 약 750번 측정이 지속됩니다.

남은 배터리 능력은 기기를 시작할 때 그리고 각각 측정 후에 확인할 수 있습니다.

배터리는 기기 화면에 다음 세 단계로 나타납니다.

▪ 3 lines for 100% capacity

▪ 2 lines for 66% capacity

▪ 1 line for 33% capacity

▪ 배터리 아이콘이 깜박이면 배터리는 10% 아래입니다.

만약 배터리가 비어있고 정확한 측정을 더 이상 할 수

없으면 기기는 "dead batt"가 화면에 보이고 꺼집니다.

측정을 다시 시작하려면 배터리가 반드시 새것으로

교체되어야 합니다.

배터리 교체

기기의 배터리를 교체하기 위해서, 다음 스텝을 따르십시오:

▪ ON/OFF를 눌러 기기를 끕니다.

▪ 기기를 엎어놓고 배터리 덮개를 시계반대방향으로 돌려 엽니다.

▪ 기기에 있는 배터리를 빼내고 새 것으로 교체합니다.

▪ 배터리 덮개를 다시 덮고 시계 방향으로 돌려 닫습니다.