취급설명서

Waterproof EC/TDS & Temperature Meter

HI 98311/HI 98312

# 개요

HI 98311 / HI 98312 는 방수형으로 액체전도도(EC) / 총용존고형물질(TDS) 과 온도를 같이 측정할 수 있는 포켓형 계측기입니다. EC/TDS 는 자동으로 온도보상이 이루어지며, 온도값의 단위도 ℃나 ℉로 변경할 수 있습니다.

EC/TDS Conversion factor (CONV) 뿐만 아니라 온도보상계수 Coefficient Β (BETA)도 사용자가 설정할 수 있습니다.

HI 98311 / HI 98312 는 1점 교정계기이며, 매우 안정적이고, 정확한 측정값을 구할 수 있습니다.

배터리 저전압 경고 기능을 가지고 있으며, 배터리에러방지 기능(BEPS: 배터리를 거꾸로 끼웠을 때, 일어날 수 있는 계기손상)을 가지고 있고, 센서 교환시에도 간단한 조작으로 센서를 교환할 수 있습니다. 스테인레스 스틸 재질로 제작된 온도센서는 반응이 빠를 뿐만 아니라 정확한 결과치를 제공합니다.

# 세부사양

| 측정 범위 | EC | – HI98312: 0.00~20.00 mS/cm (분해능: 0.01mS/cm) – HI98311: 0~3999 uS/cm (분해능: 1uS/cm) |
| --- | --- | --- |
|  | TDS | – HI98312: 0.00~10.00 ppt (분해능: 0.01ppt) – HI98311: 0~20000 ppm (분해능: 1ppm) |
|  | 온도 | 0 ∼ 60 ℃ (0.1℃) |
| 정밀도 (@20℃) | EC | ± 2 F.S. |
|  | TDS | ± 2 F.S. |
|  | 온도 | ± 0.5 ℃ |
| 온도보상 | 0.0 ~ 2.4% / ℃ |
| 사용환경 | 0 ∼ 50 ℃, 100% R.H. 이하 |
| 배터리 수명 | 100 hr 측정가능(1.55V 버튼형 건전지 4개) |
| 크기 및 중량 | 40(W) x 163(H) x 26(D) mm / 85 g |
| 교정 | HI98312: 12.88 mS/cm 표준액 (HI 7030M) – HI98311: 1413 uS/cm 표준액 (HI 7031M) 1382ppm, CONV=0.5(HI 7032) |
| 자동전원차단기능 | 약 8분 |

# 계기외관

  - 배터리 덮개

  - LCD 화면

  - ON/OFF/MODE 버튼

  - HI-73311 EC/TDS 전극

  - 온도 센서

  - SET/HOLD 버튼

- 자동온도보상표시

- 값안정 표시

- 배터리 용량 표시(%)

- 배터리 저전압 표시

- 부화면(온도 및 기타 메시지 등)

- 주화면(EC/TDS)

- 주화면 측정단위 표시

# EC/TDS 측정과 교정

## 1) 측정

HI 98311 / HI 98312 의 ON/OFF 는 MODE 버튼을 2초 동안 누르면 됩니다. 모든 사용 가능한 항목이 잠시동안 액정화면에 보였다가 사라집니다.

또한 배터리의 사용 가능한 수명이 백분율로 %100 BATT 같은 형식으로 표시됩니다.  MODE 버튼을 다시 누르면 OFF 라고 화면아래쪽에 나타났다가 사라질 것입니다.

SET/HOLD 버튼을 이용해서 EC 혹은 TDS 모드를 선택하십시오.

전극의 끝을 4cm 정도 측정할 용액에 담급니다. 가능한 전기적인 간섭을 플라스틱 용기를 사용합니다. 전극의 끝에 공기 방울이 없도록 전극을 가볍게 쳐줍니다. 센서를 가볍게 흔들면서 액정화면 왼편의 시계표시가 사라질 때까지 기다립니다. LCD 상단에는 EC 혹은 TDS 이 표시되고, LCD 하단에 액체의 온도 값이 표시되고 이 값에 의해 자동교정이 이뤄집니다.

## 2) 온도단위변환

- 측정모드에서 화씨℉/섭씨℃ 변환을 위해서 TEMP 표시와 현재온도단위가 LCD 하단부에 나타날 때까지 MODE 버튼을 눌러주십시오. 예) TEMP ℃

- SET/HOLD 버튼을 사용해서 화씨℉/섭씨℃를 선택합니다.

- MODE 버튼을 2번을 눌러 측정 모드로 돌아갑니다.

## 3) 출력값 고정

SET/HOLD 버튼을 2초간 누르고 있으면 HOLD 라고 부화면에 표시되면서 측정값이 멈춥니다. 일반모드로 돌아가기 위해서 SET/HOLD 버튼을 한번 더 누릅니다.

# 교정

## 1) EC/TDS 환산계수(CONV) 와 온도보상계수 β(BETA)

- 일반 측정모드에서 TEMP 표시와 현재온도단위가 LCD 하단부에 나타날 때까지 MODE 버튼을 눌러주십시오. 예) TEMP ℃

- 환산계수를 디스플레이 하려면, MODE 버튼을 다시 누르십시오. 예) 0.50 CONV

- 환산계수를 변경하려면, SET/HOLD 버튼을 누르십시오

- 온도보상계수 β를 디스플레이 하려면, MODE 버튼을 누르십시오. 예) 2.1 BETA

- 온도보상계수를 변경하려면, SET/HOLD 버튼을 누르십시오.

- MODE 버튼을 누르면, 다시 일반 측정 모드로 돌아갑니다.

## 2) 교정

일반측정모드에서 MODE 버튼을 CAL 표시가 LCD 하단부에 나타날 때까지 눌러 주십시오.

이때 버튼에서 손을 떼고 적절한 교정액(HI 98311 에 대해서는 HI 7031 (1413 ㎲/㎝), HI 98312 에 대해서는 HI 7030 (12.88 ㎳/㎝))에 전극을 담가 주십시오.

교정액의 값을 인식하고 1초 후에 OK 표시를 나타냅니다. 그리고 자동적으로 일반 측정모드로 돌아갑니다.

LCD상의 CAL 표시는 계기가 교정되었음을 나타냅니다.

# 전극 관리

사용하지 않을 경우에 불순물을 제거하기 위해 깨끗한 물이나 전용 세척용액 또는 증류수를 이용하여 전극부를 닦아 주십시오.

계기의 수명을 연장하기위해 한달에 한번 세정액(HI7061)에 30분정도 담궈주는 것을 권장합니다. 수돗물로 씻어준 후 교정합니다.

HI 73311 EC/TDS 전극은 제공된 교체용 기구(HI 73128 )을 사용해서 손쉽게 교체될 수 있습니다. 기구를 그림과 같이 전극의 구멍에 넣습니다.

시계반대방향으로 기구를 돌려 전극을 끌어 냅니다.

# 배터리 교체

계기는 켜질 때마다 잔여 배터리량을 % 로 나타냅니다.

배터리가 부족하면 건전지 모양이 나타납니다.

%5 이하가 표시되면 배터리를 교체해야 합니다. 측정결과값이 잘못될 수 있기 때문에, 이것을 막기 위해 계기는 자동적으로 꺼지게 됩니다.

상부 4개의 볼트를 빼고 배터리를 교체합니다.

4개의 배터리를 극성을 주의해서 교체합니다. 가스켓이 제대로 봉합되도록 주의해서 놓은 후에 상부뚜껑을 다시 덮고 나사로 조입니다.

건전지를 교체했을 때는 재 교정을 하는 것을 권합니다.

# 사용권고

- 이 계기를 사용하기 전에 사용하기 알맞은 환경인지 확인하십시오.

- 주거지역에서 계기를 사용한다면 라디오 또는 TV로부터 간섭을 받을 수 있습니다.

- 계측기 끝부분의 전극은 정전기 방전에 민감합니다. 항상 전극에 손대지 않도록 주의해 주십시오.

- 사용자가 변용하여 사용할 경우 계기의 EMC 성능은 저하될 수 있습니다.

- 전기적 충격을 방지하기 위해 수용액의 표면에 24 ∼ 60V DC이상이 되는 전압이 흐른다면 이 계기를 사용하지 마십시오.

- 전기적 충격과 열화를 방지하기 위해 초단파 Oven에서 사용하지 마십시오.

Model HI 98311 / HI 98312

휴대용 전도도계

Portable Waterproof EC/TDS Meter

한글 3판 : 2004년 2월 2일

발행 : 세창인스트루먼트 주식회사

본 취급설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 취급설명서의 내용은 세창인스트루먼트 주식회사의 허락 없이는 어떠한 경우라도 사진, 복사 또는 녹화를 포함한 전자, 기계 및 기타 어떠한 방법으로든지 생산 및 전송이 금지 되어있습니다.

(우) 152-766 
서울특별시 구로구 구로3동 212-1 
에이스트윈타워 1관 1007호 세창인스트루먼트 주식회사
TEL : 02-6675-6000 (대표), FAX : 02-2109-0123 (대표)

천리안ID : 세창
e-mail : sechang@sechang.com
Internet Website : http://www.sechang.com

# Text boxes

`