물 품 규 격 서

□ 잔류염소 측정기 : 1set

품 명	수 량
잔류염소측정기	1 Set

가. 특  징

1. 잔류염소 측정기는 실험실 뿐만 아니라 야외에서도 간단히 측정할 수 있는 장비이어야 한다.

2. 300회 이상 측정할 정도로 건전지 소모량이 적은 제품이어야 한다.

3. 자동꺼짐 기능이 내장되어 건전지 소모량을 줄일 수 있는 제품이어야 한다.

4. 잔류염소 측정기는 측정 광원을 LED채용으로 측정하여 신뢰성을 높이는 제품이어야 한다.

나. 사   양

1. Free chlorine

측정범위: 0.00∼2.50 mg/l

분해능  : 0.01 mg/l

정밀도  : ± 0.03 mg/l, ±3% of the reading

2. 크기   : 180(W) x 83(H) x 46(D)mm

3. 사용환경: 0∼50 ℃ ,95% R.H 이하

4. 전원   : 건전지 DC9V 1개

다. 구성 및 부속품

1. 본체 (HI-93701)

2. 측정용 Cuvet(cap) 2ea

3. 측정시약 100회분 (HI93701-1)

4. DC 9V 건전지

5. 국문, 영문 사용 설명서

라. A/S(품질보증기간)

1. 제품의 품질보증기간은 1년으로 한다.

2. 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.

마. 기   타

1. 한글 사용 설명서를 제공한다.

2. 기기사용에 필요한 교육을 제공한다.