품 목 규 격 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
관세분류번호	품목번호	품 명	단위	수량	모델	생산국명
		PH 측정기	system	1	PH-800GR	싱가포르

가. 요약:

범위:-2.00~16.00pH

온도값 동시표시

PT100 OHM 온도센서채택. 디지털 pH meter, 간단한 사용법, 간단한 설치 제품.

초음파 세척장치

나. 특징:

pH800 시리즈는 현재의 수처리시설에서 요구되어지는 연속적이고 안정적인 측정값을 출력합니다. 각각의 현장 요구에 맞는 다양한 전극들과 호환성을 가지고 있습니다. 메뉴 대화식 프로그램 방식 적용, 절연회로에 의한 출력신호는 측정값 신뢰성 확보, 자동/수동 온도 보정 기능, 2개의 SPDT(single-pole double throw) 릴레이를 채택하여 Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo 설정값을 병합하여 자동제어 가능합니다. 다양한 표준 완충 용액(pH 1.00, 4.00, 7.00, 9.00 및 10.00)을 선택할 수 있으며, 전기적인 노이즈가 많은 현장에서도 안정적으로 측정 및 자동제어를 실현하기 위하여 전위보정회로(등위 고 임피던스 결선법 : Symmestric connection)를 갖추고 있습니다. 측정값 보정 기능(offset)을 갖추고 있어 현장 및 실험실의 pH값 편차를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 프로그램 설정에 따라 pH 또는 ORP 측정/자동제어 가능 용도에 따라 각종 pH 전극을 채택할 수 있습니다.

다. 적용:

수처리시설, Pilot 시설, 생산공정, 양어장과 수소이온농도의 측정공업, 생물, 제약, 음료, 식료품현장의 수소이온농도를 지속적으로 측정하고 조절하도록 설계되었습니다.

라. 제품구성/기타조건 :

pH Meter: pH-800 1EA

PH/ORP Holder : HR-2000 (with Electrolyte) 1EA

PH SENSOR : GR-1 3EA

Holder Bracket(L형):DBTC-100G 1EA

pH buffer solution(500ml) : pH7.00 2EA

pH buffer solution(500ml) : pH4.00 2EA

kcl 3.3 mol solution(500ml) 2EA

pH Junction box 1EA

연장케이블 10M 1EA

초음파 세정세트 Ultrasonic Cleaner: UC-100H 1EA

마. 사  양

Transmitter

측정 범위 :    pH:-2.00∼16.00 pH

온도 :-9.9 ~ 125.0 °C / 센서에 따라 다름 기본(80°C까지)

분해능:	pH:0.01 pH

온도 :0.1 °C

정밀도:	pH:± 0.01 pH

온도:± 0.5 °C

교정:2점 교정(Two points calibration is completed by immersing an electrode into standard solutions/ pH 1.01, 4.01, 6.86, 7.00, 9.00, 9.18, 10.01)

제어출력:on/off 제어

Signal Output Range:4~20 mA Isolated Output

외장재질:SPCC

경보설정:	접점신호 : 2 SPDT/1 Alarm

자동제어 기능(HI/LO, HI/HI, LO/HI, LO/LO)

접점용량 : 250 VAC 3A

경보지연시간 : 0 ~ 2000초

전원:공급전원:AC 110/220V

크기:96 W x 96 H

설치방법:Bracket을 통한 Panel 설치

중량:1.5 kg

Senso

r품명 :보충형 pH 전극(Electrode)

측정원리 :유리전극 방식

측정범위 :0.00 ~ 14.00 pH

사용온도 :0 ∼ 60 ℃

사용압력 :0 ~ 0.5 Bar (atm.)

비교전극 :Ag / AgCl

Zero Point :pH 7.00 ± 0.3 (/ ± 20 mV)

Slope :95% 이상 (pH 4, pH 7 Buffer에서)

반응시간 :10 sec 이내 90% 반응 (@ 25℃)

내부 보충액 :3.3 M KCl 보충형

온도센서 :없음

침적부 재질 :유리 / Glass Body

크기 :12(Ø) × 120(L) mm

기본케이블 :5 m / Spade Lugs (2 EA)

Membrane Resistance :150 MΩ 이하

측정조건 :전도도율 : 200 μS/cm 이상

바. 비   고

1. 품질보증기한은 납품 후 1년입니다.

2. 3년 소모품을 포함합니다.