Oval Gear Meter

LM-OG-K

# 계기 사양

| 크기 | DN 1/2″ |
| --- | --- |
| 측정유량 | 1 ∼ 35 Litter / min |
| 측정정밀도 | ±0.5% |
| 최대 동작 압력 | PN 70 bar |
| 최소 동작 압력 | 0.35 bar |
| 최대 동작 온도 | 50 ℃ |
| 최소 동작 온도 | -10 ℃ |
| 표시부 | LCD 5 Digit |
| 점도 | 8 ∼ 5000 mPas |
| 연결 | 1/2″BSP(암나사선) |
| 구조 재질 | - 유량계 외장 : 주조 알루미늄 - 기어 : Acetal (아세탈 수지) - 레지스터 외장 : 유리 나일론 섬유 - LCP Vectra |
| 중량 | 665 g |

# 계기 특징

-  5자리 LCD 디스플레이

- 소수점 둘째 자리까지 적산 유량 측정

- 적산값 표시 (liter 단위)

- 단방향 유량 기록

- 저렴한 유지 비용

- 높은 정밀도 : ±0.5%

- 밧데리 수명 최소 3년

- 밧데리 부족 경보

- 교체형 밧데리 사용

- 밧데리 선반 수명 : 10년

- 방습형 레지스터(자동 기록기)

# 계기 설명

OG는 전자식 오발기어 유량계로써 오발기어와 계기를 통해 통제된 유체가 적절히 흐르도록 하는 연결부위로 구성되어 있습니다. 계기는 벽이나 벌판 혹은 케비넷에 설치되어 있는 송유관 등의 유량측정에 적합합니다.  두개의 정밀한 오발 기어는 주조 알루미늄으로 되어 있습니다. 전기 레지스터는 자석에 의해 작동합니다. 전자 레지스터는 측정된 용적의 단위에 따라 피스톤의 움직임과 scale을 감지 합니다. 표시부는 측정된 적산 유량을 LCD에 나타냅니다.

# 계기 설치전 유의사항

설치전에 설명서에서 나와있는 사양사항이 적합한지 확인하여 주십시오.(압력, 유량범위, 유체 연결부 등)

계기가 설치될 때, 공기, 압력쇼크나 계기를 파손할 수 있는 미립자가 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

설치 후 몇 번의 테스트를 하여 주십시오.

테스트작업은 전문가가 진행할 수 있도록 하여 주십시오.

# 계기 사용시 유의사항

## RESET

RESET 버튼을 이용해서 메모리상에 기록되어 있는 적산값을 Zero로 수정합니다.

## TOTAL

현재까지 계기를 통과한 총유량으로 변경되지 않습니다.

## RESET + TOTAL

현재의 Factor 값이 LCD 화면에 나타납니다.

## Factor 설정

- LM-OG-K의 지시부를 Bare Meter로부터 분리합니다. (3개의 십자나사를 풀어 주십시오.)

- 지시부 뒷면의 프로그램 버튼(틱버튼)을 누르시면, 프로그램 모드로 들어갑니다.

- 표시부에 현재 유량단위와 현재 입력된 Factor 값이 나타납니다.

- 이 화면에서 RESET키를 누르시면, 단위가 점멸되며 변경할 수 있습니다.

알고있는유량값(정해진용기에담겨진유량)지시부에표시된유량값(3회평균)×현재입력된Factor값=새로운Factor값

- TOTAL을 누르면,  Factor 값의 자리를 이동 할 수 있습니다.  RESET키로 원하는 값을 설정하십시오.

- Factor 설정을 마친 후, 프로그램 모드를 나가시려면, 다시 한번 프로그램 버튼을 누르십시오. 계기의 LCD가 점멸하다 꺼집니다.

- RESET키를 눌러 계기를 다시 키면, 변경된 프로그램이 적용됩니다.

## 배터리

배터리는 교환가능하며, 배터리의 교환은 전문가를 필요로 하지 않습니다.

배터리 타입은 Lithium CF 1/2 AA 이며, 배터리 교환이 필요한 경우 LCD화면에 배터리 표시가 나타납니다.

모델 LM - OG - K

`

유량계

Oval Gear Meter

한글 3판 : 2004년 2월 2일

발행 : 세창인스트루먼트 주식회사

본 취급설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 취급설명서의 내용은 세창인스트루먼트 주식회사의 허락 없이는 어떠한 경우라도 사진, 복사 또는 녹화를 포함한 전자, 기계 및 기타 어떠한 방법으로든지 생산 및 전송이 금지 되어있습니다.

(우) 152-766 
서울특별시 구로구 구로3동 212-1 에이스트윈타워 1관 1007호 세창인스트루먼트 주식회사
TEL : 02-6675-6000 (대표), FAX : 02-2109-0123 (대표)

천리안ID : 세창
e-mail : sechang@sechang.com
Internet Website : http://www.sechang.com