물 품 규 격 서

□ 탁상형 수소이온농도 측정기 : 1set

품 명	수 량
탁상형 PH Meter	1 Set

가. 특  징

1. 탁상형 수소이온농도 측정기는 고급형, 고정밀 측정기로서 pH 값을 측정해야 한다.

2. 화면은 대형 LCD화면으로 사용자가 쉽고 간편한게 조작할 수 있도록 설계되어 있어야 한다.

3. Data logging 기능을 가지고 있어 필요한 데이터의 저장이 가능하며 RS232 지원으로 원할 경우 컴퓨터와 연계해서 동작이 가능해야 한다.

4. 교정시 시간, 날짜, 채널 등의 데이터와 같이 기록되며 언제라도 확인 가능해야 한다.

5. 계기내에 ORP, 전기전도도, 이온농도를 측정할 수 있는 기능이 있어야 한다.

7. 탁상형 수소이온농도 측정기는 교정방법이 간단하고 교정된 데이터를 간단한 버튼 조작만으로

쉽게 그래프화 할 수 있어야 한다.

8. PH 와 온도가 측정이 동시에 가능하며, 5점 교정이 가능한 탁상형 pH Meter이어야 한다.

나. 사   양

1. pH

측정범위: -2.000 ∼ 20.000 pH

분해능: 0.001/0.01/0.1 pH

정밀도(± 1 digit) :  ± 0.002 pH

온도보정  -5 ∼ 105 °C (ATC & MTC)

2. ORP

측정범위: -2400 ∼ +2400 mV  (0 ∼ 80 ℃)

분해능: 0.1/1 mV

정밀도(± 1 digit) : ± 0.1 mV

온도보정  -5 ∼ 105 °C (ATC & MTC)

3. 온도

측정범위: -5.0 ∼ 105.0 ℃

분해능: 0.1 ℃

정밀도(± 1 digit) : ± 0.3 ℃

4. 이온농도

측정범위: 1.00 E-9 ∼9.99E 9

분해능: 1, 2, 3 significant figures

정밀도(± 1 digit) : ± 0.17 %n (n=ion charge)

6. 전도도

측정범위: 0.01∼300,000 uS/cm

분해능: 1, 2, 3, 4 significant figures

정밀도(± 1 digit) :  ± 0.01 uS/cm

7. TDS

측정범위: 0.005∼150,000ppm

분해능: 1, 2, 3, 4 significant figures

정밀도(± 1 digit) : ± 0.5%

8. NaCl / KCl

측정범위: 0.01 ~ 70 ppt

분해능: 1, 2, 3, 4 significant figures

정밀도(± 1 digit) : ± 0.5%

9. 온도보상       :Automatic & manual: -5~105℃

10.Slope 제어    :Automatic: 90~105%, manual: 80~120%

11. 전원	: 115V 50/60Hz(Additional voltages available)

12. 사용 환경      : 15~40℃, 0~90%습도(non-condensing)

다. 구성 및 부속품

1. 본체 (pH-215 Meter)

2. pH 전극(high performance glass-body pH/ATC electrode D-300729-1)

3. 스탠드(electrode arm)

4. 어뎁터(AC adapter)

5. pH buffer solution pH4.00 (500ml)

6. pH buffer solution pH7.00 (500ml)

7. 사용설명서 (한글, 영문)

라. A/S(품질보증기간)

1. 제품의 품질보증기간은 1년으로 한다.

2. 사용자의 과실에 따른 중대한 고장이 발생되지 않은 한 공급자는 품질보증기간 동안 무상으로 수리한다.

마. 기   타

1. 한글 사용 설명서를 제공한다.

2. 기기사용에 필요한 교육을 제공한다.