A5000시리즈 취급설명서

주의

（1）입력에 최대 허용치를 넘는 전압이나 전류를 가하면, 기기파손으로 이어집니다.

（2）전원전압은 사용가능 범위에서 사용해 주십시오. 사용가능 범위 외에서 사용하시면

화재․감전․고장의 원인이 됩니다.

（3）설명서의 내용은 제품 개량을 위해 예고 없이 변경될 수도 있으므로 이해해 주시기 바랍니다.

（4）설명서의 내용에 관해서는 만전을 기하여 작성하였지만, 만에 하나 의심스러운 점이나 오류,

기재 누락등의 문제점이 있을 경우에는, 취급점 또는 직접 당사로 연락해 주십시오.

（5）설명서를 읽으신 후에는, 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

1. 사용하기 전에

A5000시리즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 이 취급설명서는 사용하시는 분의 손이 닿을 수 있는 거리에  보관해  주시기 바랍니다. 또, 운반과정에서의 파손 등을 확인하신 뒤, 문제점이 있는 경우에는, 취급점,

또는 직접 당사로 연락해 주십시오.

1. 1. 형식구성

A5000시리즈의 형식구성은 아래 그림과 같습니다. 주문시 선택한 제품과 다르지 않은지 형식 및 사양을 확인해 주세요.

2. 설치방법

2. 1. 판넬 컷팅 크기

A5000시리즈를 설치할 경우의 판넬 컷팅은, 밑의 그림과 같이 해 주십시오.

2.2. 판넬 설치방법

A5000시리즈를 판넬에 설치할 경우는, 본체를 케이스 측면의 부착 금구를 떼어낸 상태에서 판넬 전면으로

삽입하고, 판넬 뒤쪽에서 부착 금구로 고정해 주십시오 （밑에 그림 참조)

주의

(1）설치는 질량을 견딜 수 있는 곳에서 확실하게 실행해 주십시오. 강도부족이나 설치가 불완전한

경우는 표시기 추락에 의한 파손의 원인이 됩니다.

(2) A5000에는 전원 스위치가 붙어있지 않기 때문에, 전원을 접속하면 즉시 동작 상태가 됩니다.

(3) 본 제품의 장치내부에 설치할 경우는, 장치내의 온도가 50℃이상이 되지 않도록

방열등에 주의해 주십시오.

3. 단자의 설명 및 접속방법

3. 1. 전원의 접속

단자번호	명칭	내용
10	POWER	전원접속 단자.DC구동일 경우도 무극성.
11	POWER	전원접속 단자.DC구동일 경우도 무극성.

3. 2. 제어신호의 접속

단자번호	명칭	내용
6	HOLD	홀드 기능의 제어단자. COM(9)단자와 단락(또는 동전위)에서 유효
7	DZ	디지털 제로기능(리셋기능)의 제어단자. COM(9)단자와 단락(또는 동전위)에서 유효
8	PH	피크홀드 기능의 제어단자. COM(9)단자와 단락(또는 동전위)에서 유효
9	COM	외부 제어단자의 공통단자

3. 3. 프로세스신호 측정유닛

단자번호	명칭	내용
1	V-IN	1～5V 렌지의 +측 입력단자.
2	A-IN	4～20mA 렌지의 +측 입력단자.
3	LO	-측 입력단자.
4	+EXC	+측 센서전원
5	-EXC	-측 센서전원

3. 4. 비교출력 접속

단자번호	명칭	내용
12	LO-b	LO출력의 b접점 출력단자
13	LO-c	LO출력의 공통단자
14	LO-a	LO출력의 a접점 출력단자
15	GO-c	GO출력의 공통단자
16	GO-a	GO출력의 a접점 출력단자
17	HI-b	HI출력의 b접점 출력단자
18	HI-c	HI출력의 공통단자
19	HI-a	HI출력의 a접점 출력단자

3. 5. 아날로그출력 방법

단자번호	명칭	내용
24	COM	아날로그 출력의 공통단자.
25	A-OUT	전류출력 단자(4～20mA)
26	V-OUT	전압출력 단자(1～5V, 0～1V, 0～10V)

3. 6. 통신기능 접속

단자번호	명칭	내용
20	RXD(+)	RS-232C:송신단자. RS-485:비 반전 출력
21	TXD(-)	RS-232C:수신단자. RS-485:반전 출력
22	NC	아무것도 접속하지 말아 주십시오.
23	SG	통신기능의 공통단자

주의

(1) 전원부/입력부(26렌지 제외)/외부제어부/비교출력부 커넥터의 적합전류는 AWG28～12로

해 주십시오.

(2) 전원부/입력부(26렌지 제외)/외부제어부/비교출력부 커넥터의 조임 토루크는

0.5～0.6Nm으로 해 주십시오

(3) 아날로그 출력부 커넥터의 적합전선은 AWG28～16으로 해 주십시오.

(4) 아날로그 출력부 커넥터의 조임 토루크는 0.22～0.25로 해 주십시오.

4. 각 부분의 기능과 명칭

A5000시리즈는 표시유닛의 선택에 따라 전면의 디자인이 다릅니다. 각각의 유닛의 명칭과 기능은 밑의 내용과 같습니다.

4. 1. 멀티 표시

번호	명칭		주된 기능
			측정 동작중	파라메타 설정중
①	메인 모니터		측정치의 표시	설정 내용 표시
②	판정 모니터	HI	판정결과 표시. 측정치>HI판정치 일 때 점등.
		GO	판정결과 표시. LO판정치≦측정치≦HI판정치일 때 점등.
		LO	판정결과 표시. 측정치<LO판정치 일 때 점등.
③	기능 모니터	ME	디지털 제로 백업이 ON일 때 점등.
		PH	피크 홀드/바레홀드/피크 바레홀드 ON에 있을 때 점등.
		DZ	디지털 제로가 ON일 때 점등.
		RE	RS-232C 또는 RS-485 리모트 제어하고 있을 때 점등.
④	서브 모니터1		HI측 판정치 표시
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때, 항목표시.
⑤	서브 모니터2		LO측 판정치 표시	설정 항목 표시
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때, 항목표시.

번호	명칭	주된 기능
		측정 동작중	파라메타 설정중
⑦	모드 키	(6)+(7)에서 파라메타 설정 모드로 이동	측정동작으로 복귀
		(6)+(8)에서 최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드로 이동.
		최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드에서 비교판정치 표시로 전환
⑧	시프트 키	(6)+(8)에서 파라메타 확인모드로 이동 (콤퍼레이터 데이터 설정가능).	설정할 자릿수 변경
		(7)+(8)에서 시프트 기능 설정으로 이동.
		최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때 항목변화 (약 1초간 계속 누름)
⑨	인크리먼트 키	(7)+(9)에서 디지털 제로 ON/OFF제어.	선택 자릿수의 수치 또는 내용의 변경 (수치의 경우는 (9))
		(7)+(9)에서 최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드로 이동.
		최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때 리셋(약1초간 계속 누름)

4. 2. 싱글 표시

번호	명칭		주된 기능
			설정동작중	파라메타설정중
①	메인 모니터		측정치 표시	판정할 항목 및 내용 표시
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드의 내용 표시
②	판정 모니터	HI	판정결과 표시. 측정치>HI판정치 일 때 점등.
		GO	판정결과 표시. LO판정치≦측정치≦HI판정치일 때 점등.
		LO	판정결과 표시. 측정치<LO판정치 일 때 점등.
③	기능 모니터	PH	피크 홀드/바레홀드/피크 바레홀드 ON에 있을 때 점등.
		DZ	디지털 제로가 ON일 때 점등.
			리니어라이즈 데이터의 출력치 설정시에 점멸.
		ME	피크 홀드/바레홀드/피크 바레홀드 ON에 있을 때 점등.
		RE	RS-232C 또는 RS-485 리모트 제어하고 있을 때 점등.
			리니어라이즈 데이터의 입력치 설정시에 점멸.
⑥	엔터 키		(6)+(7)에서 파라메타 설정 모드로 이동	측정 동작으로 복귀
			(6)+(7)에서 최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드로 이동.
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드에서 비교판 정치표시로 변환.
⑦	모드 키		(6)+(7)에서 파라메타 설정 모드로 이동	설정할 항목의 변경
			(7)+(8)에서 시프트 기능 설정으로 이동.
			(8)+(9)에서 시프트 기능 설정으로 이동.
⑧	시프트 키		(6)+(8)에서 파라메타 확인 모드로 이동 (콤퍼레이터 데이터 설정가능).	설정 자릿수 변경
			(7)+(8)에서 시프트 기능 설정으로 이동.
			약 1초간 누르면 HI판정치 모니터로 이동
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때 항목변화 (약 1초간 계속 누름)
⑨	인크리먼트 키		(7)+(9)에서 디지털 제로 ON/OFF제어.	선택 자릿수의 수치 또는 내용의 변경 (수치의 경우는 (9))
			(7)+(9)에서 최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드로 이동.
			최대치/최소치/(최대치-최소치)/입력치 모니터 모드일 때 리셋(약1초간 계속 누름)

5.파라메타 설정

5. 1. 표시유닛의 차이점

5. 1. 1. 멀티 표시 유닛

※ 모드 키를 누를 때마다 다음의 파라메타로 이동합니다.

5. 1. 2. 싱글 표시유닛

※ 파라메타의 이름 표시 상태에서 모드 키를 누르면 설정내용 표시로 이동합니다.

또한 파라메타의 名 표시의 상태에서 약 1초간 키 조작이 없는 경우에도 설정내용 표시로 이동합니다.

(단, COND/COM/MET의 메뉴 이름 표시 직후의 파라메타 PH/S-HI/FSC에 한해서는 자동적으로

이행하지 않습니다.)

※ 설정내용 표시 상태에서 모드키를 누르면 다음의 파라메타로 이동합니다.

※ 설정내용 표시 상태에서 약 8초간 키 조작이 없는 경우에는 파라메타 이름 표시로 돌아갑니다.

5. 2. 파라메타 설정 모드로 이동

5.3. 파라메타 초기설정

표시	명칭	초기치	표준	입력유닛																		출력유닛
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	1	2	3	4	5	6	7
컨디션 데이터
PVH	피크 홀드 타입 설정	PH	○
RANG	측정 렌지 설정	*1		× 11	○ 15	○ 25	○ 13	○ 15	○ 13	○ 15	○ 25	× 26	○ 25	× 26	○ 14	○ B	○ JPB	○ 14	○ 14	×	○ 2A
AVG	평균 횟수 설정	1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○
MAV	이동 평균 횟수 설정	OFF	○
S.UD	스텝 와이드 설정	1	○
BLNK	표시 그래프 설정	OFF	○
BAUD	보드레이트 설정	9600																				×	×	×	○	○	×	○	○
DATA	데이터 길이 설정	7bit																				×	×	×	○	○	×	○	○
P.BIT	페러티 비트 설정	E																				×	×	×	○	○	×	○	○
S.BIT	스탑 비트 설정	2																				×	×	×	○	○	×	○	○
T-	델리 미터 설정	CR.LF																				×	×	×	○	○	×	○	○
ADR	기기 ID설정	00																				×	×	×	×	○	×	×	○
A.OUT	아날로그출력 타입설정	OFF																				×	×	○	×	×	○	○	○
B.UP	디지털 제로 백업설정	OFF	○
LINE	리니어라이즈 설정	CLR	○
I.SEL	입력 변환	O.C		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
TRT	트랙킹 제로 설정	00	○															×	×
TRV	트랙킹 제로폭 설정*2	01	○															×	×
SNSR	센서 전원 설정	10		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
PON	파워온 딜레이 시간설정	OFF	○
PRO	프로텍트 설절	OFF	○
U-NO	유닛No.표시설정	ON	○
컴퍼레이터 데이터
S-HI	HI측 판정치 설정	1000																				×	○	×	×	×	○	○	○
S-LO	LO측 판정치 설정	500																				×	○	×	×	×	○	○	○
H-HI	HI측 히스테리시스 설정	0																				×	○	×	×	×	○	○	○
H-LO	LO측 히스테리시스 설정	0																				×	○	×	×	×	○	○	○
스케일링 데이터
FSC	풀 스케일 표시치 설정	*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
FIN	풀 스케일 표시치 설정	*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
OFS	오프 세트 표시치 설정	*1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○
OIN	오프 세트 입력치 설정	*1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
PS	프리 스케일링치 설정	1.000		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
PPR	분주치 설정	1					×	×	×	×	×	×	×	×
DLHI	디지털 리미터 HI설정	9999	○				×	×	×	×	×	×	×	×
DLLO	디지털 지리머 LO설정	-9999	○
AOHI	아날로그 출력HI 표시치 설정	9999																				×	×	○	×	×	○	○	○
AOLO	아날로그 출력LO 표시치 설정	0																				×	×	○	×	×	○	○	○
DEP	소수점 표시 위치 설정	없음	○
리니어라이즈 데이터		*5	○
캘리브레이션 데이터
ZERO	제로 입력치	0.000		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
SPIN	스팬 입력치	2.000		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
SPAN	스팬 입력치	9000		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×

*1 우측 하단 값이 초기치

*2 트랙킹 제로폭 설정은 트랙킹 제로 시간이 OFF(0)인 경우는 표시하지 않습니다.

*3 1V렌지는 5000 , 2A렌지는 2000

*4 1V렌지는 1000 , 2A렌지는 400

*5 리니어라이즈 데이터는 초기치로 설정되어있지 않습니다.

*6 실부하 교정의 경우는 표시하지 않습니다.

부는 각 유닛에 따라 반드시 설정이 필요한 파라메타 입니다.

5. 4. 각각의 파라메타 내용

표시	명칭	설정내용	초기치
컨디션 데이터
PVH	피크 홀드 타입 설정	PH(피크홀드)/VH(바레홀드)PVH(피크 바레홀드)	PH
RANG	측정 렌지 설정	*1	*1
AVG	평균 횟수 설정	1회/2회/4회/8회/10회/20회/40회/80회	1
MAV	이동 평균 횟수 설정	OFF/2회/4회/8회/16회/32회	OFF
S.UD	스텝 와이드 설정	1(1digit)/2(2digit)/5(5digit)/0(10digit)	1
BLNK	표시 그래프 설정	OFF/B-3/B-2/B-1/ON	OFF
BAUD	보드레이트 설정	9600/4800/2400/384(38400)/192(19200)	9600
DATA	데이터 길이 설정	7(7bit)/8(8bit)	7bit
P.BIT	페러티 비트 설정	E(우수).0(기수),N(없음)	E
S.BIT	스탑 비트 설정	2(2bit)/1(1bit)	2
T-	델리 미터 설정	CR.LF(CR+LF)/CR	CRLF
ADR	기기 ID설정	01～99	00

표시	명칭	설정내용	초기치
컨디션 데이터
A.OUT	아날로그출력 타입설정	OFF/0-1(0～1V)/0-10(0～10V)/1-5(1～5V)/ 4-20(4～20mA)	OFF
B.UP	디지털 제로 백업설정	OFF/ON	OFF
LINE	리니어라이즈 설정	OFF/ON	CLR
I.SEL	입력 변환	O.C(오픈 콜렉터)/LGC(로직)/MAG(마그넷)	O.C
TRT	트랙킹 제로 설정	00～99	00
TRV	트랙킹 제로폭 설정*2	00～99	01
SNSR	센서 전원 설정	10(10V)/05(5V)	10
PON	파워온 딜레이 시간설정	OFF/1～30	OFF
PRO	프로텍트 설절	OFF/ON	OFF
U-NO	유닛No.표시설정	OFF/ON	ON
컴퍼레이터 데이터
S-HI	HI측 판정치 설정	-9999～9999	1000
S-LO	LO측 판정치 설정	-9999～9999	500
H-HI	HI측 히스테리시스 설정	-9999～9999	0
H-LO	LO측 히스테리시스 설정	-9999～9999	0
스케일링 데이터
FSC	풀 스케일 표시치 설정	-9999～9999	*1
FIN	풀 스케일 표시치 설정	-9999～9999	*1
OFS	오프 세트 표시치 설정	-9999～9999	*1
OIN	오프 세트 입력치 설정	-9999～9999	*1
PS	프리 스케일링치 설정	0.001～5.000	1.000
PPR	분주치 설정	1～100	1
DLHI	디지털 리미터 HI설정	-9999～9999	9999
DLLO	디지털 지리머 LO설정	-9999～9999	-9999
AOHI	아날로그 출력HI표시치 설정	-9999～9999	9999
AOLO	아날로그 출력LO표시치 설정	-9999～9999	0
DEP	소수점 표시 위치 설정	없음/10자리/10¹자리/10²자리/10³자리	없음
리니어라이즈 데이터		*2	*2
캘리브레이션 데이터
ZERO	제로 입력치	-0.300～2.000	0.000
SPIN	스팬 입력치	1.000～3.000	2.000
SPAN	스팬 입력치	0～9999	9000

5. 5. 컨디션 데이터 설정방법

여기에서는 대표적인 예로서 피크 홀드 타입의 조작예를 표시합니다. 그 외의 파라메타도

조작방법이 같습니다.

① 측정 동작중에 엔터키를 누르면서 모드키를

누른다.

② 모드키를 눌러 피크홀드 타입설정으로

이동한다.

③ 싱글표시의 경우, 모드키를 누르고 설정내용

표시로 이동한다. (COND표시 직후 이외에는

약 1초후 자동적으로 이동)

④ 인크리먼트 키를 여러번 눌러 밸리홀드로

설정한다.

⑤ 엔터키를 눌러서 측정동작으로 복귀한다.

(모드키의 경우는 다음의 파라메타로 이동)

5. 5. 콤퍼레이타 데이터 설정방법

여기에서는 콤파레이타 데이터에 대한 설명과 대표적인 예로서 HI측 판정치의 조작 예를 표시합니다.

그 밖의 파라메타도 조작방법이 같습니다.

HI판정치 : 900

HI히스테리시스치 : 200

LO판정치 : 300

LO히스테리시스치 : 150

① 측정 동작 중에 엔터 키를 누르면서 모드키를

누른다.

② 시프트키를 여러 번 눌러 콤파레이타 데이터

메뉴로 이동한다.

③ 모드키를 여러 번 눌러 설정하고 싶은

파라메타로 이동한다.

④ 싱글 표시의 경우 모드키를 눌러

설정내용표시로 이동한다.

(COM표시 직후의 S-HI이외는 약 1초후

자동적으로 이동한다.)

⑤ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트 키

(수치변경)로 10으로 설정한다.

※선택되어 있는 자릿수의 소수점이 전멸된다.

⑥ 엔터키를 눌러 측정동작으로 복귀한다.

(모드키의 경우는 다음의 파라메타로 이동한다.)

※ 설정조건은 HI측 판정치 > LO측 판정치,  HI측 판정치 ≧ LO측 판정치＋LO측 히스테리시스,

LO측 판정치 ≦ HI측 판정치－HI측 히스테리시스가 되며, 이것들을 만족하지 않는 경우는 에러로 표시가

되어 HI측 판정치 설정으로 돌아갑니다.

5. 5. 스케일링 데이터 설정방법

여기에서는 스케일링 데이터에 대한 설명과 대표적인 예로서 풀 스케일 표시치의 조작 예를 표시합니다.

그 외의 파라메타도 조작방법은 같습니다.

입력전압 : 0～10V

표    시 : 0～5.000

⇩

F S C : 5000

F I N  : 9999

O F S : 0

O I N : 0

DLHI  : 3000

DLLO  : -2000

D E P : 10³자리에 점등

※ 디지털 리미트는 DLHI로 설정한 표시치 이상의 신호가 입력된 경우도 DLHI치 보다 큰 숫자는 표시되지

않는 기능입니다.(DLLO의 경우는 DLLO치 미만은 표시되지 않습니다.)

① 측정 동작 중에 엔터키를 누르면서 모드키를

누른다.

② 시프트키를 여러 번 눌러 스케일링 데이터

메뉴로 이동한다.

③ 모드키를 여러 번 눌러서 설정하고 싶은

파라메타로 이동한다.

④ 싱글 표시의 경우 모드키를 눌러 설정내용

표시로 이동한다.

(COM표시 직후의 S-HI이외는 약 1초후

자동적으로 이동한다.)

⑤ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트키

(수치변경)로 10으로 설정한다.

※선택되어 있는 자릿수의 소수점이 전멸된다.

⑥ 엔터키를 눌러 측정동작으로 복귀한다.

(모드키의 경우는 다음의 파라메터로 이동한다.)

※ 프로세스 신호측정 유닛의 경우, 풀 스케일 입력치는 1V렌지 일 때 5.000, 2A렌지일 때는 20.00으로, 오프세트 입력치는 1V렌지일 때는 1.000, 2A렌지일 때는 4.00으로 해주십시오.

여기에서는 아날로그 출력의 스케일링에 대해서 설명합니다. (조작방법은 스케일링 표시치와 같습니다.)

표시 : 0.0～500.0

출력 : 4～20mA

⇩

AOHI : 5000

AOLO : 0

※ 아날로그 출력의 스케일링은  AOHI에선 20mA 출력시킬 때의 표시치를 설정하고, AOLO에선 4mA

출력시킬 때의 표시치를 설정합니다. (4～20mA 출력시)

5. 6. 리니어라이즈 데이터 설정방법

리니어라이즈 기능이란 입력과 표시의 직선관계를 임의의 포인트에서 보정해 기울기를 바꾸는 기능입니다.

리니어라이즈 데이터는 임의의 포인트의 입력치(보정전 표시치)와 출력치(보정후 표시치)에 의해 설정합니다.

① 측정 동작 중에 엔터키를 누르면서  시프트키와

모드키를 누른다.

② 시프트 키를 여러 번 눌러서 리니어라이즈

데이터 메뉴로 이동한다.

③ 모드키를 누르고 보정 데이터수 설정으로

이동한다.

④ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트키

(수치변경)로 보정 데이터 수를 설정한 후에

모드키를 누른다.

⑤ 싱글표시의 경우 모드키를 눌러 설정내용

표시로 이동한다.

※ 싱글표시의 경우, 약 8초간 키조작이 없을 시엔

자동적으로 N-01표시로 돌아갑니다.

그 경우에는 모드키를 눌러 수시표시로 돌아가

주세요.

⑥ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트키

(수치변경)로 N-01입력치를 설정한 후에

모드키를 누른다.

※ 싱글표시의 경우, 입력치 설정시에 RE,

출력치 설정시엔 DZ가 전멸된다.

⑦ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트키

(수치변경)로

N-01출력치를 설정한 후에 모드키를 누른다.

⑧ 싱글표시의 경우 모드키를 눌러서 설정내용

표시로 이동한다.

※ 싱글표시의 경우, 약 8초간 키조작이 없을 시엔

자동적으로 N-02표시로 돌아갑니다.

그 경우에는 모드키를 눌러 수시표시로 돌아가

주세요.

⑨ 시프트키(자릿수변경)와 인크리먼트키

(수치변경)로

N-02출력치를 설정한 후에 모드키를 누른다.

마지막 보정 데이터의 설정까지 ⑥～⑩을

반복합니다.

⑩ 마지막 보정 데이터의 설정이 완료된 단계에서

엔터키를 누르고 측정동작으로 복귀한다.

※설정조건은 N-1<N-2…N-15<N-16이 됩니다.

6. 제어기능

6. 1. 홀드기능

홀드 기능이란 표시를 정지시키는 기능입니다. HOLD단자와 COM단자를 단락 또는 동전위로 하는 것에 의해 홀드기능이 ON이 되어, 그 시점의 표시로 유지됩니다.

6. 2. 디지털 제로기능

디지털 제로기능이란 임의로 시간 표시를 제로로 해서, 이후는 그 포인트에서 변동폭을 표시하는 기능입니다. 단, 주파수 측정유닛의 리셋기능이 되어, 입력신호가 완전히 입력되지 않게 된 경우의 리셋으로서는 사용할  수 없습니다.

또한, 디지털 제로기능의 ON/OFF 제어는 단자제어와 전면키에 의한 조작 등이 있습니다. 단자제어의 경우는 DZ단자와 COM단자를 단락 또는 동전위로 하는 것에 의해 디지털 제로 기능이 ON으로 되어 그 시점

을 제로로 표시합니다. 또, 전면키 제어의 경우는 모드키를 누르면서 인크리먼트키를 약 1초간 누르면 그 시점을 제로로 표시합니다.

※ 제어단자와 전면키에 의한 조작은 제어단자가 우선입니다.

(전면키에 의해 ON으로 된 상태에서 제어단자를 OFF→ON→OFF로 한 경우는 해제됩니다.)

6. 3. 피크홀드기능

피크 홀드기능이란 최대치(피크홀드)/최소치(바레홀드)/최대치-최소치(피크바레홀드)의 얼마인지를 보존하고, 그 수치에 대하여 각 출력을 하는 기능입니다. (이것들의 변환은 컨디션 데이터에 의해서 설정합니다.)

PH단자와 COM단자를 단락 또는 동전위로 함에 따라 피크홀드기능이 ON으로 됩니다.

7. 출력기능

7. 1. 비교출력기능

A5000시리즈는 측정치(표시치)에 대해 HI/LO 2개의 판정치를 설정하고, 그 판정결과를 릴레이접점으로 출력할 수 있습니다. (비교출력유닛 탑재시) 접점 정격 등은 출력방법을 참조해 주십시오.

7. 2. 아날로그 출력기능

A5000시리즈는 표시치에 대한 아날로그 신호를 출력할 수 있습니다. (아날로그 출력유닛 탑재시)

출력에는 0～1V/0～10V/1～5V/4～20mA의 4가지 타입이 있고, 변환은 컨디션 데이터에 따라 실행합니다.

또, A5000시리즈의 아날로그 출력은 스케일링 데이터의 AOHI에 풀 스케일측 (4～20mA출력시엔 20mA)을

출력할 때의 표시치를 설정함에 따라, 임의의 출력 스케일링을 가능하게 합니다.

7. 3. RS-485기능

A5000시리즈는 RS-485기능을 탑재할 수 있습니다. (RS-485유닛 탑재시)

RS-485기능에 관해서는 별책의 통신기능 취급설명서를 참조해 주십시오.

7. 4. RS-232C기능

A5000시리즈는 RS-232C기능을 탑재할 수 있습니다. (RS-232C유닛 탑재시)

RS-232C 기능에 관해서는 별책의 통신기능 취급설명서를 참조해 주십시오.

8. 사양과 외형크기

렌지	측정범위	표시	입력 임피던스	최대 허용입력	확도
1V	1～5V	오프 셋±9999 풀 스케일:0～±9999	약1MΩ	±100V	±(0.2% of FS)
2A	4～20mA		약10Ω	±100mA

입력회로 : 싱글 엔디드(ended) 형     샘플링 속도 : 최고12.5회/초

동작방식 : △∑ 변환 방식             노이즈 제거비 : NMR 50dB이상(50 또는 60Hz)

8.2. 공통사양

표    시 : 7세그먼트 LED표시(문자높이 메인 모니터 14.2mm, 서브모니터 8mm)

극성표시 : 연산결과가 부 일 때에 자동적으로 표시

표시범위 : -9999～9999

오버 렌지 경고 : 표시범위 이상의 입력신호에 대해서 OL 또는 -OL

소수점 : 임의의 위치에 설정가능 (온도측정 유닛은 소수점 고정)

제로표시 : 리딩 제로 Suppression

외부제어 : HOLD, PH, DZ(주파수 측정 유닛시 리셋)

사용 온습도 범위 : 0～50℃, 35～83%RH (비결로)

보존 온습도 범위 : -10～70℃, 60%RH이하

전원 : AC전원 유닛 ‥AC100～240V ±10%, DC전원유닛 ‥DC9～60V

소비전력 : 약5W

외형크기 : 96mm(W)×48mm(H)×146.5mm(D) ※길이(D)는 최대치

질량 : 약450g

내전압(AC전압) : 전원단자-입력단자/각 출력단자간 AC2000V 1분간

내전압(DC전압) : 전원단자-입력단자/각 출력단자간 AC500V 1분간

내전압(공통) : 입력단자-각 출력단자간, 아날로그 출력단자-공통부 단자간 DC500V 1분간

케이스 각 단자간 AC2000V 1분간

절연저항 : 상기단자간 DC500V 100MΩ이상

8.3. 출력사양

8.3.1. 비교출력

비교 조건	판정 결과
표시치 > 상한 판정치	HI
하한 판정치 ≦ 표시치 ≦ 상한 판정치	GO
하한 판정치 > 표시치	LO

제어방식 : 마이크로 컴퓨터 연산방식

판정치 설정범위 : -9999～9999

히스테리시스 : 각 판정치에 대해서 1～999digit의 범위에서 설정가능

동작속도 : 샘플링 속도에 따름

출력방식 : 릴레이 접점출력(HI 및 LO에 대해서 a접점 및 b접점, GO에 대해서 a접점)

출력정격 : AC240V 8A(저항부하), DC30V 8A(저항부하)

8.3.2. 아날로그 출력

출력 타입	부하저항	확도	립플
0～1V	10kΩ이상	±(0.5% of FS)	±50mVpp
0～10V	10kΩ이상
1～5V	10kΩ이상
4～20mA	550Ω이하		±25mVpp

※4～20mA의 립플은 부하저항250Ω, 20mA 출력시

변환방식 : PWM변환방식

분해능 : 13bit상당

스케일링 : 디지털 스케일링

응답속도 : 약 0.5초

8.3.3. 통신기능

	RS-232C	RS-485
동기 방식	조보 동기식
통신 방식	전 2종	2선식반 2종(폴링 셀렉팅 방식)
전송 속도	38400bps/19200bps/9600bps/4800bps/2400bps
스타트 비트	1bit
데이터 길이	7bit/8bit
오류 검출	우수 패러티/기수 패러티/패러티 없음
		BCC(블럭․체크․캐릭터)체크 섬
스톱 비트	1bit/2bit
문자 코드	ASCII 코드
전송 제어 순서	순서 없음
사용 신호명	TXD, RXD, SG	비반전(+), 반전(-)
접속 대수	1대	미터는 최대 31대
노선 길이	15m	최대 500m(합계)
델리미터	CR+LF/CR

※ 통신기능의 송수신 포맷, 토먼드등 상세한 것은 별책인 A5000통신 기능 취급설명서를 참조해 주십시오.

8.4.외형크기

9. 보증과 애프터 서비스

9.1. 보증

보증기간은 납입 일로부터 1년입니다. 이 기간동안 발생한 고장이 분명하게 당사에 원인이 있다고 판명될

경우는, 무상으로 수리해 드립니다.

9.2. 애프터 서비스

본 제품은, 엄격한 품질관리 아래, 제조, 시험, 검사를 한 후에 출하하고 있습니다만, 만일 고장이 발생한

경우는, 취급 점 또는 직접 당사로 연락해 주십시오.