Universal Digital Panel Meter

A6000시리즈 취급설명서

주의

（1）입력에 최대 허용치를 넘는 전압이나 전류를 가하면, 기기파손으로 이어집니다.

（2）전원전압은 사용가능 범위에서 사용해 주십시오. 사용가능 범위 외에서 사용하시면

화재․감전․고장의 원인이 됩니다.

（3）설명서의 내용은 제품 개량을 위해 예고 없이 변경될 수도 있으므로 이해해 주시기 바랍니다.

（4）설명서의 내용에 관해서는 만전을 기하여 작성하였지만, 만에 하나 의심스러운 점이나 오류,

기재 누락등의 문제점이 있을 경우에는, 취급점 또는 직접 당사로 연락해 주십시오.

（5）설명서를 읽으신 후에는, 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

1. 사용하기 전에

이번에 A6000시리즈를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 운송 도중의 파손 등을 확인하거나, 문제점이 있는 경우에는, 취급점 또는 직접 당사로 연락 주십시오.

1.1 형식구조

A6000시리즈의 형식구조는 밑의 도면처럼 되어 있습니다. 주문하신 제품과 받으신

제품의 형식 및 사양에 차이가 없는지 확인 부탁드립니다.

또한 옵션 유닛에 관해서는 별도의 취급설명서를 참조해 주십시오.

2. 설치방법

2.1 판넬컷 크기

A6000시리즈를 설치할 때의 판넬컷은, 아래 그림과 같이 실시해 주십시오.

2.2 판넬 설치 방법

A6000시리지를 판넬에 설치할 경우에는, 아래 그림과 같이 실시해 주십시오.

①설치밴드를 떼어낸 본체를 판넬 전면에서 삽입         ②판넬 뒤쪽에서 좌우의 설치 밴드로 고정

주의

(1)추천 판넬판의 두께는 0.8~5mm입니다.

(2)직사광선이 닿는 장소, 주위온도가 0~50℃, 습도 35~85%의 범위를 넘는 장소,

온도변화가 급격하고 결로될 가능성이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

(3)먼지, 쓰레기, 전기부품에 유해한 화학약품, 부식성 가스 등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

(4)본 기계를 장치내에 설치 할 경우는, 장치내의 온도가 50℃이상이 되지 않도록 방열에 주의해

주십시오.

(5)과도한 파동, 충격이 가해지는 장소에는 설치하지 마십시오.

(6)수평으로 설치해 주십시오. (통기성이 나빠지거나, 고장의 원인이 됩니다.)

3. 단자의 설명 및 접속방법

3.1 전원의 접속

3.2 입력신호 접속

3.3 비교출력 접속

3.4 옵션기능 단자설명 및 접속방법

별도의 옵션 취급설명서를 참조하세요.

4. 파라메타 설정

4.1 멀티표시

<각부의 명칭과 주요 기능>

장소	명칭	주요 기능
①	JOG1	파라메타 설정시의 메뉴선택 및 내용선택, 인크리멘트와 병용해서 패턴선택.
②	JOG2	메타 릴레이시(時)의 판정치 변경, 인크리멘트와 범용해서 현재의 측정치를 판정치로 이행, 메타릴레이가 없을 때의 최대치 등의 전환.
③	JOG3	메타 릴레이시(時)의 판정치 변경, 인크리멘트와 범용해서 현재의 측정치를 판정치로 이행, 메타릴레이가 없을 때의 최대치 등의 전환.
④	판정모니터	메타 릴레이시(時)의 판정결과 표시.
⑤	메인모니터	측정치, 파라메타 설정시의 메뉴명이나 내용 표시.
⑥	서브모니터	메타 릴레이시(時)의 판정치표시, 메타릴레이가 없을 때의 최대치 등 표시.
⑦	기능모니터	RE	통신기능에 따라 원격제어가 되었을 때에 점등.
		PH	피크홀드/바레홀드/피크바레홀드가 ON일 때 점등.
		DZ	디지털 제로가 ON일 때 점등.
		TZ	트랙킹 제로가 ON일 때 점등.
		ME	디지털 제로 백업이 ON일 때 점등.
		P1 P2 P3		패턴1	패턴2	패턴3	패턴4	패턴5	패턴6	패턴7	패턴8
			P1	소등	점등	소등	점등	소등	점등	소등	점등
			P2		소등	점등			소등	점등
			P3			소등	소등	점등	점등
⑧	서브모니터2	메타 릴레이시(時)의 판정치표시, 메타릴레이가 없을 때의 최대치 등 표시.
⑨	엔터	파라메타 설정 모드로 이행.
⑩	모드	파라메타 설정시의 모드 변경, 통상측정시의 메모리 모드로의 이행(長押し).
⑪	시프트	파라메타 설정시의 자리수 변경, 통상측정시의 DZ제어
⑫	인크리먼트	파라메타 설정시의 수치 또는 내용변경, 통상측정시의 패턴선택(長押し), 특징조작.

*조작체계도

하위층 데이터 설정방법(컨디션데이터/스케일링데이터/컴퍼레이타데이터/캘리브레이션데이터)

4.2 싱글표시

<각부의 명칭과 주요 기능>

장소	명칭	주요 기능
①	판정모니터	메타 릴레이시(時)의 판정결과 표시.
②	메인모니터	측정치, 파라메타 설정시의 메뉴명이나 내용 표시.
③	기능모니터	RE	통신기능에 따라 원격제어가 되었을 때에 점등.
		PH	피크홀드/바레홀드/피크바레홀드가 ON일 때 점등.
		DZ	디지털 제로가 ON일 때 점등.
		TZ	트랙킹 제로가 ON일 때 점등.
		ME	디지털 제로 백업이 ON일 때 점등.
		P1 P2 P3		패턴1	패턴2	패턴3	패턴4	패턴5	패턴6	패턴7	패턴8
			P1	소등	점등	소등	점등	소등	점등	소등	점등
			P2		소등	점등			소등	점등
			P3			소등	소등	점등	점등
④	엔터	파라메타 설정 모드로 이행.
⑤	모드	파라메타 설정시의 모드 변경, 통상측정시의 메모리 모드로의 이행(長押し).
⑥	시프트	파라메타 설정시의 자리수 변경, 통상측정시의 DZ제어
⑦	인크리먼트	파라메타 설정시의 수치 또는 내용변경, 통상측정시의 패턴선택(長押し), 특징조작.

*조작체계도

하위층 데이터 설정방법(컨디션데이터/스케일링데이터/컴퍼레이타데이터/캘리브레이션데이터)

4.3 표시와 문자표기

4.4 PROTECT 레벨에 대해서

A6000의 각 파라메타에는 각각의 PROTECT 레벨이 설정되어 있어, 컨데션 데이터의 PROTECT 레벨의

설정으로 설정 가능한 파라메타의 레벨에 제한을 가하는 일이 가능해집니다.(각 파라메타의 PROTECT 레벨은 4.5 파라메타의 일람표 중 P.L을 참조해 주십시오.)

PROTECT 레벨은 레벨(수치)이 높아지면 높아질수록 설정 불가능한 파라메타가 많아지고, 최고 레벨인

LV3으로 한 경우는 PROTECT 레벨 변경 이외의 모든 파라메타가 설정 불가능이 됩니다.

(JOG SW에 의한 비교판정치 변경도 불가능해집니다.)

※출하시의 PROTECT 레벨은 LV1로 되어 있습니다.

(표시색/스케일링/판정치 관련 설정만이 가능으로 되어 있습니다.

4.5 파라메타 일람(一覽)

4.5.1 컨디션 데이터

메뉴	명칭	초기치	P.L	설정가능범위 또는 선택지	주된 설정 목적과 주의사항
AVG	평균회수	50	0	1/2/4/8/10/20/50/100/200/400/800/1000/2000/5000	변환속도 (내부샘플링(1샘플링 시간 약100㎲)의 평균회수)를 선택합니다. *교류측정 유닛은 최고 400회 평균(약2.5회/초)이 됩니다.
MAV	이동평균회수	1	0	1/2/4/8/16/32	이동평균회수를 선택합니다. (필터효과 小1(OFF)⇔2⇔4⇔8 ⇔16⇔32 필터효과 大)
S.WD	STEP WIDE	1	0	1/2/5/10	표시 흔들림을 줄이기 위해 표시 변화폭을 선택합니다. (5로 설정한 경우, 최하 자리수는 0 또는 5만 표시합니다.)
CLR	표시색	RED	1	RED/GREEN	표시색을 선택합니다. *“메탈 릴레이 없음”만
CLR.T	표시색 타입	AUTO	1	AUTO/MANU	표시색 타입을 자동설정(HI 및 LO일 때에 적색, GO일 때에 녹색)일지, 매뉴얼 설정일지 선택합니다. *“메탈 릴레이 있음”만
HI.CL	HI 표시색	RED	1	RED/GREEN	HI 판정시의 표시색을 적색일지 녹색일지 선택합니다. *CLR.T가 MANU일 때만.
GO.CL	GO 표시색	GREEN	1	RED/GREEN	GO 판정시의 표시색을 적색일지 녹색일지 선택합니다. *CLR.T가 MANU일 때만.
LO.CL	LO 표시색	RED	1	RED/GREEN	LO 판정시의 표시색을 적색일지 녹색일지 선택합니다. *CLR.T가 MANU일 때만.
BLNK	표시블랭크 레벨	OFF	0	OFF/LV1/LV2/LV3/ON	표시의 휘도(輝度)를 선택합니다.(밝음 OFF⇔LV1⇔LV2⇔LV3 ⇔ON 소등)
J.SW	JOG SW	ON	0	ON/OFF	JOG SW를 사용할지 안할지를 선택합니다. *멀티디스플레이만.
PVH	PH 선택	PH	0	PH/VH/PVH	PH기능을 유효로 했을 때에 동작하는 타입(피크홀드/바레홀드/피크바레홀드)을 선택합니다.
DZBU	DZ 백업	OFF	0	OFF/ON	전원 OFF시에 디지털 제로치를 백업할지 안할지를 선택합니다.
PS	P.SEL	1	0	1/2/4/8	패턴선택 기능에서 사용 가능한 패턴수를 선택합니다.
LINE	리니어 라이즈	OFF	0	OFF/2/4/8/16	리니어라이즈 기능의 유효/무효 및 보정포인트 수를 선택합니다.
TR.T	TZ 시간	000	0	000~999	트랙킹 제로 기능 유효/무효 및 보정시간(설정치/변환속도)를 설정합니다.

메뉴	명칭	초기치	P.L	설정가능범위 또는 선택지	주된 설정 목적과 주의사항
TR.W	TZ 보정폭	01	0	01~99	트랙킹 제로 기능의 보정 폭을 설정합니다. #TR.T가 000이외 일 때에만.
P.ON	파워온 딜레이시간	0	0	0~9	전원 투입시부터 실제로 측정 동작을 개시할 때까지의 시간 (설정치 × 1초)을 설정합니다.
PRO	PROTECT 레벨	LV.1	3	Lv.0/LV1/LV2/LV3	오(誤)조작 방지를 위해 PROTECT 레벨을 선택합니다. (높음 LV3⇔LV2⇔LV1⇔LV0 낮음)
U-NO.	유닛NO. 표시	OFF	0	OFF/ON	전원 투입시에 실재되어있는 유닛의 코드를 표시할지 안할지를 선택합니다.
S/H.T	스타트/홀드 타입	A	0	A/B	스타트/홀드의 동작 타입(A:FREE RUN B:ONE SHOT)을 선택합니다. *외부제어 있을 때에만.
S/H.D	S/H 딜레이 시간	0	0	0~9999	SET UP시의 딜레이 시간(설정치×1ms)을 설정합니다. *외부제어 있을 때에만.
PVH.T	PH 타입	A	0	A/B	피크홀드의 동작 타입(A:Real Time표시 B:결과표시)을 선택합니다. *외부제어 있을 때에만.
DZ.C	DZ 컨트롤	SW	0	SW/TER.M	디지털 제로의 제어방법(SW:전면 키, TERM:외부제어단자)을 선택합니다. *외부제어 있을 때에만.
PS.C	P.SEL 컨트롤	SW	0	SW/TER.M	패턴선택 제어방법(SW:전면 키, TERM:외부제어단자)을 선택합니다. *외부제어 있을 때에만.

4.5.2 스케일링 데이터

표시	명칭	초기치	P.L	설정가능범위	주된 설정 목적과 주의사항
RANG	입력범위	15	1	11/12/13/14/15
FSC	풀스케일표시치	9999	2	-9999～+9999
FIN	풀스케일입력치	9999	2	-9999～+9999
OFS	오프셋 표시치	0	2	-9999～+9999
OIN	오프셋 입력치	0	2	-9999～+9999
DLHI	디지털리미트HI	9999	0	-9999~+9999	표시가능 범위의 하한치를 설정합니다.(디지탈 리미트LO 설정치 이상은 수치가 갱신되지 않고, 설정한 값으로 본존됩니다.)
DLLO	디지털리미트LO	-9999	0	-9999~+9999
DP	소수점	없음	2	각 자리수 임의 설정	소수점 표시 위치를 설정합니다.

4.5.3 컴퍼레이터 데이터

메뉴	명칭	초기치	P.L	설정가능범위	주된 설정 목적과 주의사항
COM.T	비교출력타입	O/U	1	O/U/ERR	비교동작 타입을 상하판정인지, 공차판정인지 선택합니다.
HI-S	HI판정치	1000	2	-9999~+9999	HI측 판정치를 설정합니다. *COM.T가 O/U일 때에만.
LO-S	LO판정치	500	2	-9999~+9999	LO측 판정치를 설정합니다. *COM.T가 O/U일 때에만.
N.VAL	공칭(公称)치	5000	2	-9999~+9999	공칭(公称)치를 설정합니다. *COM.T가 ERR일 때에만.
ERR1	공차1	5.00	2	0.00~10.00	공차를 설정합니다. *COM.T가 ERR일 때에만.
HI-H	HI 히스테리시스	0	1	-999~+999	HI측 히스테리시스(설정치에 대해서 내측)를 설정합니다. *COM.T가 O/U일 때에만.
LO-H	LO 히스테리시스	0	1	-999~+999	LO측 히스테리시스(설정치에 대해서 내측)를 설정합니다. *COM.T가 O/U일 때에만.
ER1.H	공차1 히스테리시스	1	1	-999~+999	공차측 히스테리시스(설정치에 대해서 내측)를 설정합니다. *COM.T가 ERR일 때에만.
HI-L	HI논리(論理)	N.O	0	N.O/N.C	HI 출력논리(N.O: normally open, N.C: normally closed)를 설정합니다. *전원 OFF시의 출력은 항상 오픈(OFF)으로 됩니다.
GO-L	GO논리(論理)	N.O	0	N.O/N.C	GO 출력논리(N.O: normally open, N.C: normally closed)를 설정합니다. *전원 OFF시의 출력은 항상 오픈(OFF)으로 됩니다.
LO-L	LO논리(論理)	N.O	0	N.O/N.C	LO 출력논리(N.O: normally open, N.C: normally closed)를 설정합니다. *전원 OFF시의 출력은 항상 오픈(OFF)으로 됩니다.
SUB.1	서브모니터1 판정치	HI	0	HI/GO	서브모니터1에 표시 및 설정할 판정치를 선택합니다. *멀티디스플레이만.
SUB.2	서브모니터2 판정치	LO	0	HI/GO	서브모니터2에 표시 및 설정할 판정치를 선택합니다. *멀티디스플레이만.

5. 설정 예

5.1 스케일링데이터 설정 예

주의

입력타입을 RMS로 한 경우는 다른 타입과 입력단자가 다릅니다. 즉, 각각의 LO단자는 동전위

입니다만, 250Vrms이상의 고전압 취급 경우는 반드시 ①-⑥단자간에 접속해 주세요.

5.2 컴퍼레이터 데이터 설정예

※히스테리시스는 각각의 판정치에 대해서 내측(內側)에 유효로 됩니다.

※공차는 공칭치의 OO%로서 유효로 됩니다.

※히스테리시스와 표시치의 OOdigit로서 설정해 주십시오.

※히스테리시스와 각각의 공차에 대해서 내측(內側)에 유효로 됩니다.

6 사양과 외형 크기

6.1 입력사양

● 주파수측정

렌지	측정범위	오차(23℃±5℃35~85%)
11	0.1~999.9Hz	±(풀 스케일의 0.2%)
12	1Hz~9.999kHz
13	10Hz~99.99kHz

입력타입	입력전압레벨
오픈콜렉터 (OC)	LO : 1.5V이하 (5V풀업)
로직 (LOG)	LO : 1V이하, HI : 2.5~15V
마그넷 (MAG)	0.3~30V p-p
전압 (RMS)	30Vrms~500Vrms

프 리 스 케 일 : 0.01~10.00

분          주 : 1~100

센  서  전  원 : DC12V±10% 50mA

주의

센서전원에 정격이상의 부하를 접속한 경우, 센서전원은 OFF(개방)이 됩니다. (보호모드)

또, 보호모드에서 복귀하는 경우는, 전원 재투입이 반드시 필요합니다.

6.2 공통사양

표             시 : 멀티 디스플레이

메인 표시부 : 적색/녹색 7세그멘트 디스 플레이(문자 높이 :  약 20mm)

서브 표시부 : 적색 7세그멘트 디스 플레이(문자 높이 : 약 6mm)

싱글 디스플레이

적색/녹색 7세그멘트 디스 플레이(문자 높이 : 약 20mm)

표   시   범   위 : -9999~9999

사용 온․습도 범위 : 0~50℃ 35~85%RH

보존 온․습도 범위 : -10~70℃ 60%RH 이하

전            원 : AC전원

AC 100~240V±10%

DC전원

DC 12~48V±10%

소   비   전   력 : AC전원

AC100V일 때 최대부하 약 8VA

DC전원

DC24V일 때 최대부하 약 7W

외   형   크   기 : 48mm(H)×96mm(W)×97.5mm(D) (옵션 유닛 미부착시)

질             량 : 약 450g

내     전      압 : AC전원

전원-입력, 출력간 AC150V 1분간(AC전원)

입력, 출력간 DC500V 1분간

출력-출력간 DC500V 1분간

케이스-전원, 입력, 출력간 AC1500V 1분간

DC전원

전원-입력, 출력간 AC150V 1분간(DC전원)

입력, 출력간 DC500V 1분간

출력-출력간 DC500V 1분간

케이스-전원, 입력, 출력간 AC1500V 1분간

절   연   저   항 : AC전원

상기단자간 DC500V 100㏁ 이상

DC전원

상기단자간 DC500V 100㏁ 이상

주의

전원전압은 사용가능 범위의 전압을 한번에 삽입/차단해 주십시오. 또한, 전원 기동은 10초 이상의

간격을 두고 사용해 주십시오.

6.3 외형크기

7. 보증과 애프터 서비스

7.1. 보증

보증기간은 납입 일로부터 1년입니다. 이 기간동안 발생한 고장이 분명하게 당사에 원인이 있다고 판명될

경우는, 무상으로 수리해 드립니다.

7.2. 애프터 서비스

본 제품은, 엄격한 품질관리 아래, 제조, 시험, 검사를 한 후에 출하하고 있습니다만, 만일 고장이 발생한

경우는, 취급 점 또는 직접 당사로 연락해 주십시오.