Ulsoflow 309S 변환기 (Transmitter) 《Specification》
정밀도	유속 0.2 m/sec 이상에서 측정값의 ± 1 % 이내,
	현장 교정시 측정값의 ± 0.5 %
재현성	± 0.2 %
유량 검출	주기 : 1 sec
	저장 : 최소 2 sec
	시간 : 40 pico·second
유속 범위	0 ∼ ± 15 m/sec (양방향 측정)
버튼 및 표시 LED	On/Off 버튼
	충전 잔량 5 LED, 전원/충전/에러 3 LED
배터리 (리튬이온)	용량 : 7.8 Ah (표준형)
	충전시간 : 약 5시간
	사용시간 : 약 25시간
전원 공급	충전기 : DC 12.6V, 2.0A @ AC 100 ∼ 240V, 50/60Hz, 0.6A
출력 신호 (메뉴얼 기능)	아날로그 : DC 0/4 ∼ 20 mA (Max. Load 750 Ω)
	펄스 : 0 ∼ 1,000 Hz, Open Collector
사용 환경	온도 : -40 ∼ 65 ℃
	습도 : RH 95 % 이하
보호 등급	뚜껑 Close시 IP 68 (NEMA 6P)
	뚜껑 Open시 IP 65 (NEMA 4X)
외함 재질	Fiber Reinforced ABS
크기	365(W) × 270(H) × 150(D) [단위 : mm]
중량	약 3.9 kg

Ulsoflow 309S 스마트 기기 (Display Unit) 《Specification》
스마트 기기	삼성 Galaxy Note 8.0 (Standard)
화면 표시	8“ TFT LCD, 해상도 1280 ×800, 16M Full Color
	(순시, 적산, 유속) 유량 데이터 / 트랜드 / 기타 데이터 및 저장
조작부	Full Touch Screen, S 펜
	버튼 : 전원, 홈, 메뉴, 취소 등
메모리	microSD 16GB (12년치 이상의 데이터 저장)
	외부 연결 : USB Cable
배터리 (리튬이온)	용량 : 4.6 Ah (표준형)
	충전시간 : 3시간 40분
	사용시간 : 최대 168시간 (Data Logging 기준)

Ulsoflow 309S 검출기 (Transducer) 《Specification》
적용 관경	중형 • 65 A ∼ 400 A (Standard)
	소형 • 32 A ∼ 80 A (Option)
배관 재질 선택 기능	6 종류의 배관 재질 및 17종 KS 규격 선택 기능 내장
	(기타 재질 및 라이닝 정보 입력 가능)
유체 종류 선택 기능	14 종류의 유체 선택 기능 내장 (기타 유체 정보 입력 가능)
케이블 길이	5 m (Standard), 기타 주문 사양
사용 온도	-40 ∼ 120 ℃ (Standard)
	-40 ∼ 200 ℃ (Option)
보호 등급	IP 68 (NEMA 6P)
검출부 재질	PEI, Aluminum

※ 상기 제품의 사양 및 외형은 품질향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Ulsoflow 309S 적용분야
∎ 에너지 진단 및 ESCO 등록	∎ 기존 유량계 교정검사 및 비교측정
∎ 기술진단전문기관 및 하수도 관리대행업	∎ 열병합 및 파워 플랜트
∎ 반도체, 순수 및 초순수 공정관리	∎ 정수사업소, 상수/중수
∎ 보일러 및 냉각수 공정	∎ 석유화학
∎ 해수공급/해수담수화 플랜트	∎ 식/음료 및 제약 공업
∎ 빌딩/공장 펌프 효율관리	∎ 냉난방 및 공기조화 시스템(HVAC)