Silver - HI 93737 사용법

액정코드 설명

기기가 준비되었음. ZERO보정을 실행할 수 있음.

기기가 측정중임.

기기가 ZERO보정되었음. 측정할 수 있음.

ZERO보정이 안 되었음.

샘플이 빛을 적게 흡수하는 경우.

측정과정을 다시 체크한다.

샘플의 농도가 측정범위보다 높아서 측정할 수 없음.

너무 많은 양의 빛이 유입되고 있음.

큐벳이 제대로 설치됐는지 확인.

큐벳이 제대로 설치되어도 계속해서 이 code가 나타나면 수리를 받아야함.

ZERO보정을 하는 용액 색이 너무 짙거나 농도가 너무 진함.

"v"표시는 배터리가 약하므로 교체해야함을 나타냄.

일단 이 표시가 나타나면 기기를 사용할 수 없음.

배터리를 교체할 것.

작동법

* ON/OFF를 눌러 기기를 켠다.

참고: 최상의 결과를 위해 20-24℃사이에서 측정한다.

* LCD에 “----”가 뜨면 준비가 된 것이다.

* 두 개 비커에 샘플 25mL씩 채운다.

* 비커 하나(blank)에 HI 93737A 시약 1.0mL을 추가하고

천천히 저으며 섞어준다.

* 다른 비커에 (샘플) HI 93737B시약 1.0mL를 추가한다.

천천히 저으며 섞어주고 2분간 기다린다.

* 각 비커에 HI 93737C 시약 1.0mL을 추가하고,

천천히 저으며 섞어주면서 2분간 기다린다.

* 각 비커에 HI 93737D 시약 1.0mL을 추가하고,

천천히 저으며 섞어주면서 2분간 기다린다.

* 큐벳에 blank 10mL를 채운다.

* 홈에 잘 맞추어 홀더에 큐벳을 넣는다.

* ZERO를 누르면 화면에 "SIP" 가 나타난다.

* 몇 초 동안 기다리면 화면에 "- 0.0 -"이 나타난다.

이제 기기가 ZERO가 되어 측정할 준비가 되었다.

* 두 번째 큐벳에 측정할 샘플의 10mL를 채운다.

* 큐벳을 기계에 넣는다.

* READ를 누르면 측정동안 “SIP”가 나타날 것이다.

* LCD에 은의 농도가 mg/L단위로 보일 것이다.

참고: 30℃ 이상의 온도에서는 탁해질 수 있다. 이러한 경우 제로보정과 측정하기 전에 각 큐벳에 분산제(HI 93703-51) 2-3방울을 넣고 맑아질 때까지 젓는다.

방해물

아래에 있는 것들에 의해 방해를 받을 수 있습니다.

Al3+ 30 mg/L이상	Fe3+ 10 mg/L 이상
Ca2+ CaCo3 와 마찬가지로 1000 mg/L이상	K+ 500 mg/L 이상
Cd2+ 20 mg/L 이상	Mn2+ 25 mg/L 이상
Cl- 8000 mg/L 이상	Mg2+ CaCo3 와 마찬가지로 1000 mg/L 이상
CO2+ 1.5 mg/L 이상	Na+ 5000 mg/L 이상
Cr3+ 20 mg/L 이상	Ni2+ 1.5 mg/L 이상
Cr6+ 40 mg/L 이상	Pb2+ 20 mg/L 이상
Cu2+ 15 mg/L 이상	Zn2+ 30 mg/L 이상
F- 20 mg/L 이상	Fe2+ 1.5 mg/L 이상

·